附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 大电流电弧引燃试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电器设备检测所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 丁礼人 |  |  | 联系电话 |  | 13564683983 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； - 本校准规范针对大电流电弧引燃试验仪的校准，用以保障校准的可靠性和准确度。大电流电弧引燃试验仪是采用规定尺寸和不同材质的双电极，在特定电流和功率因数下，按一定的引弧速度和重复频率，在试品表面反复引弧，以试品在规定引弧次数下是否引燃来对该试品耐大电流电弧引燃性能进行评定。但该类设备无针对性的校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； - 在电工电子设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零部件，可能会因靠近或接触电弧而起燃，引发电气火灾，危及设备可靠运行和人身安全。大电流电弧引燃试验是 IEC 60950-1、BS-EN 60950-1、GB 4943.1《信息技术设备安全》和 UL746A、IEC60947-1以及GB/T14048.1等标准规定的模拟安全试验项目。按此次编制的校准规范开展对大电流电弧引燃试验仪的计量校准。大电流电弧引燃试验仪的技术要求，校准条件以及校准项目和校准方法将得到明确的说明。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； - 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； - 本规范适用于大电流电弧引燃试验仪的计量校准，用以保障校准的可靠性和准确度。 - 以典型仪器或实验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以上海电器设备检测所有限公司在用设备为依据， 大电流电弧引燃试验仪： 试验电压：220V（50Hz），最大允许误差：±5% 引弧电流：33A（50Hz），最大允许误差：±5% 引弧功率因数：COSφ=0.5，最大允许误差：±0.05 电极尺寸：静电极：ф3.2mm～ф3.5mm，顶端斜角30° 动电极：ф3.0mm 端部圆锥角60° 电极夹角：电极与水平面的夹角可调 电极与水平面呈45° 引弧速度：254mm/s，最大允许误差：±25mm/s 引弧频率：40次/min，最大允许误差：n±5s - 主要测量标准的技术指标； 试验电压校准的测量标准： 应覆盖被校试验电压的测量范围，准确度≤±1%； 引弧电流校准的测量标准： 应覆盖被校引弧电流的测量范围，综合误差应≤±1%； 引弧功率因数校准的测量标准： 应覆盖被校功率因数的测量范围，准确度≤±2%； 引弧频率校准的测量标准： 测量范围应大于100s，准确度≤±2%， 通过测量引弧所用时间，判断引弧频率是否满足要求； 电极夹角、电极顶角校准的测量标准：角度的测量范围应大于60º； 动电极移动距离校准的测量标准： 测量范围应大于200mm，准确度应≤±3%，可通过测量引弧所用时间及动电极移动来回的距离，进而计算出引弧速度。 - 简要描述主要计量项目的技术原理。 试验电压、引弧电流、引弧功率因数及引弧频率主要采用比较法进行校准，即用各测量设备测量对应参数，取得对应的测量值。标准值与显示值的差值的即为测量误差结果。 电极夹角、电极顶角及动电极移动距离则采取直接测量法，即使用几何量测量设备对固有设定值进行测量，从取得的相应测得值。设定值与测得值之间的差值即为相应参数的测量误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 以IEC 60950-1、BS-EN 60950-1、GB 4943.1《信息技术设备安全》和 UL746A、IEC60947-1以及GB/T14048.1等标准中规定的试验参数要求作为基础和前提。结合现有测量范围需求指定该校准要求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 在本标准的制定过程中，查阅了国内外有关标准及相关文献，发现并无相似的国内外标准和专利，不存在知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。