附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 包晓东 |  |  | 联系电话 |  | 15901462860 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2 |
| 参加单位 |  | 应急管理部天津消防所 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范是依据GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》相关技术要求进行制定，对保证建筑物内人的生命和财产安全非常重要。目前国家对建筑材料的防火性能进行严格的控制。燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、毒性生成物等特性来衡量国家制定GB 8624、GB 50222等标准或规范，以保障房地产业建筑材料防火的规范，大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急。 建筑材料的烟气检验也迫在眉睫。但是用于检验建筑材料烟密度等级的试验装置却没有跟上市场的需求，目前现有的无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置现状与使用需求相差甚远。 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范的制订主要解决：规范建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准的量值溯源途径、统一使用技术要求、统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前国家对建筑材料的防火性能进行严格的控制。大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急。建筑材料的烟密度等级检验也迫在眉睫。但是用于检验建筑材料烟密度等级的测试装置却没有跟上市场的需求，目前现有的建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。 本规范中将对建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置进行综合考虑，对其性能技术指标和计量方法进行规范。本标准不仅可以填补建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置计量规范的空白，同时将对建筑材料烟密度等级测试装置产业产生积极的影响。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前尚无计量校准规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 技术规范适用于对建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置进行设备校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置 1）最大烟密度的示值误差：±3%； 2）烟密度等级的示值误差：±3% 3.计量技术规范的计量项目。 建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置测试过程中烟密度的最大值、以及光吸收与时间曲线下方的面积比值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 规范的主要依据GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》中规定的测试结果及相关技术要求进行编制。实验测试条件下用不同光吸收率的标准遮光片，对装置进行校准。计量特性最大烟密度的示值误差、烟密度等级的示值误差分别与GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》中规定的测试结果最大烟密度值、烟密度等级相对应。区别于GB/T 8323.2-2008《塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法》中的规定与要求，不对烟雾的光密度值进行测试校准，而是通过最大烟密度和烟密度等级（光吸收与时间曲线下方的面积比值）两个维度对试样的烟气进行评估，进而以其示值误差对测试装置进行校准。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。