行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 火炸药用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术 规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业第二〇四研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王民昌 |  |  | 联系电话 |  | 15319903708 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 中国兵器工业标准化研究所 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪作为强大的结构鉴定与含量分析工具，在各领域材料的制备和分析中发挥着越来越重要的作用。随着化工、医药、食品、火炸药、环境等行业的快速发展，对产品及过程质量的要求越来越严苛，对化合物结构及含量的检测需求越来越广泛和急迫，且要求测量结果的精度和准确性也逐渐提高，这对仪器的状态以及操作标准提出了更高的要求。 目前，国家、本行业或其他行业相关技术规范先后发布JJG（教委）007-1996《超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪检定规程》及JJF 1448-2014《超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范》，火炸药行业用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪的液体核磁检定/校准也参照以上标准。但随着新材料研发及过程质量控制的高精度定性定量测试要求、固体核磁技术的广泛应用，该规程/校准已难以满足当前行业发展现状。其中JJG（教委）007-1996无定量要求，JJF 1448-2014对于固体核磁也未提出校准方法，针对仪器状态以及采样条件的校准也未做具体规范，造成数据的准确性和重复性降低。此外，新型火炸药材料也提出了高低温极端测试需求，测试温度校准的标准化是实现火炸药材料测试条件多样化的基准，两项标准都未涉及。为确保超导核磁仪器校准的准确性，急需建立《火炸药用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范》，编制与火炸药材料分析表征实况相符的超导核磁仪器校准规程。 《火炸药用超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范》的建立，可填补火炸药用超导核磁仪器磁场、温度、功率、性能计量方面的空白。为该类型仪器在结构分析、定量分析等领域的推广使用提供了有效的计量保障，实现测试结果的可靠性和可溯源性。同时也为其他领域核磁谱仪的校准提供方法依据。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 计量技术规范的适用范围： 本校准规范规定了超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪的范围、引用文件、术语与计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果、复校时间间隔等。 本方法适用于火炸药领域新制造、使用中和维修后的超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪的校准，其他领域也可参考使用。 2. 计量技术规范主要计量特性的主要技术指标为： 1）示值误差≤5%（0.1%乙基苯氘代氯仿溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 2）液体探头功率参数：1H 90o脉冲≤18 us（0.1%乙基苯氘代氯仿溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）；13C 90o脉冲≤15 us （ASTM标准样品：40%二氧六环氘代苯溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）；15N 90o脉冲≤35 us（90%甲酰胺氘代二甲基亚砜标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 分辨率≤0.8Hz（线型标样：0.3%或1%氯仿氘代丙酮溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 1H线型≤8/16 Hz（线型标样：0.3%或1%氯仿氘代丙酮溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 1H 灵敏度≥150:1（0.1%乙基苯氘代氯仿溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 13C线型≤5/10 Hz（ASTM标准样品：40%二氧六环氘代苯溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2） 13C灵敏度≥60:1（ASTM标准样品：40%二氧六环氘代苯溶液标准样品,相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 15N灵敏度≥10:1（90%甲酰胺氘代二甲基亚砜标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 定量重复性≤5%（线型标样：0.3%或1%氯仿氘代丙酮溶液标准样品，相对扩展不确定度优于5%，k=2）； 温度误差≤0.2℃（液体核磁高温标样：80%乙二醇氘代二甲基亚砜溶液，相对扩展不确定度优于5%，k=2；液体核磁低温标样：4%甲醇氘代甲醇溶液，相对扩展不确定度优于5%，k=2） 3）固体探头 13C分辨率≤10Hz（金刚烷标准样品，分析纯）； 灵敏度≥10:1（甘氨酸标准样品，分析纯）； 定量重复性≤10%（甘氨酸标准样品，分析纯）； 温度误差≤0.2℃（KBr标准样品，光谱纯） 3. 计量技术规范的计量项目包括：外观及仪器性能指标要求等。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | JJG（教委）007-1996《超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪检定规程》，适用于200M-600MHz超导核磁仪器的检定，无温度校准，无定量要求，不能满足600M以上仪器及火炸药材料高精度测试的检定/校准要求。 JJF 1448-2014《超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范》适用于300MHz及以上超导核磁仪器的校准，无温度校准、无探头参数校准，无固体探头校准，不能满足火炸药材料高精度测试的检定/校准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | 年 月 日 |  | 技术 委员会 | 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | 年 月 日 |