附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电力继保光纤通信测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黄震 |  |  | 联系电话 |  | 13501050790 |
| 任务年限 |  | 2023年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 远端保护设备和数字复用设备之间的光纤接口（又称C37.94接口），是由IEEE C37.94TM-2002 规范的专用光纤接口。该光纤接口完成了以电力保护设备为代表的具有C37.94接口的设备与网元设备的互联，可实现数据业务的接入、透传和专线互联。电力系统中主要是利用该接口所建立的光纤通道传输继电保护信息，一方面缩短了信号传输时延，另外避免了转接过程中可能受到的干扰，因而，提高了保护信号传输的快速性、可靠性。为测试C37.94接口间所建立光纤通道的联通性和传输质量，出现了电力继保光纤通信测试仪，为电力通信、继保工程技术人员提供测试、分析、评估、排障的测试工具。然而目前并没有相应的校准规范，因此制定该类仪表的校准规范十分必要。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 法规项目完成后，对统一电力继保光纤通信测试仪校准方法有极大推动作用。通过开展对电力继保光纤通信测试仪的校准工作，可对该仪表的生产质量提供技术保障，也必然有力支撑我国电力继保设备及系统的维护工作提质、增效。 - 查新结果 目前没有相应的校准规范，因此制定电力继保光纤通信测试仪校准规范十分必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、 计量技术规范的适用范围： 电力继保光纤通信测试仪 二、 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：XG2058 计量特性的技术指标为： 1．速率 1.1频率范围：2048kbit/s 1.2频率准确度：±4.6×10-6 2. 发送机光接口参数 2.1平均发送光功率：(-3~-10)dBm 2.2 波长范围：(1260~1355)nm 2.3 RMS 光谱宽度：不大于4nm 3 接收机光接口参数 3.1 接收机灵敏度：不大于-18dBm 3.2 接收过载光功率：不大于-3dBm 3.3 接收机反射衰减：不大于-12dB 三、主要测量标准的技术指标； #### 1 通用计数器 a) 频率测量范围：10Hz~225M b) 频率准确度：不大于1×10-7。 #### 2 光功率计 a) 定标波长：1310nm b) 测量范围：-70dBm~+5dBm c) 最大允许误差：±5% #### 3 可变光衰减器 a) 工作波长：(1260~1620)nm b) 调节范围：0dB~60dB，连续可调 d) 最大允许误差：±1dB #### 4光回波损耗测试仪 a) 工作波长：(1310±10)nm b) 最大允许误差：±1dB #### 5 光谱分析仪 a) 工作波长：(1260~1620)nm b) 最大允许误差：±1nm c) 分辨力：不大于0.1nm d) 最大允许输入光功率：30dBm 四、主要计量项目的技术原理 #### 1 内时钟频率 如图1所示连接仪表。根据所测接口速率或速率等级，按表3对被校仪表进行设置，对可变光衰减器适当调整，确保时钟恢复模块工作在正常状态，根据所测接口速率设置时钟恢复模块的恢复时钟速率，待模块锁定输出恢复时钟后，接入通用计数器。 图1 ##### 2 平均发送光功率 如图2所示连接仪表。根据所测接口速率等级，被校仪表按表3进行设置并按被校仪表说明书要求开启激光，输出光信号。 图2 平均发送光功率校准框图 ##### 3 光谱特性 3.1如图3所示连接仪表。根据所测接口速率等级，被校仪表按表3进行设置并按说明书要求开启激光，输出光信号。调整可变光衰减器衰减量，使得输入光谱分析仪的光功率在其测试的正常范围内。 图3 光谱特性校准框图 3.2设置光谱分析仪，以便从光谱分析仪上获得便于测量的完整显示谱线。从光谱分析仪上分别读取实际中心波长，以及均方根谱宽. ##### 4接收机灵敏度 4.1如图4所示连接仪表。根据所测接口速率等级，被校仪表和参考仪表分别按表3进行设置，且两台仪表的设置保持一致。 图4 接收机灵敏度校准框图 4.2逐渐加大可变光衰减器的衰减值，直到被校仪表检测到误码，且平均误码率在10-6量级。待平均误码率显示稳定后，将光纤和被校仪表的输入端断开，和光功率计相连，设置光功率计的测试波长和被测信号一致，读取光功率计显示的功率值。 4.3 重复步骤4.2两次操作，分别得到平均误码率（数量级分别是10-7或10-8或10-9）以及光功率计显示的功率值。 4.4通过最小二乘法拟合，获得一条纵坐标为平均误码率、横坐标为光功率值的直线，经外推法延长直线，获得特定误码率（如1×10-10、1×10-12）所对应光功率值，作为接收机灵敏度。 ##### 5接收光反射衰减 5.1 如图5所示连接仪表。 图5 接收光反射校准框图 5.2按照说明书要求，在测试波长上对光回波损耗测试仪进行校准。 5.3用测试光纤连接被校仪表光输入口和光回波损耗测试仪，从光回波损耗测试仪上读取接收光反射。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 电力继保光纤通信测试仪目前主流厂商为夏光信测、VEEX、VIAVI等，其校准需求也会越来越高，然而目前还没有相应的校准规范。该校准规范可作为各级计量机构进行电力继保光纤通信测试仪校准的重要依据。本规范不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年11月24日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年11月24日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年11月24日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。