附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 试验室用砂浆搅拌机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 吕晓芳 |  |  | 联系电话 |  | 15653887299 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 在公路桥涵、 建筑施工时， 砂浆是需要用到的重要建筑材料，其质量检验的准确与否， 对工程质量与安全关系很大。按JGJ/T 70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准要求，试验室进行砂浆试验的试样需用试验室砂浆搅拌机进行制备，试验室用砂浆搅拌机的性能直接影响到后续砂浆的稠度、表观密度、凝结时间、保水性等试验的结果，对施工的安全性保障具有重要意义。 试验室用砂浆搅拌机是检测砂浆性能指标的必备设备，目前试验室用砂浆搅拌机尚无相应的国家或行业的检定规程或校准规范，各建材检测实验室均有计量溯源需求，为了保证量值的正确传递，提高砂浆检测的质量，满足《中国制造2025》的要求，有必要立项制定校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、计量技术规范的适用范围；适用于试验室用砂浆搅拌机的校准 二、典型仪器或试验设备等及其计量特性 试验室用砂浆搅拌机 型号UJZ-15，主要计量特性： (1)筒体转速（60±2）r/min； (2)搅拌器转速（80±4）r/min (3)工作时间；≥120s，或≥180s，允许误差±2s (4)搅拌机叶片与搅拌筒之间的工作间隙不应大于3mm 三、主要测量标准的技术指标； (1)转速表：测量范围（50~100）r/min，1级 (2)电子秒表：（0~1）h ，±0.10s (3)专用塞规：3mm 四、各主要计量项目的技术原理 (1)转速测量：在搅拌筒和搅拌叶上贴上反光贴，采用光电式转速表直接测量转速。 (2)时间测量：设定好工作时间，启动搅拌机的同时启动电子秒表，记录搅拌机的工作时间。 (3)间隙测量：用3mm的专用塞尺测量，塞尺无法通过为合格。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1. 国内目前尚无相关检定规程或校准规范。建筑行业标准JGT 3033-1996试验用砂浆搅拌机是本规范的主要参考标准。 2. 本规范不涉及知识产权或专利问题 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年09月27日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。