附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 高压开关综合特性测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安高压电器研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 常旖 |  |  | 联系电话 |  | 02981502983 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.随着社会的发展，人们对用电的安全可靠性要求越来越高，高压断路器、隔离开关等高压开关在电力系统中担负着控制和保护的双重任务，其性能的优劣直流关系到电力系统的安全运行。高压开关综合特性测试仪是近些年出现的一种对各类高压断路器、隔离开关、接触器的电气特性及机械特性进行测试的仪器。随着高压开关综合特性测试仪的大量使用，急需对高压开关综合特性测试仪制定相应的校准规范，这样才能保证高压开关综合特性测试仪的量值可靠，从而保证高压开关的可靠使用。 2.该规范制定后，可以解决全国大范围、各类高压开关生产单位使用的高压开关综合特性测试仪的溯源问题，尤其是电气特性方面的溯源难题，从而确保高压开关综合特性测试仪的量值准确可靠。 3.目前国家及行业暂无相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适应范围 本规范适用于新制造、使用中以及修理后的测量各类高压断路器、隔离开关、接触器的电气特性及机械特性的高压开关综合特性测试仪。 2.计量技术规范的主要计量特性的技术指标 2.1典型试验设备：高压开关综合特性测试仪（型号：GKC437ES）。测量范围：输出电压的：DC:1V~270V AC: 1V~270V(有效值);电机电压:DC：1V~300V AC:1V~300V(有效值);线圈电流：DC：10mA~30A AC：峰值 10mA~30A；电机电流： DC：10mA~30A AC： 10mA~30A（峰值）；合闸电阻：50Ω~2000Ω；时间测量：（1~2000）ms； 速度测量：（0.1~15）m/s； 2.2主要计量项目： 输出电压:(1~300)V、电压测量：(1~400)V、线圈电流：10mA~30A、电机电流: 10mA~40A、合闸电阻：(10 ~2000)Ω、时间测量：10μs~30s、速度测量：（0.1~20）m/s。 2.3.主要测量标准的技术指标： 2.3.1标准电压表：允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/3。 2.3.2标准电压源：输出应连续可调，允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/3。 2.3.3电流校准装置：允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/3。 2.3.4 标准电流源：输出应连续可调，允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/3。 2.3.5 标准电阻：允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/5。 2.3.6 示波器：允许误差不超过被检测试仪允许误差的1/5。 2.3.7校准装置、配套设备、环境条件等应保证校准时的测量扩展不确定度不超过被校测试仪最大允许误差的1/3。 2.4 主要计量项目的技术原理 2.4.1输出电压：将标准电压表接入至被校测试仪的内置电压输出端，标准电压表的测量值为电压的实际值，与被校测试仪设置的电压值进行比较，计算误差。 2.4.2电压测量：断开被校测试仪的内置电源，接入标准电压源，标准电压源的设定值为标准值，与被校测试仪测量出的电压值进行比较，计算误差。 2.4.3线圈电流：标准源接入被校测试仪的控制端口，电流探头与示波器组成的电流校准装置读出的线圈电流为实际电流值，与被校测试仪测量出的线圈电流进行比较，计算误差。 2.4.4 电机电流：标准电流源接入被校测试仪的电机电流测试端口，标准电流源设定值为标准值，与被校测试仪测量出的电流值进行比较，计算误差。 2.4.5 合闸电阻：将标准电阻接入断口测量断口，标准电阻值与被校测试仪测量出的电阻值进行比较，计算误差。 2.4.6 时间测量： 2.4.6.1 电机电流持续时间：标准电流源接入被校测试仪的电机电流测试端口，接入电流探头与示波器组成的电流校准装置，启动标准电流源输入电流，一段时间后关闭标准电流源，读取示波器上电流的持续时间为实际值，与被校测试仪测量出的电流持续时间进行比较，计算误差。 2.4.6.2 动作时间：将校准装置的模拟三相开关公共端短接并与被测试仪的公共端对应相连，同时将校准装置模拟开关的触发线圈正负端与被测试仪的合闸线圈正负端对应相连，此时将模拟开关全部分闸位置，设置好校准装置的动作时间参数t0，启动校准装置，模拟合闸过程，读出被校仪器显示值t，与t0相比较计算误差。将校准装置模拟开关的触发线圈正负端与被测试仪的合闸线圈正负端对应相连，其他操作同上，读出被校仪器显示值，与校准装置的设定值进行比较。校准装置的模拟开关置于分闸位置，三相设置不同时间，读出被校仪器显示值，计算同期性，与校准装置的设定值进行比较。校准装置的模拟开关置于置于合闸位置，三相设置不同时间，读出被校仪器显示值，计算同期性，与校准装置的设定值进行比较。校准装置的模拟开关置于分闸位置，设置弹跳时间，读出被校仪器显示值，计算同期性，与校准装置的设定值进行比较。 2.4.7 速度测量：将被校测试仪的速度传感器与速度检定装置连接好，分别设定行程值S0和运动时间t0，从被校测试仪读取平均速度，与设定值比较。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本次制定规范参考了JJG 1120-2015 高压开关动作特性测试仪，并结合现有高压综合特性测试仪的电气性能方面的的定义和要求，制定规范。 2.本次修订的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。