电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 扰偏仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李文兴 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 扰偏仪用于光纤通讯，光纤传感和光纤测试测量的一种重要仪器。在光放大器的生产测试过程中，扰偏仪可用于减少偏振烧孔效应；在WDM系统中，可用于辅助监控系统的偏振模色散；在光纤传感领域，可用于减少光纤传感器的偏振衰减；对于偏振敏感的仪器，在其前方放置扰偏仪可以减少偏振光的影响。 扰偏仪在国内外各大光电子器件、光纤传感系统生产商中均有广泛使用，是其研发、生产、测试过程中的重要仪器，当前尚无扰偏仪的校准规范或检定规程，缺少统一的计量性能要求和计量方法，不利于相关产业的发展，因此制定扰偏仪校准规范。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 扰偏仪在光电子器件、光纤传感等领域具有广泛的应用，贯穿光无源器件、光接收机、光传感器等元器件的研发、生产、测试全流程，在前沿研究领域如硅光子器件的测试中也有应用，其对保障光电子、光传感器件的产品质量有着重要作用，开展本项目的研究可以为扰偏仪的的量值统一提供保障，同时填补其校准方法的空白。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 现有相关计量技术规范：《JJF（电子）30905-2007 光纤及光器件偏振特性校准规范》、《JJF 1456-2014通信用光偏振度测试仪校准规范》、《JJF 1428-2013光纤偏振模色散测试仪校准规范》、《JJF 1690-2018偏振依赖损耗测试仪校准规范》、《JJG（军工）220-2019 偏振依赖损耗测试仪》。扰偏仪的最主要特性是对输入的偏振光偏振态进行随机扰动，使其在平均时间上失去偏振特性，即输出偏振度需尽可能小，因此输出偏振度是衡量扰偏仪的重要参数。另一方面，作为在光路中改变光源特性的仪器，其对光路引入的影响应尽可能小，即剩余偏振依赖损耗、剩余偏振模色散应尽可能小。已有计量规范及在编项目均无法覆盖扰偏仪的关键参数如输出偏振度、剩余偏振依赖损耗、剩余偏振模色散，且从原理上有明显区别，不能用于扰偏仪的校准，急需制定扰偏仪校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围 本规范适用于扰偏仪的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以美国General Photonics的PCD-104、德国novoptel的EPS1000、新西兰Quantifi Photonics的POL-1103为典型型号仪器。 1）General Photonics，型号PCD-104 # 2）novoptel，型号EPS1000 3）Quantifi Photonics，型号POL-1103 参考典型型号的技术指标，扰偏仪的计量特性如下： - 工作波长：980nm~1650nm； 2) 插入损耗：(0.05~3)dB，最大允许误差±(0.03dB~0.3dB)； 3) 剩余偏振依赖损耗：≤0.3dB； 4) 剩余偏振模色散：≤0.3ps； 5) 输出偏振度：≤5%； 6) 回波损耗：(0.1~65)dB，最大允许误差±(1dB~5dB)； 3、主要测量标准的技术指标 - 光源 波长范围：至少覆盖1310nm和1550nm； 输出功率：≥-10dBm；短时间稳定度：≤±0.005dB； 偏振度：≥90%； - 光功率计 功率范围：-60dBm~+10dBm，800nm~1700nm； 功率非线性：≤±0.015dB； - 偏振控制器 插入损耗：≤2dB；1280nm~1620nm； 插入损耗随偏振态的变化量：≤0.7%； - 光偏振参数测试仪 波长范围：1280nm~1620nm； 偏振依赖损耗测量范围：(0~1)dB，最大允许误差±(2%~4%)； 偏振模色散测量范围：(0~1)ps，最大允许误差±(0.5%~2%)； 偏振度测量范围：(0~100)%，最大允许误差±(1%~2%)； - 光回波损耗仪 波长范围：(1310±20)nm，(1550±20)nm； 回波损耗测量范围：(0~65)dB，最大允许误差±(0.5dB~2dB)； 4、简要描述主要计量项目的技术原理 1）插入损耗 通过法兰盘对接，设置光源、光功率计、被校仪器的波长一致，将此时光功率计读数设为参考值，光功率计的读数为0dB。读取光功率计的读数，即为被校仪器的插入损耗值。 2）剩余偏振依赖损耗 方法一：光源光功率计法 设置光源、偏振控制器、光功率计、被校仪器的波长一致，偏振控制器开启自动扫描，测试时间不少于5min，采集或记录数据间隔不大于1s，从光功率计采集的数据中找出最大和最小光功率值，利用下式计算剩余偏振依赖损耗作为测量结果： 方法二：光偏振参数测试仪法 设置光源、光偏振参数测试仪、被校仪器的波长一致，光偏振参数测试仪优先选用斯托克斯矢量法进行测量，从光偏振参数测试仪读取剩余偏振依赖损耗测量结果。 3）剩余偏振模色散 设置光源、光偏振参数测试仪、被校仪器的波长一致，光偏振参数测试仪优先选用琼斯矩阵法（偏振模色散基准测量方法）进行测量，从光偏振参数测试仪直接读取剩余偏振模色散测量结果。 4）输出偏振度 设置光源、光偏振参数测试仪、被校仪器的波长一致，使用光偏振参数测试仪对被校仪器进行直接测量。 5）回波损耗 对于有内置光源的光回波损耗仪，按图5接线，设置被校仪器、光回波损耗仪的波长一致，从光回波损耗仪直接读取被校仪器的光回波损耗值。对于无内置光源的光回波损耗仪，设置光源、被校仪器、光回波损耗仪的波长一致，从光回波损耗仪直接读取被校仪器的光回波损耗值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 现有的计量技术规范及在编的校准规范，无法覆盖扰偏仪的关键参数输出偏振度、剩余偏振依赖损耗、剩余偏振模色散，且从原理上与扰偏仪存在明显区别，均不适用与扰偏仪的校准，因此需要开展本项目的研究。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。