附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 阀门疲劳性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 得益于近年来社会各行各业蓬勃发展，制造业建筑业等行业随着经济发展以及市场需求日益壮大，各行业产品部件如雨后春笋喷涌而出，随之而来的除了大规模制造业市场，还有各种类产品质量良莠不齐，各项技术指标参差不齐的严重问题，我国由制造业大国向高质量制造强国的转变迫在眉睫。 在竞争日益激烈的建筑业以及制造业领域，塑料阀门以其良好的流通性，稳定的使用性能等优点在行业市场中占得一席之地，相对与金属阀门而言，塑料阀门经济性，广泛性，耐腐蚀性等各方面远远优于金属阀门，随着工业材料的质量提升，塑料阀门在强度方面也丝毫不逊于金属阀门。 通用阀门作为一种广泛使用的长期性产品，其疲劳性能是检验产品是否合格的关键指标之一。在实际使用过程中，阀门疲劳性能具有重要参考意义，阀门疲劳性能较差，则会发生使用寿命低，需要频繁更换，维护成本高等问题，严重的可能会导致介质泄漏产生重大损失，合格的阀门应能承受一定压力条件下长期多次扭转启闭，并且不发生泄漏损坏失效等情况。因此，要严格把控产品质量，就要对阀门进行疲劳性能试验。 目前热塑性塑料阀门疲劳性能试验机的各方面性能主要依据国家标准GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《热塑性塑料阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》，上述标准对阀门疲劳性能试验提出了一定要求和试验方法，但是对于相关实验装置并未进行详尽要求。 疲劳性能试验机主要对热塑性塑料阀门的疲劳性能进行试验，由压力表，流量计，温度传感器等多部分组成，虽然其各组件均有相应的质量检验标准，但关于该设备整体的技术要求还未落实，各家生产的产品参数没有统一规范，产品质量差异较大的问题急需解决。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于对国家标准GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《热塑性塑料阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》中所要求的疲劳性能进行检测的装置及设备。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 2.1关键部件参数 2.1.1压力表量程及精度 2.1.2流量计量程及精度 2.1.3温度传感器的量程及精度 2.2设备各部分应符合规范中的实验要求 热塑性塑料阀门疲劳性能试验机参考结构及相关参数要求如下示意图： - 伺服电机及减速器：在正常启闭待测试样的负载下，最大总输出转速不低于50r/min。 - 万向节连接杆：要求可灵活移动，可在任意位置对中后锁死，实验过程中，不再向试样施加除阀杆扭力外其他额外作用力。 - 阀杆夹紧装置：要求可对阀杆施加恒定夹紧力，实验过程中不脱杆。 - 温度传感器：量程不小于0-100°C，精度不低于2%。 - 压力传感器：量程不小于0-1MPa，精度不低于满量程的1%。 - 试样安装装置：要求两端夹具同轴，使实验过程中，试样不受轴向力，连接处不漏水。 - 试验水源：保证水源充足，实验过程中可用水源不低于35L，温度范围为15-30°C。 - 电磁阀：可配合控制系统，在实验过程中根据实时状态补水或排水。 - 电磁流量计：流量范围根据实验过程中介质流速不小于（1±0.2）m/s计算，精度偏差应不大于全量程的1%。 - 多级离心泵：实验状态下流速达到（1±0.2）m/s时，最高压力不低于待测试样的最大公称压力。 2.3阀门疲劳性能试验流程要求： 将试样按要求组装好，试样两侧密封装夹，用阀门上方夹头夹紧试样阀杆，然后开始试验，首先按要求速度开启阀门，停留至少5s，但不超过20s，然后按照要求速度关闭阀门，停留至少5s，但不超过20s，再5次循环内调整流速达到1（±0.2）m/s，dn<63mm的球阀循环次数应不少于15000次，dn⩾63mm球阀循环次数应不少于5000次，试验后阀门所有功能仍能正常使用即为合格。 3. 计量技术规范的计量项目： 压力、流量、温度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外对该检测设备无相关校准规范，我国国标GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《热塑性塑料阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。 本校准规范中所涉及的技术要求，关键参数要求与国家标准一致，同时对标准中未明确要求的部分参数进行研究并最终确定。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。