附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 钢轮式耐磨试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | £重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵彦玲 |  |  | 联系电话 |  | 17718499775 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 北京市计量检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - █安全 £节能 £环保 £自主创新 £其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、目的、意义和必要性 随着现代化建筑装修水平的不断增长，人民对于地面材料，石材耐磨性的要求逐步提高，目前，混凝土、陶瓷（砖）、天然石材、人造石等产品标准中均有使用钢轮式耐磨试验机对其耐磨性进行检测的试验方法，在科研院所、各个检测机构等行业有较多应用。，GB/T 12988-2009《无机地面材料耐磨性能试验方法》、GB/T 9966.4-2020《天然石材试验方法 第4部分：耐磨性试验》、JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 35160.4-2017《合成石材试验方法 第4部分：耐磨性的测定》等标准中均对材料的耐磨性做出了具体要求，耐磨性试验机是检测这些材料耐磨性的重要仪器，并且由于耐磨性是合成结果，因此需要各个直接因子测量必须准确，这就要求耐磨试验机的检测方法必须科学，检测数据必须准确，因此对耐磨性试验机的计量方法和特性提出了更高的要求。但是目前钢轮式耐磨试验机均采用自校准或参照其它设备的校准规范进行校准，无法统一保证耐磨性数据的准确，各个计量检测机构没有明确统一的计量校准方法，通过统一校准方法和准确度来推动该设备的精确校准，间接加强我国建材耐磨性能的保障，有助于提升建筑材料质量特性的保证，提高人民生活的安全水平，推进相关生产企业良性发展，保障人民生产生活安全有序进行。 2.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 钢轮式耐磨试验机目前尚无对应或者可参考的国家计量校准规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围； 技术规范适用于钢轮式耐磨试验机的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 钢轮式耐磨试验机（GLM-200） - 硬度：HB203～HB245； - 直径：摩擦钢轮A φ200.0mm±0.2mm，摩擦钢轮B φ200.0mm±1mm； - 厚度：摩擦钢轮A 70.0mm±0.1mm，摩擦钢轮B 10mm±1mm； - 转速：75r/（60±3）s； - 平衡物质量：14.00kg±0.01kg。 3.主要测量标准的技术指标； 硬度、长度、转速、质量 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 采用硬度计、游标卡尺、秒表、天平等设备对各个参数进行计量 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； GB/T 12988-2009《无机地面材料耐磨性能试验方法》、GB/T 9966.4-2020《天然石材试验方法 第4部分：耐磨性试验》、JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 35160.4-2017《合成石材试验方法 第4部分：耐磨性的测定》中对混凝土、陶瓷、天然石材、人造石等产品的标准中对该钢轮式耐磨试验机均有规定要求，但目前国内并没有对应的计量校准规范，导致无法溯源。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。