附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 松装密度漏斗法测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 伍超群 |  |  | 联系电话 |  | 13660034359 |
| 任务年限 |  | 2023～2024 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 松装密度漏斗法测定仪是根据粉末颗粒在自然状态下按一定高度从漏斗孔自由落体充满量杯的原理制成，用于测定粉末的松装密度。该仪器具有结构简单、操作方便、性能稳定、成本低的特点，从而广泛应用于有色金属、黑色金属、医药、涂料以及化工产品行业等行业中粉末材料性能的测定。 目前，国内测定松装密度时通常按照GB/T 1479.1-2011《金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法》和GB/T 31057.1-2014《颗粒材料 物理性能测试》进行。在GB/T 1479.1-2011《金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法》标准中对量杯的容积、内径尺寸、漏斗的锥度及内锥面表面粗糙度和漏斗孔径的公差均有明确要求，同时对量杯和漏斗形位的配合也提出了相关要求，以保证测量结果的准确。为此，定期对松装密度漏斗法测定仪中的漏斗和量杯相关计量特性进行校准，为松装密度测定结果的准确有效提供技术保障。 已发布的校准规范中并无专门针对松装密度漏斗法测定仪的校准规范。计量校准机构参照其他的金属容器校准规范，仅对漏斗孔的尺寸、量杯的尺寸和容积部分参数进行校准，以此判断松装密度漏斗法测定仪是否正常。但是这样校准的结果还远远不能满足方法标准的精度要求，造成测量结果的一致性较差。为此，制定松装密度漏斗法测定仪的相关校准规范，有助于统一校准参数，评价仪器性能好坏，提高仪器的可比性，保证后期测量数据的可靠性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于利用漏斗法原理测定粉末颗粒松装密度的松装密度漏斗法测定仪的校准。 2、主要计量特性的技术指标，包括： （1）量杯内径应满足28.0mm±0.5mm，若内径为30mm，则应满足30mm±1mm。 （2）量杯容积应满足25.00cm3±0.03cm3。 （3）漏斗孔径根据仪器配置，满足孔径直径上偏差不超过+0.2mm。 （4）漏斗的锥度应满足60°±1°。 （5）漏斗的内锥面粗糙度应Ra≤0.4。 （6）漏斗孔下表面与量杯上表面的间距应满足25mm±0.5mm。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 松装密度漏斗法测定仪的校准无专门的校准规范可使用，计量校准机构大多根据各自对标准的理解，仅对部分计量特性如漏斗孔的尺寸、量杯的尺寸和容积按其他规范进行校准，未对漏斗锥度、内锥面粗糙度和漏斗小孔底部和量杯上表面的距离进行校准。 目前国内外无此设备的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。