电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 相机帧率曝光时间测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李文兴 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 相机帧率曝光时间测试仪主要用于相机、摄像头的帧率、曝光时间、响应时间参数的测试，一般由发光二极管阵列、控制单元、显示单元三部分组成。在手机、平板电脑、相机、摄像头等消费电子的研发生产，影像质量测评检测、安防监控等领域均有广泛的应用，是目前测试相机帧率、时间参数的主要手段。目前尚无相机帧率曝光时间测试仪的计量校准规范或检定规程。缺少统一的计量性能要求和计量方法，无法保证其量值统一，因而制定相机帧率曝光时间测试仪校准规范非常必要。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 相机帧率曝光时间测试仪广泛应用于消费电子产品、影像质量评测、安防监控等领域，开展本项目的研究可以有效保障我国消费电子产品的质量，提升我国产品在国际上的占有量。另一方面，制定本规范能为相机帧率曝光时间测试仪的校准提供统一的技术依据，有效填补校准方法的空白。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前相机帧率曝光时间测试仪无国家、地方、行业检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围 本规范适用于相机帧率曝光时间测试仪的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以德国Image engineering的LED-Pannel、北京正印科技的CS-ETS、上海研端信息科技的IS-Timer101为典型型号仪器。 1) 德国Image engineering，型号LED-Panel # 2）北京正印科技，型号CS-ETS 3) 上海研端信息科技，型号IS-Timer101 参考典型型号的技术指标，相机帧率曝光时间测试仪的计量特性如下： 1) 帧频率 范围：1Hz~2kHz，最大允许误差：±(0.06%~5%)； 2) 响应时间 范围：5μs~9s，最大允许误差：±(0.06%~5%)； 3) 曝光时间 范围：5μs~10s，最大允许误差：±(0.06%~5%)； 4) 快门时间 范围：5μs~9s，最大允许误差：±(0.06%~5%)； 5) 中心波长 范围：630nm/850nm/940nm，最大允许误差：±(10nm~50nm)； 3、主要测量标准的技术指标 - 频率计 频率范围：1Hz~10MHz，最大允许误差±(1×10-7~1×10-5)； 脉冲宽度：5μs~10s，最大允许误差±(1×10-7~1×10-5)； - 示波器 频带宽度：≥100MHz 上升时间：≤3.5ns； 时基最大允许误差：±(1×10-6~1×10-4)； - 光谱仪 波长范围：600nm~1000nm，最大允许误差±(1nm~5nm)； 辅助测量标准： - 光电探测器 波长范围：600nm~1000nm； 频带宽度：≥2MHz； 上升时间：≤175ns； 室内应采取遮光措施，防止太阳、白炽光源及其他光源的干扰。 4、简要描述主要计量项目的技术原理 1）帧频率 光电探测器对准被校相机帧率曝光时间测试仪的某一灯珠，适当设置标准频率计的滤波器、触发电平等，使用频率计对被校仪器的输出光信号进行直接测量。 2）响应时间 响应时间参数可以采用标准频率计的脉冲宽度测量功能进行直接测量，测量原理及接线参照步骤1）。也可以使用数字示波器进行直接测量，按图2接线，光电探测器对准被校相机帧率曝光时间测试仪的某一灯珠，使用示波器对被校仪器的输出响应时间信号进行直接测量。 3）曝光时间 曝光时间参数可以采用标准频率计的脉冲宽度测量功能进行直接测量，测量原理及接线参照步骤1）。也可以使用数字示波器进行直接测量，按图3接线，光电探测器对准被校相机帧率曝光时间测试仪的某一灯珠，使用示波器对被校仪器的输出曝光时间信号进行直接测量。 4）快门时间 快门时间参数可以采用标准频率计的脉冲宽度测量功能进行直接测量，测量原理及接线参照步骤1）。也可以使用数字示波器进行直接测量，按图4接线，光电探测器对准被校相机帧率曝光时间测试仪的某一灯珠，使用示波器对被校仪器的输出快门时间信号进行直接测量。 5）中心波长 使用光谱仪对被校相机帧率曝光时间测试仪输出信号的中心波长进行直接测量。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 目前国内无相机帧率曝光时间测试仪的国家、地方、行业校准规范及检定规程。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。