附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 在片SOLT校准件校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 霍晔 |  |  | 联系电话 |  | 0311-87091561-91 177 9809 5040 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 █节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 1.1 编制的目的和意义 在片SOLT校准件是在片S参数测量系统的必备工具之一，主要用途是对在片S参数测量系统进行校准，消除系统误差。 在片SOLT校准件由短路（short）、开路（open）、负载（load）和直通（thru）组成的校准组件，在片SOLT校准件的原理是通过用在片S参数测量系统分别测量其短路、开路、负载和直通校准件的原始数据，得到十二项或八项系统误差项，通过误差项修正得到DUT（被测件）的测量值。 目前，在使用在片SOLT校准件校准时，均采用厂家给的定义值：包括特征阻抗Z0（50Ω），开路电容Copen，短路电感Lshort，负载电阻R和负载电感Lload，直通延时tdelay、参考延时ref-tdelay和参考损耗ref-loss。但随着长时间的使用，探针与校准件频繁的接触，校准件会出现不同程度的磨损，导致校准件参数量值发生了偏差，若继续使用厂家定义值会使测量结果不准。编制《在片SOLT校准件校准规范》能够保证在片校准件的准确性和一致性。 1.2 规范特点及必要性和迫切性 在片S参数是微波毫米波半导体器件最基础、最重要的微波参数之一，涵盖了反射与传输特性、幅度与相位特性，能对大部分在片器件如低噪放、功率单片、衰减器等裸芯片的微波特性进行合理的表征。 测试芯片S参数前，需对系统进行校准，在片SOLT校准件是应用最广泛的校准件，如果其量值偏差大，会导致被测芯片S参数出现偏差，从而降低设计效率，影响器件性能。 由于上述在片SOLT校准件的重要性以及应用的普遍性，如果校准件的准确性、一致性出现问题，将直接影响被测件量值的准确性。 为了保障在片SOLT校准件的准确性，须对其进行可靠的计量校准工作，目前国内没有在片SOLT校准件的校准规范，因此编制《在片SOLT校准件校准规范》就显得尤为迫切和必要。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 2.1 先进性和亮点一：在片SOLT校准件的参数定值方法。 通过校准件的等效电路，建立测量模型，通过测量校准件的长度，直流电阻和用校准准确度最高的多线TRL校准方法对在片S参数测量系统进行校准、校准完后测量在片校准件的S参数。开路、短路、负载和直通（传输线）的测量示意图如图1~图4所示。根据测量示意图可以计算得到在片SOLT校准件的参数量值。 （1）开路电容 图1 开路校准件测量示意图 （2）短路电感 图2 短路校准件测量示意图 （3）负载电感和电阻 图3 负载校准件测量示意图 （4）直通（传输线）延时、参考延时和参考损耗 图4 直通（传输线）测量示意图 2.2 先进性和亮点二：在片SOLT校准件的参数量值不确定度 通过测量模型，根据在片S参数测量不确定度，用蒙特卡洛评定测量不确定度的方法得到开路电容、短路电感、负载电感等参数的测量不确定度。 2.3 社会效益和推广应用前景 《在片SOLT校准件校准规范》的制定，可以保证在片校准件量值统一、准确、可靠，从而提升半导体器件电路的设计效率，保证工艺质量可靠。规范此类校准方法，推进国产化进程，具有一定的经济效益和显著的社会效益，应用前景广阔。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 国内无在片SOLT校准件计量技术规范，JJF（军工）162-2017《网络分析仪在片测量系统校准规范》规定了用已知量值的检验件校准在片矢量网络分析仪的方法，表征的是反射幅度、传输幅度和传输相位。不适用于在片SOLT校准件开路电容、短路电感等参数的校准，不满足计量需求。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于新制造、新购置、修理后、使用中的在片SOLT校准件的校准。 2.以典型仪器或试验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 典型仪器型号：101190 技术指标名称; 测量范围; 最大允许误差/测量不确定度. 频率; 1 GHz~50 GHz; /. 开路电容; -30 fF~ -5 fF; 0.1 fF~2.0 fF（k=2）. 短路电感; -30 pH~20 pH; 0.1 pH ~3.0 pH（k=2）. 负载电阻; 45Ω~55Ω; ±0.3%. 负载电感; -5 pH~15 pH; 0.1 pH ~3.0 pH（k=2）. 直通延时; 0.9 ps~1.1 ps; 0.06 ps ~0.10 ps（k=2）. 传输线参考延时; 1 ps~40 ps; 0.06 ps ~1.5 ps（k=2）. 传输线参考损耗; 0.10 dB~0.95 dB; 0.02 dB~0.08 dB（k=2）. 3.主要测量标准的技术指标： 校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足使用要求，并在有效期内。 （1）在片S参数校准装置 图5 在片S参数校准装置 在片S参数标准件校准装置如图5所示，包含了多线TRL校准件、矢量网络分析仪、多线TRL校准软件、微波探针和探针台等。 频率范围：1GHz~50GHz； S21模：0 dB ~40dB， U=0.13dB~0.40dB（k=2）； S21相位：-180°~180°，U=1.5°~4°（k=2）； S11模：0~1 ，U=0.015~0.05（k=2）； S11相位：-180°~180°；U：1.5°～180°（k=2）； （2）数字多用表 测量范围：30Ω~60Ω； 允许误差：优于±0.07%。 （3）显微镜 测量范围：100μm~22mm； 允许误差：优于±2μm。 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 在片SOLT校准件外观应完好无损。数字多用表、在片S参数校准装置至少预热30min；按被测在片SOLT校准件的计量特性，设置扫描类型、频率、扫描点数、中频带宽（应不大于200Hz）；根据多线TRL校准软件提示，采用多线TRL校准件对在片S参数校准装置用多线TRL方法进行校准。依次将多线TRL校准件放置于探针台，完成自校准。然后开始测试，步骤如下： - （1）开路电容 (a) 在在片S参数校准装置探针端口1和探针端口2连接在片开路校准件； - (b) 设置测量参数为S11，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； - (c) 设置测量参数为S22，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； 图6 在片S参数校准装置校准在片SOLT校准件示意图 (d) 开路电容如式（1）和（2）所示。 （1） （2） 其中， （3） 式中： ——开路校准件1端口电容值，F； ——开路校准件2端口电容值，F； ——开路校准件1端口反射系数实部和虚部测量值； ——开路校准件2端口反射系数实部和虚部测量值； ——特征阻抗，50Ω； ——角频率，rad/s； f——频率，Hz。 - （2）短路电感 (a) 在在片S参数校准装置探针端口1和探针端口2连接在片短路校准件； - (b) 设置测量参数为S11，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； - (c) 设置测量参数为S22，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； (e) 短路电感如式（4）和（5）所示。 （4） （5） 式中： ——短路校准件1端口电感值，H； ——短路校准件2端口电感值，H； ——短路校准件1端口反射系数实部和虚部测量值； ——短路校准件2端口反射系数实部和虚部测量值； ——特征阻抗，50Ω； ——角频率，rad/s； f——频率，Hz。 （3）负载电阻 用数字多用表电阻测量功能测量负载校准件的直流电阻。 (a) 数字多用表选择电阻测量功能，将微波探针同轴端连接至数字多用表； - (b) 将微波探针的探针尖压于短路校准件上，将数字多用表电阻读书归零，测量示意图如图7所示； - (c) 将微波探针的探针尖压于负载校准件上，读取并记录负载电阻值测量示意图如图8所示。 图7 数字多用表测量短路校准件电阻示意图 图8 数字多用表测量负载校准件电阻示意图 - （4）负载电感 (a) 在在片S参数校准装置探针端口1和探针端口2连接在片负载校准件； - (b) 设置测量参数为S11，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； - (c) 设置测量参数为S22，设置数据格式为实部Real和虚部Imaginary； (e) 负载电感如式（6）和（7）所示。 （6） （7） 式中： ——负载校准件1端口电感值，H； ——负载校准件2端口电感值，H； ——负载校准件1端口反射系数实部和虚部测量值； ——负载校准件2端口反射系数实部和虚部测量值； ——负载校准件1端口电阻值，Ω； ——负载校准件2端口电阻值，Ω； ——特征阻抗，50Ω； ——角频率，rad/s； f——频率，Hz。 （5）直通延时 (a) 用多线TRL校准软件得到直通校准件的有效介电常数，如公式（8）~（15）所示； （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） 式中： i——第i个传输线； j——第j个传输线； Mi——第i个传输线的传输矩阵； X、Y——多线TRL校准时两个误差网络的传输矩阵； 、——Mij的特征值； ——传输线传播常数； ——传输线衰减常数； ——角频率，rad/s； ——有效介电常数； ——光在真空中的传播速度，3×108m/s。 (b) 用显微镜测量直通校准件的长度，测量示意图如图9所示，根据式（16）计算直通校准件的延时。 （16） 式中： ——直通校准件的延时，s； ——直通校准件的长度，m； 1——探针与直通校准件接触的长度，一般取7×10-5m； ——光在真空中的传播速度，3×108m/s； ——直通校准件的有效介电常数。 图9 显微镜测量直通长度示意图 （6）传输线参考延时 (a) 用多线TRL校准软件得到传输线（根据被校在片直通校准件的定义选择相应的传输线，如101190选择3500μm长的传输线）的有效介电常数，如公式（8）~（15）所示； (b) 用测量显微镜测量传输线的长度，测量示意图如图10所示，根据式（17）计算传输线的参考延时。 （17） 式中： ——传输线的参考延时，s； ——传输线的长度，m； 1——探针与传输线接触的长度，一般取7×10-5m； ——光在真空中的传播速度，3×108m/s； ——传输线的有效介电常数。 图10 显微镜测量传输线长度示意图 （7）传输线参考损耗 (a) 用多线TRL校准软件得到传输线的衰减常数，如公式（8）~（15）所示； (b) 用显微镜测量传输线（根据被校在片直通校准件的定义选择相应的传输线，如101190选择3500μm长的传输线）的长度，测量示意图如图10所示，根据式（18）计算传输线的参考损耗； （18） 式中： ——传输线的长度，m； ——40GHz时传输线的参考损耗值，dB； ——40GHz时传输线的衰减常数，dB/m。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 国内无适合此类仪器的校准规范，与之相关的《JJF（军工）162-2017网络分析仪在片测量系统校准规范》规定了用检验件校准在片矢量网络分析仪的方法，不适用于在片SOLT校准件开路电容、短路电感等参数的校准工作。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无此类情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。