附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孔祥荣 |  |  | 联系电话 |  | 13522131570 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20万元 |
| 参加单位 |  | 应急管理部天津消防研究所 泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局制定印发《指导意见》。充分发挥计量对基础零部件（元器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，服务质量强国和制造强国建设。 建筑防火问题日益受到社会的关注，直接关系到人们的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定，而建筑材料及制品的燃烧性能优劣直接影响到建筑防火安全。GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》作为判定外墙外保温系统防火性能的依据。GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》试验标准的实施将为相关防火规范的制修订、外墙外保温的工程应用、监督部门的监督及引导企业的产品研发提供技术依据，对降低火灾风险、减少火灾发生产生积极作用。 建筑外墙外保温系统防火性能装置主要适用于建筑外墙外保温系统防火的试验。测量水平准位上的外部热电偶和内部热电偶温度变化，气体分析、烟尘透光率。其测试设备主要由标准点火源、热点偶、数据采集系统、摄像机、风速仪、计时装置、电脑操作部份组成。 试验装置及热电偶位置示意图 建筑外墙外保温系统防火性能装置目前无相应的国家检定规程和校准规范。仪器主要依据GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》附录A中规定的热源进行校准，以硅酸钙板作为标准板，校准过程中可采用与木垛等热值的正庚烷，测试燃烧室开口宽度上的平均温度温度采用GB/T 18404《铠装热电偶电缆及铠装热电偶》进行校准，测试平均热辐射通量的热流计采用JJF 1572-2016《辐射热计校准规范》进行校准。目前国内的大多数试验检测机构主要参考GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》附录A中规定的校准程序等进行校准测试。而相对检定规程而言，校准规范更加突出了使用第一，用户至上的质量要求，更具有可操作性。 建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范的制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1．适用范围：建筑外墙外保温系统防火性能装置安装修理后和日常使用中的校准。 2． 计量项特性： 燃烧室开口宽度上的三只热电偶平均温度与任一热电偶读数的偏差，不超过±50℃、 热辐射通量在（45-95）kW/m2范围保持时间不低于20分钟，计时器的精度不小于0.1 s、 数据采集系统的间隔不小于2s、 风速仪的测量精度不低于±0.5m/s。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 此项目无国家检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。