纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 锐利边缘测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 国家纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张利贵 |  |  | 联系电话 |  | 18911880946 |
| 任务年限 |  | 2023-2025年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 中纺标（深圳）检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 锐利边缘测试仪主要是评定纺织制品上金属类、熟料类等各种硬质材质的配件及玩具类产品正常使用时产生割伤的危险。适用于纺织制品检测中心、玩具检测中心、儿童服装以及玩具生产企业等。对应标准为GB/T 31702-2015《纺织制品附件锐利性试验方法》，该方法也是国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》规范性引用的标准，即强制性标准考核指标配套仪器。 目前该仪器及相关标准已在行业内得到广泛运用。纺织行业投入使用的锐利边缘测试仪呈现与日俱增的态势。经查询，目前国内未有相关的校准规范，仪器相关技术参数无法进行量值溯源，准确性存疑，若用于检测其结果正确性不能得到保证。因此，有必要制定相应的校准规范，统一校准方法和校准程序，以指导开展计量器具校准工作。 牵头单位为国家纺织计量站，长期从事计量检定校准技术研究，担负着纺织测试仪器的计量检定、校准等技术服务工作，牵头单位和参加单位通过相互合作，发挥各自专业优势，已开展儿童纺织制品附件锐利性计量研究工作，可在预期时限内完成规范研制工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、计量技术规范适用范围：锐利边缘测试仪 - 二、锐利边缘测试仪计量特性 序号; 项目; 技术要求; 备注. 1; 钢制 芯轴; 直径; （9.53 ±0.12）mm. 表面粗糙度; ≤ 0.40 μm. 2; 施加力值; 6−0.50 N. 3; 切线速度; (23±4) mm/s. 三、标准器的技术指标 序号; 标准器名称; 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差; 数量. 1; 游标卡尺; （0～300）mm 分度值：0.02mm; MPE:±0.04mm; 1. 2; 表面粗糙度测量仪; （0～160）μm; MPE:±0.01 μm; 1. 3; 推拉力计; （0～20） N 分度值：0.1 N; 0.5级; 1. 4; 接触式转速表; （0～100）r/min 分度值：0.1 r/min; 0.1级; 1. 四、主要计量项目的技术原理 1、钢制芯轴直径，用游标卡尺内量爪直接测量芯轴直径。 2、钢制芯轴表面粗糙度：用表面粗糙度测量仪直接测量芯轴表面粗糙度。 3、钢制芯轴表面洛氏硬度：用洛氏硬度计直接测量芯轴表面硬度。 4、施加力值：向芯轴施加力，当指示灯亮时，使用推拉力计直接测量芯轴前端施加力值。 5、切线速度：启动芯轴制动开关，使芯轴旋转360°，使用转速表直接测量芯轴转速，通过V=πDn60计算芯轴线速度。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、GB/T 31702-2015《纺织制品附件锐利性试验方法》中对锐利边缘测试仪性能进行了描述，本规范参考了该标准中给出的技术参数，提出了锐利边缘测试仪的计量参数。 2、经查新，目前国内外均无锐利边缘测试仪相关的校准规范。本项目不涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。