附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 滚筒跌落试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 慕容启源 |  |  | 联系电话 |  | 18926101180 |
| 任务年限 |  | 2023年~2025年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 测量设备 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义及必要性 - 滚筒跌落试验机(重复自由跌落试验设备)的原理为一个由滚动并引起样品在封闭的筒内自由跌落及翻滚的运动。 滚筒跌落试验机广泛应用于手机、平板电脑、摄像头、耳机、电子词典等电器电子电工等智能设备和家用电器的模拟重复跌落测试，应用广泛，涉及面广，数量大。 GB/T 2423.7-2018 环境试验 第7部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）5.3.3试验严酷等级中“跌落高度应为500mm或者1000mm。”和6 最后检测中“跌落频率应约为每分钟10次。”、IEC 60068-2-31环境试验 第2-31部分:试验 试验Ec:倾跌与翻倒(主要用于设备型试样) 5.3.3 Test severity “The height of the fall shall be 500 mm or 1000 mm”和6 Final measurements “The rate of fall shall be approximately ten falls per minute.”，国家标准和国际标准都有对产品的重复自由跌落有相关要求。 滚筒跌落试验机模拟产品在日常生活粗率自由跌落。电子电器等产品的重复自由跌落试验、在检测行业的可靠性试验中应用更为广泛。以华为电子、vivo手机、OPPO手机等众多电子产品企业和德凯检测、天祥检测、莱茵检测等可靠性试验室中应用广泛。 - 目前国内现有地方规范中跌落高度范围过低，缺少跌落高度测量范围为1000mm的高度要求和国标中跌落频率应约为每分钟10次的要求，无法满足国标中对于滚筒跌落高度、跌落频率等参数的要求，难以对跌落试验机的计量特性进行完整的溯源，因此需要编写滚筒跌落试验机的规范，以确保筒跌落试验设备(重复自由跌落试验设备)在测试中的精度和有效性。 - 社会效益及应用前景 - 随着电子电器行业技术的发展，电子电器产品质量要求日益提高，完善的计量校准技术规范能有效解决该类仪器的计量溯源，保证滚筒跌落试验机的准确性、可靠性，避免了在没有量值溯源的情况下，导致出现残次品测量失准的可能和造成较大经济损失的风险。 - 查新结果 以“滚筒”、“跌落”关键词查新，查阅到JJF（辽）357-2016《滚筒跌落试验机校准规范》。上述规范适用于跌落高度仅适用为500mm的滚筒试验机，缺少跌落高度测量范围为1000mm的高度要求和国标中跌落频率应约为每分钟10次的要求，无法满足国标GB/T 2423.7-2018 环境试验 第7部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）中5.3、自由跌落---方法2 和6、 最后检测 的测试要求。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.适用范围 - 本规范适用于跌落高度不大于1000mm的滚筒跌落试验机计量校准。 - 2.计量特性 - 2.1典型滚筒跌落试验机 - 2.1.1单滚筒跌落试验机(华谊创鸿RS-8101) - 图1 - 图1：滚筒跌落试验机，单个滚筒，通常跌落高度为500mm、1000mm、转轴带动滚筒连续进行跌落试验，通常跌落频率为5次/min、10次/min，滚筒的其他尺寸可根据需求设计。 - 2.1.2多滚筒跌落试验机(慧通测控WH-2105、华谊创鸿RS-DP-12) - 图2 - 图2：多滚筒跌落试验机，配备多个滚筒，滚筒的高度可设计相同高度或者不同高度，通常跌落高度为500mm、1000mm、转轴可带动多个滚筒连续进行跌落试验，通常跌落频率为5次/min、10次/min，滚筒的其他尺寸可根据需求设计。 2.2 计量特性 参考典型仪器技术特性及GB/T 2423.7-2018 环境试验 第7部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）、IEC 60068-2-31环境试验 第2-31部分:试验 试验Ec:倾跌与翻倒(主要用于设备型试样)、BS EN 50075 家用和类似用途Ⅱ类器具连接用的带线的2.5A、250V扁平两极不可拆线插头规范、BS 1363-1 第1部分：可拆线和不可拆线13 A保险丝插头规范、AS NZS 3112-2017 插头和插座认证测试规范的相关要求，计量特性如下： - 2.2.1跌落高度 - 跌落高度范围：(500~1000)mm，允许误差：±1%。 - 2.2.2跌落频率(回转频率) - 跌落频率范围(5~20)次/min，允许误差：±1 次/min。 - 3.主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 标准器和其他设备; 测量范围; 最大允许误差/准确度等级/不确定度. 1; 跌落高度; 钢卷尺; (0~5)m; Ⅱ级：(0.3mm+2×10-4L，L单位：m). 2; 跌落频率; 秒表; (0~24)h; 日差MPE±0.5s/d. - 4.简要描述主要计量项目的技术原理 - 4.1跌落高度示值误差 - 跌落试验机的跌落高度为滚筒内腔顶端到底端的垂直距离。在跌落高度范围内，取大致均匀分布的3个不同位置点，使用钢卷尺分别进行测量，取实际高度平均值。 - 相对示值误差按下式计算，取其绝对值最大的相对示值误差为测量结果。 - δ=(H-h)/h×100% - 式中：δ—跌落试验机跌落高度的相对示值误差； - H—跌落试验机的预定高度，mm； - h—跌落试验机的实际高度平均值，mm。 - 4.2 跌落频率(回转频率) - 开启跌落试验机，同时用秒表计时，测量跌落试验机跌落n次所需时间t(一般情况测试5min的翻滚次数n)，跌落频率v可按以下公式计算： - v=(n/t)×60 - 式中v—跌落频率，r/min； - n—跌落次数； - t—跌落所需时间，s。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 1.1 GB/T 2423.7-2018 环境试验 第7部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品） 方法中5.3、自由跌落---方法2 和6、最后检测对自由跌落试验的跌落高度、跌落频率有相关要求。 1.2 IEC 60068-2-31环境试验 第2-31部分:试验 试验Ec:倾跌与翻倒(主要用于设备型试样) 方法中5.3、Free fall repeated---Procedure 2和6、Final measurements对自由跌落试验的跌落高度、跌落频率有相关要求。 1.3 JJF（辽）357-2016《滚筒跌落试验机校准规范》 JJF（辽）357-2016《滚筒跌落试验机校准规范》中的跌落高度仅为500mm，缺少跌落高度测量范围为1000mm的高度要求和国标中跌落频率应约为每分钟10次的要求。 1.4拟编写的规范滚筒跌落高度范围扩大到1000mm，增加每分钟10次的跌落频率，完全覆盖国标GB/T 2423.7-2018 环境试验 第7部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）和IEC 60068-2-31环境试验 第2-31部分:试验 试验Ec:倾跌与翻倒(主要用于设备型试样)中所规定的测试内容要求。 - 有关知识产权和专利问题 没有发现专利与知识产权登记情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。