电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 数字视频分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | 重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第三研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 韩东 |  |  | 联系电话 |  | 13520603806 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 数字视频分析仪可以对数字音视频信号进行测试，广泛应用在电视机、显示器、手机等数字显示终端产品的研制、检测和数字多媒体系统的建设、测试等领域，同时也是常用的视频计量仪器。 - 由于目前国内没有数字视频分析仪校准规范，数字视频分析仪的计量往往都是对其主要功能进行验证，并没有对其具体的测量结果进行校准，相比计量校准更像是功能正常性检查，因此有必要编制数字视频分析仪校准规范来弥补这一空缺，实现数字视频分析仪的音视频测量项目的校准。 - 编写数字视频分析仪校准规范可以解决目前数字视频分析仪测量项目不能校准的问题，直接对时钟频率、视频电平、非线性失真、K系数、多波群频响、信噪比、音频频率、音频电平、音频失真等项目进行校准，并给出直观的校准结果有利于保障被校有数字视频分析仪测量结果准确可靠。 - 国家、本行业、其他行业均没有相关计量技术规范，仅有一个国家推荐标准《GB∕T 31493-2015 数字音视频分析仪技术要求》，该标准仅对数字音视频分析仪做出了通用要求，不能应用在计量校准中。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于数字视频分析仪的校准。 - 计量特性 《GB∕T 31493-2015 数字音视频分析仪技术要求》只规定了一些通用的功能性要求，虽然在“4.3.4.1 基本测试内容”中提到了视频输出幅度、视频幅频特性、K系数、彩条测试、电平信噪比、非线性失真等测量参数，但并没有规定具体的技术指标。 典型仪器： 型号：VTE；厂家：R&S 技术指标： 时钟频率：27MHz~594MHz，最大允许误差：±1×10-5； 视频电平：测量范围：8bit ：0~255，10bit：0~1023，12bit：0~4095； 非线性失真测量范围：0~10%，最大允许误差：±1%； K系数测量范围：0~10%，最大允许误差：±1%； 多波群频响测量范围：-40dB ~6dB（0.5MHz~30MHz），最大允许误差：±（0.1~0.25）dB； 视频信噪比测量范围：30dB~65dB，最大允许误差：±（1.0~2.0）dB； 音频频率测量范围：20Hz~20kHz，最大允许误差：±0.1%； 音频电平测量范围：20Hz~20kHz，-80 dBFS ~0dBFS，最大允许误差：±0.2dB； 音频总谐波失真测量范围：20Hz~20kHz，0.03%~10%，最大允许误差：±0.03%。 型号：VideoMaster；厂家：NI 技术指标： 视频电平：测量范围：8bit ：0~255； 非线性失真测量范围：0~10%，最大允许误差：±1.5%； K系数测量范围：0~10%，最大允许误差：±1%； 多波群频响测量范围：-40dB ~6dB（0.5MHz~30MHz），最大允许误差：±（0.5~0.75）dB； 视频信噪比测量范围：30dB~65dB，最大允许误差：±（1.0~2.0）dB； 参照VTE和VideoMaster，本校准规范规定的数字视频分析仪的技术性能如下： 计量特性： 时钟频率：测量范围：27MHz~594MHz，最大允许误差：±1×10-5； 视频电平：测量范围：8bit ：0~255，10bit：0~1023，12bit：0~4095,最大允许误差：±1； 非线性失真测量范围：0~10%，最大允许误差：±1%； K系数测量范围：0~10%，最大允许误差：±1%； 多波群频响测量范围：-40dB ~6dB，0.5MHz~30MHz，最大允许误差：±0.1dB； 视频信噪比测量范围：20dB~80dB，最大允许误差：±1.0dB； 音频频率测量范围：20Hz~20kHz，最大允许误差：±0.1%； 音频电平测量范围：-80dBFS ~0dBFS，最大允许误差：±0.1dB； 音频总谐波失真测量范围：20Hz~20kHz，0.03%~10%，最大允许误差：±0.03%。 - 主要测量标准的技术指标： 标准数字视频分析仪 协议：音频协议、视频协议； 时钟频率：测量范围：27MHz~594MHz，最大允许误差：±3×10-6； 频率计数器：测量范围：10Hz~1GHz，最大允许误差：±1×10-6； 可编程数字视频信号发生器 视频电平输出范围：8bit ：0~255，10bit：0~1023，12bit：0~4095； 非线性失真输出范围：0~10%，最大允许误差：±0.2%； K系数输出范围：0~10%，最大允许误差：±0.5%； 多波群频响测量范围：-40dB ~6dB，0.5MHz~30MHz，最大允许误差：±0.05dB； 视频信噪比输出范围：20dB~80dB，最大允许误差：±0.5dB； 音频频率测量范围：20Hz~20kHz，最大允许误差：±0.05%； 音频电平输出范围：-80dBFS ~0dBFS，最大允许误差：±0.05dB； 音频总谐波失真输出范围：0~10%，最大允许误差：±0.01%。 - 主要计量项目的技术原理 计量项目：协议、时钟频率、视频电平、非线性失真、K系数、多波群频响、视频信噪比、音频频率、音频电平、音频失真。 4.1 协议 可编程数字视频信号发生器 标准数字视频分析仪 数字数字视频分析仪 图1 协议的校准使用标准数字视频分析仪作为标准仪器，可编程数字视频信号发生器作为辅助设备，测试原理如图1。 将可编程视频信号发生器连接至标准数字视频分析仪，可编程视频信号发生器输出音视频测试信号，利用标准数字视频分析仪对其视频协议和音频协议进行测试，测试结果作为标准值，断开标准数字视频分析仪，将可编程视频信号发生器连接至被校数字视频分析仪，读取被校数字视频分析仪的测试结果作为示值。 4.2 时钟频率 方法一： 时钟频率的校准使用标准数字视频分析仪作为标准仪器，可编程数字视频信号发生器作为辅助设备，测试原理如图1。 将可编程视频信号发生器连接至标准数字视频分析仪，可编程视频信号发生器输出视频测试信号，利用标准数字视频分析仪对其时钟频率进行测试，测试结果作为标准值，断开标准数字视频分析仪，将可编程视频信号发生器连接至被校数字视频分析仪，读取被校数字视频分析仪的测试结果作为示值。 方法二： 可编程数字视频信号发生器 频率计数器 数字视频分析仪 数字视频接口夹具 Clock 图2 使用频率计数器作为标准仪器，可编程数字视频信号发生器作为辅助设备，测试原理如图2。 将可编程视频信号发生器的数字视频信号输出端连接至数字视频接口夹具，将夹具的Clock接口连接至频率计数器，可编程视频信号发生器输出视频测试信号，利用读取频率计数器的测试结果作为标准值，再将可编程视频信号发生器连接至被校数字视频分析仪，读取被校数字视频分析仪的测试结果作为示值。 4.3 视频电平 可编程数字视频信号发生器 数字视频分析仪 图3 视频电平的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出视频格式为1920×1080 50I、像素格式为10bit RGB（limited）的100%彩条测试信号，打开被校数字视频分析仪的彩条测量功能，读取测量结果，改变可编程数字视频信号发生器的像素格式为10bit YCbCr，重复以上步骤。 4.4 非线性失真 非线性失真的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出视频格式为1920×1080 50I、像素格式为10bit RGB（limited）、并且带有指定非线性失真的五阶梯测试信号，打开被校数字视频分析仪的非线性失真测量功能，读取测量结果，改变非线性失真值，再次读取测量结果，改变可编程数字视频信号发生器的像素格式为10bit YCbCr ，重复以上步骤。 4.5 K系数 K系数的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出视频格式为1920×1080 50I、像素格式为10bit RGB（limited）、并且带有指定K系数的2T脉冲和条测试信号，打开被校数字视频分析仪的K系数测量功能，读取测量结果，改变K系数值，再次读取测量结果，改变可编程数字视频信号发生器的像素格式为10bit YCbCr，重复以上步骤。 4.6 多波群频响 多波群频响的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出视频格式为1920×1080 50I、像素格式为10bit RGB（limited）、正弦波频率分别为1MHz~10MHz，并带有指定频率响应值的多波群测试信号，打开被校数字视频分析仪的多波群测量功能，读取测量正弦波频率和频率响应作为测量结果，改变正弦波频率和频率响应值，再次读取测量结果，改变可编程数字视频信号发生器的像素格式为10bit YCbCr，重复以上步骤。 4.7 视频信噪比 视频信噪比的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出视频格式为1920×1080 50I、像素格式为10bit RGB（limited）、并且带有指定视频信噪比的灰场测试信号，打开被校数字视频分析仪的视频信噪比测量功能，读取测量结果，改变频信噪比，再次读取测量结果，改变可编程数字视频信号发生器的像素格式为10bit YCbCr，重复以上步骤。 4.8 音频频率 音频频率的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出频率为1kHz、电平为-10dBFS的数字音频测试信号，打开被校数字视频分析仪的伴音测量功能，读取音频频率测量结果，改变音频频率，再次读取测量结果。 4.9 音频电平 音频电平的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出频率为1kHz、电平为-10dBFS的数字音频测试信号，打开被校数字视频分析仪的伴音测量功能，读取音频电平测量结果，改变音频电平，再次读取测量结果。 4.10 音频总谐波失真 音频总谐波失真的校准使用可编程数字视频信号发生器直接测量，测试原理如图3。 可编程数字视频信号发生器输出频率为1kHz、电平为-10dBFS的数字音频测试信号，并设置音频失真，打开被校数字视频分析仪的伴音测量功能，读取音频失真测量结果，改变音频失真值，再次读取测量结果。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国家、本行业、其他行业均没有相关计量技术规范，仅有一个国家推荐标准《GB∕T 31493-2015 数字音视频分析仪技术要求》，该标准仅对数字音视频分析仪做出了通用要求，不能应用在计量校准中。 - 没有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。