电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 安规综合测试仪点检装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 潘乔 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 安规综合测试仪点检装置广泛应用于安规综合测试类仪器的日常功能检查中，通过对仪器进行定期点检，确保仪器日常各项测试功能的正常，保障测试过程中数据的准确性。安规综合测试仪点检装置一般包括耐压检测、绝缘电阻检测、泄漏电流检测、接地电阻检测功能，主要由不同类型的功率电阻器跟切换开关组成。 为了提高安规综合测试仪点检装置在日常点检中数据的可靠性，通过对各参数校准方法的研究与确认，制定《安规综合测试仪点检装置》校准规范，可进一步完善安规综合测试仪点检装置及具有类似功能仪器的日常校准，为产品质量检测领域提供更加全面的校准服务。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 安规测试作为产品生产的一部分，为了保证产品检测符合标准，减少生产过程中的误判风险，在日常生产过程中需广泛使用安规综合测试仪点检装置对测试仪的数据及功能进行确认。但目前国内没有相关的计量技术规范，该设备一直没有合适的溯源依据，该规范的制定可解决上述问题，满足安规综合测试仪点检装置校准的需要，应用前景广泛。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 经查询，目前校准规范的适用范围、校准要求未能覆盖安规综合测试仪点检装置的日常使用情形，未能对安规综合测试仪点检装置的实际使用性能做全面的检查，不能完全适用于安规综合测试仪点检装置的校准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 该校准规范适用于新制造、使用中以及修理后的安规综合测试仪点检装置的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 市面上典型的安规综合测试仪点检装置有： ## 青岛安诺仪器公司的AN965-15 参考典型仪器及安规综合测试仪校准规范中的技术要求，拟定安规综合测试仪点检装置的计量特性如下： 在交流/直流电压：≤400V下，泄漏电流点检范围：1 kΩ~1000kΩ，最大允许误差：±2% 在交流/直流电压：≤6000V下，耐压测试点检范围：1 KΩ~500MΩ，最大允许误差：±2% 在直流电压：≤1000V下，绝缘电阻点检范围：1MΩ~10GΩ, 最大允许误差：±2% 在交流试验电流：≤30A下，测试时间：＜5s下，接地电阻点检范围：10mΩ~600mΩ，最大允许误差：±2% 3.主要测量标准的技术指标 耐压测试仪 交流电压输出范围：1kV~10kV(50Hz~60Hz)，最大允许误差：±1.5%； 直流电压输出范围：1kV~10kV，最大允许误差：±1.5% 短期稳定性：0.5%（24小时） 数字高压表 交流电压测量范围：0.1kV~10kV(50Hz~60Hz)，最大允许误差：±1.0%； 直流电压测量范围：0.1kV~10kV，最大允许误差：±0.5% 数字多用表 交流电压测量范围：10V~750V(45Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.5%； 交流电流测量范围：0.05mA~1A(40Hz~65Hz)，最大允许误差±0.1%~0.5%； 直流电流测量范围：0.05mA~1A，最大允许误差：±0.1%~0.5% 高阻检定仪 直流电压输出范围：0.1kV~5kV，最大允许误差：±0.5% 电阻测量范围：1kΩ-10GΩ，最大允许误差：±0.5%； 交直流标准功率源 输出直流电压: 10V~750V，最大允许误差：±0.5%； 输出交流电压: 10V~750V (40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.5%； 输出直流电流：0.1A~30A最大允许误差：±0.5%; 输出交流电流：0.1A~30A(40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.5%; 4.简要描述主要计量项目的技术原理 4.1泄漏电流点检校准 将标准功率源输出高端与泄漏电流点检装置一端连接，另外一端与数字多用表连接，数字多用表另一端与多功能校准仪低端连接。调节多功能校准仪输出电压达到泄漏电流点检装置额定电压值，读取数字多用表中电流值，根据欧姆定律R=U/I，分别在交、直流额定电压条件下计算出泄漏电流点检电阻阻值。 4.2耐压测试点检校准 将耐压测试仪与数字高压表并联，耐压测试仪输出高端与耐压测试点检装置的一端连接，另一端连接数字多用表，数字多用表一端与耐压测试仪低端连接。调节耐压测试仪仪输出电压达到耐压点检装置电压额定值，读取数字多用表电流值，根据欧姆定律R=U/I，分别在交、直流额定高压条件下计算出耐电压点检电阻阻值。 4.3绝缘电阻点检校准 将高阻检定仪与绝缘电阻点检装置连接，高阻检定仪选择合适的量程档位，调整高阻检定仪输出直流电压达到绝缘电阻点检装置额定直流电压值，启动高阻检定仪测量功能，读取高阻检定仪电阻显示值，并记录。 4.4接地电阻点检校准 将标准功率源与接地电阻点检装置连接，数字多用表并联在接地电阻点检装置两端，调节标准功率源输出交流电流达到接地电阻点检装置额定交流电流值，在测试时间不大于5s的情况下，读取数字多用表交流电压值，根据欧姆定律R=U/I，在额定交流电流条件下测量并计算出接地电阻点检电阻阻值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 目前暂未有能够覆盖安规综合测试仪点检装置的校准规范，该规范的编制可以保证仪器校准方法的统一，量值准确可靠。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。