附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 超低频交流耐压试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 吴汉杰 |  |  | 联系电话 |  | 17324262567 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 超低频交流耐压试验是检验电容性被试品（如电力电缆、大型发电机定子等）以及其他类似设备是否符合标准的一项重要试验，超低频交流耐压试验装置则是作为开展这项试验的仪器设备之一。 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时，由于它们的绝缘层呈现较大的电容量，所以需要较大容量的试验变压器或谐振变压器来实现，而这些设备的体积巨大，造价高，使用十分不便。为了解决这一问题，电力部门采用了降低试验频率，来降低试验电源容量。使用0.1Hz超低频耐压试验替代以往的工频耐压试验，优越性更高。现阶段，我国主要是以《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频（0.1Hz）耐压试验方法》和《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第 4 部分：超低频交流耐压试验装置通用技术条件》电力行业标准作为开展超低频交流耐压试验的依据。 “中国制造2025”将推动电力设备的大力发展，而规范电力设备及电力设备检测仪器的计量，使其测量结果能溯源到国家最高标准，对保证国家计量单位统一和量值准确可靠有非常重要的意义。 目前，国内外还没有相应的检定规程/校准规范对超低频交流耐压试验装置的校准方法进行规定。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围 适用于电压范围 (1~100)kV/（0.02~1）Hz的超低频高压发生器的校准。 2、技术指标 (1) 输出电压 输出电压测量范围：(1~100)kV；最大允许误差不超过±3%。 (2) 输出电流 输出电流测量范围：(0.1~100)mA；最大允许误差不超±1%。 (3) 计时时间 试验时间范围0.01s~1000s；试验时间≤20s，最大允许误差：±1s ；试验时间＞20s，最大允许误差：±5% ； (4) 绝缘电阻 装置外部可触及导电部分和机壳之间及各导电部分之间的绝缘电阻应不小于10MΩ。 (5) 绝缘强度 超低频交流耐压试验装置应能承受频率50Hz的2.3kV正弦交流电压1min，无击穿或飞弧现象 3、主要校准项目 序号; 校准项目. 1; 输出电压. 2; 输出电流. 3; 计时时间. 4; 绝缘电阻. 5; 绝缘强度. 4.主要测量标准的技术指标 序号; 标准器名称; 技术要求. 1; 交流标准分压器测量系统; 测量系统及其辅助设备引起的电压测量扩展不确定度应不超过被校试验装置最大允许误差 1/3；测量系统的频带范围应能覆盖被校试验装置的工作频率，工作电压不小于被校额定电压，电压范围：(0. 1~100)kV；. 2; 数字示波器; 幅值测量范围：1mV~20V，灵敏度( 0.1~ 5 ) V / div；幅度测量最大允许误差优于±1.5%；频带宽度不小于100MHz；时基最大允许误差优于±1×10-4；. 3; 高压负载电阻器; 工作电压不小于被校额定电压的1. 2倍;功率(0.1~5)kW；电阻：0.5级～5级；. 4; 电子秒表; 测量时间：>20s，最大允许误差：±1%；测量时间：≤20s ，最大允许误差：±0.2s ; 分辨力: 0.01s；. 5; 数字电压表; 电压:（0.001~ 300）V，最大允许误差优于±0.1%. 6; 数字电流表; 电流:（0.1~ 100）mA，最大允许误差优于±0.2%. 7; 耐电压测试仪; 交流电压:（0.1~ 5）kV，最大允许误差：±5% ；交流电流:（0.1~20）mA，最大允许误差：±5%；. 8; 绝缘电阻表; 额定电压1000V ，准确度等级优,10级。. 5.技术原理 （1）输出电压：设定被测超低频交流耐压试验装置电压值，使用数字示波器和标准分压器组成测量系统测试仪测量超低频交流耐压试验装置输出电压，重复测量三次，取平均值作为被测超低频交流耐压试验装置输出电压示值； （2）输出电流：启动超低频交流耐压试验装置,输出电流稳定后读取数字电流表或校验仪上的电流示值作为测量值，重复测量两次,取其平均值,作为输出电流实际值。 （3）计时时间：将超低频交流耐压试验装置时间控制置于定时方式。调整输出电压，按下“启动”键。当超低频交流耐压试验装置输出电压达到稳定时自动或手动启动标准计时器，当发出切断信号时,自动终止计时。重复测量两次,平均值即为电压持续 (保持)时间实际值。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.目前国家还没有超低频高压发生器的计量检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范； 2.未发现到有涉及知识产权和专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |