附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 润滑油防锈性能测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张森 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15688896268 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  |  |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院、山东纳瑞仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 1.目的和意义： - 润滑油进水后，容易降低油品的润滑性能，使润滑系统内部零件生锈，因此润滑油的防锈性能非常重要。在GB/T 8029《柴油机喷油泵校泵油》、GB 590《工业闭式齿轮油》、GB 11120《涡轮机油》、GB 11118.1《液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）》、GB/T 7596《电厂运行中汽轮机油质量》等众多标准中都要求测试油品的防锈性能。润滑油防锈性能测定仪适用于汽轮机油、液压油、循环油等油品的防锈性能测定。仪器在电力、石化行业中保有量巨大，但目前没有国家或行业规范对其做出计量性能要求，也没有相关技术条件标准来规范生产。 - 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： - 润滑油防锈性能测定仪在电力行业、科研院所、检测机构都有较广泛的应用，编制润滑油防锈性能测定仪校准规范，能够有效规范仪器的各参数，确保仪器量值准确，为仪器的性能评价提供依据。制定仪器校准规范，填补相关计量技术规范空白，满足市场检校需求，完善石化行业量值溯源体系，为石化行业的快速发展提供保障。 - 3.查新结果： - 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”及“工标网”等标准库，未发现国家、本行业或其他行业有与润滑油防锈性能测定仪相关及类似的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围： - 适用于具有恒温浴和搅拌功能的润滑油防锈性能测定仪的校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； - 以淄博三合仪器有限公司生产的SHXS-3型、山东中惠仪器有限公司生产的ZHX1202型、北京时代新维测控设备有限公司生产的TR633型、山东惠工电气股份有限公司生产的HGXS203型、山东博山同业仪器有限公司生产的TYXSS-02型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： - 序号; - 校准项目; - 测量范围; - 技术要求. - 1; - 温度误差; - 60.0℃; - ±1.0℃. - 2; - 温度一致性; - 60.0℃; - 0.5℃. - 3; - 转速误差; - 1000 r/min; - 50 r/min. - 主要测量标准的技术指标； - 校准项目; - 计量器具名称; - 测量范围; - 不确定度/准确度. - 温度误差、温度均匀性; - 温度计; - （0~100）℃; - 分辨力不低于0.1℃，不超过最大允许误差的1/3. - 转速误差; - 转速表; - （0~9999）r/min; - 1级. - 简要描述主要计量项目的技术原理 - 润滑油防锈性能测定仪适用于汽轮机油、液压油、循环油等油品的防锈性能测定，其原理是将一定量的试样和一定量的蒸馏水或合成海水混合，把圆柱形试验钢棒全部浸没其中，在60℃恒温、1500 r/min搅拌下试验，在约定的试验周期后观察锈蚀程度。仪器由恒温浴、搅拌单元等等组成。在校准前对仪器使用的烧杯和搅拌器进行尺寸检查；通过温度计校准仪器温度误差和各测量孔的温度一致性，通过转速表校准仪器转速误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 1.与国内相关技术规范之间的关系； - GB/T 11143-2008 《加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法》适用于样品测量，该标准中无仪器校准相关信息，制定该规范属于填补空白。 - 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； - 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |  |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。