石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 爆炸下限在线监测仪（氢火焰温度法）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | R重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中石化安全工程研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高翔 |  |  | 联系电话 |  | 18660223861 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 青岛市计量技术研究院；爱文思控制系统工程（上海）有限公司；中国石化燕山石化分公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | R安全 R节能 R环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义: 石化及有机化工行业的废气中通常含有各种可燃气体，为满足环保达标排放要求，需要通过蓄热氧化、催化氧化等破坏法进行处置。为了保持处置工艺平稳、保证处理效率，特别是保障处理过程及装置安全，需要快速准确获取可燃气体的爆炸下限，以便于及时采取配风量调节、紧急停车等工艺措施。基于测定氢火焰温度检测原理的在线监测仪，由于具备响应速度快、适用范围宽等特点，已逐步在企业现场得到应用，为气体爆炸下限的在线监测和预警提供了有效技术支撑。但目前尚缺少有关此类仪器的计量校准规范，仪器量值特性准确无法得到考察，迫切需要制定。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景: 该校准规范的建立，将使得用于废气治理等过程气体监测场景的爆炸下限在线监测仪(氢火焰温度法)的技术条件和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为过程监测数据准确可靠提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，随着有机废气环保排放限值进一步收紧和处理过程工艺安全平稳性的不断提升需要，对装置中间过程可燃气体爆炸下限开展准确快速在线监测的需求与日俱增，可燃气体爆炸下限在线监测仪(氢火焰温度法)将得到广泛应用，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果: 国内尚无可燃气体爆炸下限在线监测仪(氢火焰温度法)计量检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 适用于采用氢火焰温度原理的爆炸下限在线监测仪的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以SNR650型的计量特性为依据，拟确定的计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; ±5%. 2; 重复性; ±3%. 3; 响应时间; <1s. 4; 稳定性; ±5%. - 主要测量标准的技术指标； 序号; 检测项目; 设备名称及计量器具. 1; 响应时间（T90）; 电子计时器或秒表：（0.1~999）s,分度值0.01s. 2; 示值误差、重复性、稳定性; 清洁除烃空气； 空气中乙烯标准气体，或特定的空气中挥发性有机化合物标准气体，扩展不确定度不大于2%（k=2）. - 简要描述主要计量项目的技术原理。 气体被监测仪采样动力抽吸，进入氢火焰温度检测器，用氢气将气体直接燃烧，可以较快地发生燃烧反应，气体的浓度越高，检测器的温度也越高，通过计算获得气体爆炸下限。 |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； GB 12358《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、JJG 693《可燃气体检测报警器计量检定规程》等适用于场所气体泄漏监测，HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》等适用于环保周期性监测。本规范适用于过程气体爆炸下限快速连续监测。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。