附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 自动沸程测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 姚志鹏 |  |  | 联系电话 |  | 13917741405 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  | 1万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 自动沸程测定仪是按照《GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定》的要求而制定，该仪器广泛用于工业用挥发性有机液体、高纯度、单组份的样品、试剂等石油产品的检测。当今市场上工业用挥发性有机液体沸程的测定大多数用自动沸程测定仪来测试，但又没有相应的校准规范，所以迫切需要制定新的规范。 - 当今市场上工业用挥发性有机液体沸程的测定大多数用自动沸程测定仪来测试，同时该仪器所用温度传感器已于《GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定》中温度计使用时有很大不同，且传感器无法拆卸计量，需要和仪器整体一起计量。主要广泛应用于石油产品等检测行业。 3. 查新结果：无国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.该计量技术规范的适用于常压下（30~300）℃沸程仪的校准。 2主要计量特性指标是温度，分3个区段计量：（30~150℃）最大允许误差0.2℃；（150~250℃）最大允许误差0.4℃；（250~300℃）最大允许误差0.8℃。 3.主要测量标准器是二等标准铂电阻温度计以及相应配套的电测设备（满足0.02级），干井炉、恒温槽等恒温设备。 4.主要计量项目的技术原理是：首先校准点选择是包括上下限在内，每隔50℃选择一个校准点，各温度点应在恒温装置中进行校准，将标准器按规定的浸没方式垂直插入恒温装置中，同时将自动沸程测定仪的温度传感器也垂直插入恒温装置中，恒温15分钟后读数，读取标准器示值以及被检仪器显示值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1. 是对国内《GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定》规范所用仪器计量特性的要求和补充。 2.没有相关知识产权的问题及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。