附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 负温度系数热敏电阻温度传感器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 詹惠贞 |  |  | 联系电话 |  | 18925189381 |
| 任务年限 |  | 2023年～2025年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义及必要性 热敏电阻属于半导体器件，其电阻值随着温度的变化而改变。其主要优点是结构简单，性价比高，电阻温度系数较大，灵敏度高，体积小反应快。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻（PTC thermistor）和负温度系数热敏电阻（NTC thermistor）。 正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大，温度增高到某一定值时，其电阻值会呈阶跃式突变或急剧增高，因此适用作温度限值传感器或温度保护、控制开关。 负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小，其电阻值与温度呈线性关系，因此适用作温度传感器用于温度测量、温度控制。 负温度系数热敏电阻可以用来制造各种类型的温度传感器，广泛应用于医疗电子、汽车电子产品、生活家电、物流冷链等行业中，用于温度控制、温度测量、温度补偿等场合，常用于电子温度计、冷暖设备、加热恒温电器、汽车电子温度测控电路、温度传感器、温度仪表、医疗电子设备等仪器设备上。其温度范围通常为-80℃至+250℃，性能稳定可靠，在0℃至70℃的温度范围内可实现±0.1℃准确度。 2022年赛宝计量检测中心共校准深圳华为、惠州威世、顺德美的、上海美控等客户送校的负温度系数热敏电阻温度传感器，由于没有相应的校准规范，只能参照其制造及检测标准进行。因此，对用户和校准机构来说，制定负温度系数热敏电阻温度传感器校准规范是一个急需解决的问题。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 目前国内还没有负温度系数热敏电阻温度传感器的国家、部门及行业检定规程或校准规范，无法满足电子行业对该类仪器检定、校准等要求。因此制定本校准规范可以填补这一空白，保障该类仪器的量值统一和准确可靠，可以满足对电子行业中使用的负温度系数热敏电阻温度传感器开展计量校准要求，更好的服务于行业经济，产生可观的经济效益。 3.查新结果 以关键词“负温度系数”、“热敏电阻” 、“温度传感器”查新，只查阅到GB/T 6663.1-2007《直热式负温度系数热敏电阻器 第1部分：总规范》、JB/T 9476-2015《热敏电阻器通用技术条件》、GJB 601B-2018《热敏电阻器通用技术条件》、JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪校准规范》、JJF 1170-2007《负温度系数低温电阻温度计校准规范》，未发现有负温度系数热敏电阻温度传感器的国家、部门及行业检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于负温度系数热敏电阻温度传感器的校准。 2.典型仪器计量特性的技术指标 以下是几种典型负温度系数热敏电阻温度传感器的外观及技术指标： 2.1测温型热敏电阻探头 制造商：OMEGA 型号：TH-21系列 应用领域：各种家用电器 2.2温控型NTC温度传感器 制造商：：南京时恒电子科技有限公司 应用范围: 温控仪表、室内恒温、暖风机、等小家电与恒温测温、温控器、养殖业监测、地暖温控器等 项目; 技术指标. 温度范围; # (-40~150)℃. 标称阻值R25; (5 ~200)kΩ. 阻值允许偏差; ±1% ~ ±5%. B值允许偏差; /. 热时间常数; 静止空气中：≤15s. 2.3汽车充电桩温度传感器 制造商：：南京时恒电子科技有限公司 应用范围: 适用于锂电池温控模块 项目; 技术指标. 温度范围; # (-40~200)℃. 标称阻值R25; /. 阻值允许偏差; ±1%. B值允许偏差; ±1%. 热时间常数; /. 2.4医疗设备温度传感器 制造商：：南京时恒电子科技有限公司 应用范围:医疗设备用温度传感器 项目; 技术指标. 温度范围; # /. 标称阻值R25; (1 ~100)kΩ. 阻值允许偏差; ±0.1℃、±2℃、±1%、±2%、±3%、±5%. B值允许偏差; ±1%、±2%、±3%、±5%. 热时间常数; 5 ~ 15秒. 2.5 401系列生物医疗NTC热敏电阻温度探头 制造商：：深圳市敏创电子有限公司 参考典型仪器技术指标及各种负温度系数热敏电阻温度传感器的技术参数要求，总结计量特性如下： 1) 零功率电阻值：测量范围 (0.1~1000)kΩ；允许偏差±（0.5% ~ 25% ) 2) 温度：测量范围 (-80~300)℃；允许偏差±(0.1~ 5)℃。 3) 热敏指数：测量范围 (2000~ 6000)K；允许偏差±（0.5% ~ 5% )。 3.主要测量标准的技术指标 仪器设备名称; 技术要求; 用途; 备注. 低温槽; 温度范围（-80 ~30)℃ 温度（-30 ~30)℃： 波动性±0.01℃，均匀性≤0.01℃； 温度（-80 ~-30)℃： 波动性±0.03℃，均匀性≤0.03℃; 温度源; 应有足够的置入深度。保证在校准时的热损失可被忽略；同时还必须满足标准温度计的插入深度. 水槽; 温度范围（5 ~95)℃ 波动性±0.01℃，均匀性≤0.01℃; 温度源. 高温槽; 温度范围（95 ~300)℃ 波动性±0.03℃，均匀性≤0.03℃; 温度源. 标准铂电阻温度计; 测量范围（-196~660）℃； 二等; 温度 测量; 也可用满足不确定度要求的其他标准温度计. 电桥; 测量范围应与标准铂电阻的电阻值范围相适应 最大允许误差：±1×10-5; 标准铂电阻阻值测量. 数字多用表; 测量范围应与被测热敏电阻的电阻值范围相适应 对温度最大允许误差±0.1℃的温度传感器，电测仪器最大允许误差：±1×10-5； 对其他温度传感器，电测仪器最大允许误差：±0.01%; 热敏电阻阻值测量. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 4.1校准项目： 序号; 校准项目. 1; 外观及功能性检查. 2; 零功率阻值. 3; 温度. 4; 热敏指数. 4.2校准原理： - 4.2.1零功率电阻值测量 - 4.2.1.1标称零功率电阻值和零功率电阻值都简称为阻值。 - 零功率电阻值：指在规定温度下，传感器由于自热导致的测量功率引起电阻值变化相对于总的测量误差可以忽略不计时，测得的电阻值。 - 标称零功率电阻值：指在25℃测得的零功率电阻值。 - 4.2.1.2按技术文件规定选定测量温度点，必须包含25℃、上限类别温度和下限类别温度。 - 4.2.1.3除非另有规定，测量顺序是从25℃开始，然后逐步测至上限类别温度，再逐步测至下限类别温度。 - 4.2.1.4将标准铂电阻温度计和负温度系数热敏电阻温度传感器探头以同样深度放入恒温槽工作区间。 - 4.2.1.5开启恒温槽温度至测量温度点，用标准铂电阻温度计测量恒温槽工作区间的实际温度。 - 4.2.1.6恒温槽稳定后，计算实际温度最大值和最小值的平均值，当平均值与测量温度点的温度偏差在±0.01℃（-30℃～95℃）、±0.03℃（-80℃～-30℃、95℃～300℃）时，用数字多用表测量热敏电阻的阻值。 - 4.2.1.7阻值测定后，用如下公式计算测量温度点的阻值偏差： - ΔR0=(R0'−R0)R0 - 式中： - ΔR0– 阻值偏差，以百分数表示; - R0'– 测量温度点为T0(单位为K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω; - R0 – 测量温度点为T0(单位为K)的标称电阻值，单位为Ω。 - 4.2.2温度测量 - 阻值测定后，用如下公式计算测量温度点为T0(单位为K)下测定的零功率电阻值对应的温度值： - T0'=BT0[B+T0(ln(R0‘R0)] - 式中： - T0'– 测量温度点为T0(单位为K)下测定的零功率电阻值对应的温度值，单位为K; - T0 – 测量温度点的温度值，单位为K; - R0' – 测量温度点为T0(单位为K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω; - R0 – 测量温度点为T0(单位为K)的标称电阻值，单位为Ω。 - B – 标称热敏指数，单位为K。 - 再用如下公式计算测量温度点的温度偏差： - Δt0=(T0'−273.15)−(T0−273.15) - 式中： - Δt0– 温度偏差，单位为℃; - T0' –测量温度点为T0(单位为K)下测定的零功率电阻值对应的温度值，单位为K; - T0 –测量温度点的温度值，单位为K; - 4.2.3热敏指数测量 - 用如下公式表示热敏指数： - B'=[(Ta×Tb）(Tb−Ta)]×ln(RaRb) - 或 B'=2.303×[(Ta×Tb）(Tb−Ta)]×log(RaRb) - 式中： - B' –在温度为Ta和Tb (单位为K)下测定的热敏指数，单位为K - Ra – 在温度为Ta(单位为K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω; - Rb – 在温度为Tb(单位为K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω; - Ta = 298.15K; - Tb = 358.15K; - 注：若详细规范规定B值在其他温度测定，则应规定替代优选数的Ta和Tb的值（单位为K），且这个B值应被描述为“Ba/b”。 - B'值测定后，用如下公式计算热敏指数B值的偏差： - ΔB=(B'−B)B - 式中： - ΔB– B值偏差，百分数表示; - B'–在温度为Ta和Tb (单位为K)下测定的热敏指数，单位为K; - B –在温度为Ta和Tb (单位为K)下的标称热敏指数，单位为K。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 - 目前国内相关标准有GB/T 6663.1-2007《直热式负温度系数热敏电阻器 第1部分：总规范》、JB/T 9476-2015《热敏电阻器通用技术条件》、GJB 601B-2018《热敏电阻器通用技术条件》，以上标准只适用于热敏电阻器产品制造及检测， 国内相关技术规范有JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪校准规范》、JJF 1170-2007《负温度系数低温电阻温度计校准规范》，这两个校准适用于传感器为热敏电阻的测温仪的校准，测温仪的计量特性是显示仪表与热敏电阻传感器整体测量的温度示值误差，而负温度系数热敏电阻温度传感器是指用负温度系数热敏电阻制造的并封装好的温度传感器，其计量特性是电阻值、热敏指数。两者的计量特性不一样，因此JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪校准规范》、JJF 1170-2007《负温度系数低温电阻温度计校准规范》不适用负温度系数热敏电阻温度传感器的校准。 - 目前国内没有负温度系数热敏电阻温度传感器的校准规范或检定规程。 2. 本规范不涉及其他单位和个人的知识产权和专利。 没有发现专利与知识产权登记情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。