电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 共模传导骚扰发生器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张辉 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万 |
| 参加单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 江苏省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 共模传导骚扰发生器用于验证电子、电气设备对诸如来自电力线电流和接地系统中的回路泄漏电流等传导共模骚扰的抗扰性能，因此对电子、电气设备的抗扰性能起着至关重要的作用，电子、电气设备厂商内部实验室和检测机构会配备共模传导骚扰发生器，以检测电子、电气设备抗扰度，因此共模传导骚扰发生器校准市场需求较大。但目前国家、行业、地方均没有共模传导骚扰发生器相关的计量技术规范，急需制定相关的技术解决溯源问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 国内没有相关的计量技术规范，该设备一直没有合适的溯源依据，该规范的制定可解决上述问题，满足共模传导骚扰发生器校准的需要，同时产生良好的社会和经济效益，应用前景广泛。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前国家、行业、地方均没有共模传导骚扰发生器的检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 适用于0Hz~150kHz频率范围内共模传导骚扰发生器的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 2.1典型的共模传导骚扰发生器 2.1.1 苏州泰思特-共模传导干扰模拟器-CDS300 2.1.2 emtest-共模传导干扰模拟器-CWS 500N4 2.1.3 TESEQ-低频抗扰度测试系统-NSG4060 2.2 共模传导骚扰发生器的计量特性 参考典型仪器技术参数及标准GB/T 17626.16/IEC 61000-4-16中对共模传导骚扰发生器的性能和特性要求，共模传导骚扰发生器的计量特性如下： 2.2.1 持续骚扰模式 开路电压：1V~30V（0Hz、16⅔Hz、50Hz和60Hz，有效值）， 最大允许误差：±10%； 频率：16⅔Hz、50Hz和60Hz，相对频率偏差：±10%； 输出阻抗：50Ω，最大允许误差：±10%； 直流纹波：＜5%； 总谐波失真：＜10%。 2.2.2 短时驻留骚扰模式 开路电压：1V~300V（0Hz、16⅔Hz、50Hz和60Hz，有效值）； 最大允许误差：±10%； 频率：16⅔Hz、50Hz和60Hz，相对频率偏差：±10%； 输出阻抗：50Ω，最大允许误差：±10%； 直流纹波：＜5%； 开关时直流输出电压上升和下降时间：1μs~5μs； 输出电压开关同步：0°±18°。 2.2.3扫频模式 频率：10Hz~150kHz，相对频率偏差：±10%； 开路电压：1V~30V（有效值），最大允许误差：±10%； 输出阻抗：50Ω，最大允许误差：±10%； 总谐波失真：＜1%。 3.主要测量标准的技术指标 3.1 数字示波器 直流增益：1mV~50V，最大允许误差：±2.0%； 时基：1ns~1s，最大允许误差：±1×10-5； 上升时间：≤0.3μs。 3.2 电压探头 衰减比：10:1、100:1，最大允许误差：±2.0%； 最大输入电压：≥300V； 带宽：≥1MHz 3.3 电流传感器 灵敏度：0.1V/A，最大允许误差：±1.5%； 最大输入电流：≥10A（有效值） 带宽：≥1MHz。 3.4 失真度测量仪 失真度测量范围：0.03%~30%（10Hz~150kHz），最大允许误差：±5%（相对误差）。 4.简要描述主要计量项目的技术原理 4.1 持续骚扰模式 4.1.1开路输出电压、频率 发生器设置为直流持续骚扰模式，按记录表格校准点设置输出电压值，输出接电压探头，电压探头接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示值。 4.1.2输出阻抗 发生器设置为直流持续骚扰模式，按记录表格校准点设置输出电压值，用线缆穿过电流传感器将电压输出端短接，电压传感器接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示值，计算发生器输出阻抗值。 4.1.3 直流纹波 仪器连接如图1所示，发生器设置为直流持续骚扰模式，按记录表格校准点设置输出电压值，输出接电压探头，电压探头接示波器，调节示波器显示波形，用光标读取纹波电压值。 4.1.4 输出波形失真 仪器连接如图3所示，发生器输出接失真度测量仪，设置信号频率和信号幅度，读取失真度测量仪示值。 4.2 短时驻留骚扰模式 4.2.1开路输出电压和上升、下降时间、频率 仪器连接如图1所示，发生器设置为直流短时驻留骚扰模式，按记录表格校准点设置输出电压值，输出接电压探头，电压探头接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示值、开关时输出电压的上升、下降时间。 4.2.2输出阻抗 仪器连接如图2所示，发生器设置为短时驻留模式，按记录表格校准点设置输出电压值，用线缆穿过电流传感器将电压输出端短接，电压传感器接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示值，计算发生器输出阻抗值。 4.2.3 纹波电压 仪器连接如图1所示，发生器设置为直流短时驻留骚扰模式，按记录表格校准点设置输出电压值，输出接电压探头，电压探头接示波器，调节示波器显示波形，用光标读取纹波电压值。 4.2.4输出波形失真 仪器连接如图3所示，发生器输出接失真度测量仪，设置信号频率和信号幅度，读取失真度测量仪示值。 4.2.5输出电压开关同步 仪器连接如图1所示，发生器输出接输出接电压探头，电压探头接示波器，设置发生器输出为短时驻留骚扰模式，调节示波器显示波形，用光标测量功能测量开关转换瞬间和零相位的时间间隔△t，计算电压开关同步相位。 4.3 扫频模式 4.3.1 开路电压和频率 仪器连接如图1所示，发生器设置为扫频模式，设置扫频起始频率和终止频率相同，按记录表格校准点设置输出电压值，输出接电压探头，电压探头接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示、频率值。 4.3.2输出阻抗 仪器连接如图2所示，发生器设置为扫频模式，按记录表格校准点设置输出电压和频率值，用线缆穿过电流传感器将电压输出端短接，电压传感器接示波器，调节示波器显示波形，读取电压示值，计算发生器输出阻抗值。 4.3.3 输出信号失真 仪器连接如图3所示，发生器输出接失真度测量仪，设置信号频率和信号幅度，读取失真度测量仪示值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 本（建议）规范计量特性及技术指标符合GB/ 17626.16/IEC 61000-4-16中试验发生器的性能和特性，满足标准中试验发生器验证的参数和测量设备的要求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 无知识产权问题或涉及专利情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。