附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电池模拟器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █基础 □重点 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 岑伟楷 |  |  | 联系电话 |  | 18926128953 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 35万 |
| 参加单位 |  | 艾诺/科威尔 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 █节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义或 必要性 |  | 1. 电池模拟器现已经在慢慢的取代了传统的电池，以自身的优势更好的被广泛应用在各个行业， 电池模拟器的作用是取代现有的电池，模拟真实电池的输出状态和电池的充放电特性，并可以按用户的需要，随时改变多种条件——电池SOC，放电深度，开路电压，内阻等条件，快速验证待测设备在不同电池条件下的响应。电池供电设备在使用电池进行供电时，主要依靠电源控制单元（PMIC/PMU）控制电池的工作状态，决定合理的充放电机制，以及电池保护机制。防止出现对电池的过充点或者过放电，损害电池寿命。PMU功能测试中，需要验证在不同电池状态下，PMU的控制机制是否正常，能否正常为各个模块供电，并正确处理充电，放电条件，以及正确实施保护措施。 电池模拟器是专为新能源电动汽车行业的电机控制器、驱动电机、整车的测试试验而开发的，用于替代动力电池、低成本、精准的测试解决方案。模拟器采用四象限PWM整流技术、双向DCDC技术和纯数字控制技术，具备输出稳定精度高、瞬态响应迅速、能量双向流动等特点，可模拟动力电池充放电等动态特性。同时具有RS485、CAN、以太网等远程通讯接口，可以与上位机连接形成智能系统，实现对电池模拟器运行状态的实时。电池模拟器可编辑设定不同电池类型、串并联数，不同SOC等变量条件电池特性，直接调用锰酸锂、磷酸铁锂的曲线特性，也可以自定义电池变化特性。 2.对于电池模拟器的特性，而目前实际对电池模拟器的计量没有相对应的规程规范，对设备要求溯源性没有类似的标准可以参考，因此有必要针对电池模拟器制订相应的计量校准规范。 3. 随着电池行业的日益扩张，对于利用电池的测试也越来越被重视，相比较使用一个真实的电池进行测试，通过模拟电池特性去测试电池有着非常多的好处，电池模拟器能够非常有效地减少测试时间，提供重复性的测试结果并且创造一个安全的测试环境。 4.“储能”将加快助力国家目标——碳达峰、碳中和目标的实现；而电池是用来储存电能量的，从应用上来讲，是当今应用最多而且最广的储能设备之一。 5.本规范制定并实施后，对相关企业制造和实施检测会有一个明确可参照的标准，从而促进国内生产企业和计量行业水平的完善与提高。 查重目前国家、本行业或其他行业目前没有相关计量规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .适用范围 适用于符合符合EN50530、Sandia Lab、CGC/GF004、CGC/GF035、NB/T32004法规测试需求的电池模拟器的计量校准。 2.技术指标 电池模拟器不同的量程允许有不同的准确度等级或最大允许误差：电压、电流和功率在准确度级别有0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级、2级，最大允许误差：±0.05% ±0.1% ±0.2%、±0.5%、 ±1%、 ±2%。 - 直流电压 直流电压显示范围：（0.1～2500）V, 涵盖8个电压等级； 其准确度等级或最大允许误差见上。 2）恒定电压 恒定电压设定值范围：（0.1～2500）V, 涵盖8个电压等级，在电压等级或允许误差内可任意设定； 其准确度等级或最大允许误差见上。 3）直流电流 直流电流显示范围：（0.1～3000）A； 其准确度等级或最大允许误差见上。 4）恒定电流 恒定电流设定值范围：（0.1～3000）A，在电流等级或允许误差内可任意设定； 其准确度等级或最大允许误差见上。 5）直流功率 直流功率显示范围：10W～3000kW, 其准确度等级或最大允许误差见上。 6）恒定功率 恒定功率设定值范围：10W～3000kW，在功率等级或允许误差内可任意设定； 其准确度等级或最大允许误差见上。 7）电能 校准要求：a、电压：(0.1～2500)V；b、电流：（0.1～3000）A 其准确度等级或最大允许误差见上。 8）计量项目：纹波与噪声 校准要求：a、Vrms：≤30mV ；b、Vpp：≤200mV。 9）计量项目：负载效应 校准要求：a、电压≤0.05%Umax；b、电流≤0.15%Imax。 10）计量项目：源效应 校准要求：a、电压≤0.02%Umax，b、电流≤0.05%Imax。 3. 主要测量标准的技术指标 标准设备扩展不确定度(k=2)应小于电池模拟器准确度等级或最大允许误差的1/3,分辨力应小于电池模拟器最大允许误差的1/5～1/10；根据采用的校准方法，选择以下可以满足校准要求的标准设备。 1）标准名称：高精度数字多用表 2）标准名称：精密直流⾼压分压器 3）标准名称：高精度直流电流表 4）标准名称：精密电流传感器 5）标准名称：高精度交直流功率电能分析仪 6）标准名称：直流电能表检定装置 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 1）直流电压的校准：直接测量法。 对电池模拟器电压的输出或设定值，在1000V以内直接使用多功能数表测量，大于1000V的使用精密直流⾼压分压器和数字多用表组合测量。 2）直流电流的校准：直接测量法。 对电池模拟器电流的输出或设定值，在100A、600A、1000A、2000A、3000A各量程使用高精度直流电流表、精密电流传感器和高精度交直流功率电能分析仪组合测量。 3）直流功率的校准：直接测量法。 对电池模拟器功率的输出或设定值，在电压和电流相应的量程下，主要使用高精度交直流功率电能分析仪作为参数显示，如输入的电压在分析仪的使用范围可直接输入，其他范围则使用精密直流高压分压器配合使用测量；电流的输入使用精密电流传感器配合测量。 4）电能的校准：直接测量法。 对电池模拟器电能的输出或设定值，参照使用功率的测量方法和要求进行测量。 5）负载效应和源效应的校准：直接测量法。 在测量功率时可按相应的要求同时进行测量。 6）纹波与噪声的校准：直接测量法。 按相应要求状态利用数字多用表的交流电压档（真有效值功能）测量。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范部份参考《JJF1597-2016 直流稳定电源校准规范》中的相关条款进行编制。 2. 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |