电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 高压漏电起痕试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 吕东瑞 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 高压漏电起痕试验仪，是依据GB/T 6553-2014/IEC60587-2007《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验。在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下，不同带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电，产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损，甚至起燃导致火灾。所以电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级对电工电子产品、家用电器的使用人员的安全非常重要。而作为评定电气绝缘材料的高压漏电起痕试验仪，其量值的准确非常重要，所以编制本规范为高压漏电起痕试验仪的校准提供完善而有效的计量技术依据非常必要。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 高压漏电起痕试验仪广泛应用于电器、电机、电动工具、电子仪器仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门，以及绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业等模拟仿真试验。国内有很多的仪器设备公司等生产多种型号的高压漏电起痕试验仪，需要有统一、可行的计量校准方法进行规范。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 高压漏电起痕试验仪目前无国家、行业、地方检定规程或校准规范， JJF(浙)1087-2012 漏电起痕试验仪校准规范只适用于试验电压在600V及以下的漏电起痕测试仪的校准，不适用于试验电压在100V~6000V之间的高压漏电起痕测试仪。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围 适用于高压漏电起痕试验仪的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 2.1典型仪器型号及技术指标 以北京华测试验仪器有限公司生产的HCDH-3型高压漏电起痕试验仪和北京冠测精电仪器设备有限公司生产的NLD-AI型高压漏电起痕试验仪为典型仪器，并结合高压漏电起痕试验相关标准为依据，提出高压漏电起痕试验仪的计量特性。 1）HCDH-3型高压漏电起痕试验仪的技术指标 试验电压：(0~6)kV，最大允许误差：±5% 报警电流：60mA，最大允许误差：±10% 污染液流速：(0~0.9)ml/min 可调 电极间距：(50±0.5)mm 2）NLD-AI型高压漏电起痕试验仪 试验电压：(0.1~6)kV，最大允许误差：±5% 短路电流：60mA，持续2s 滴液大小、滴液时间间隔：可根据需求自由设定 电极间距：(50±0.5)mm 2.2 计量特性 1）试验电极检查 电极间距：(50±0.5)mm；试样倾斜角度：(45±2)° 2）试验电压 测量范围：(0.1~6)kV，最大允许误差：±5%。 3）报警电流 60mA，最大允许误差：±10%。电流达到或超过60mA持续2s~3s时能切断电源。 4）污染液流速 (0.075 ~ 0.9)mL/min可调，最大允许误差：±10% 5）计数器 最大允许误差：±1min/h 3、主要测量标准的技术指标 3.1 数字高压表，(0.1~6)kV，最大允许误差：±1% 3.2 数字电流表，(10~100)mA，最大允许误差：±1% 3.3 量筒，10mL ,最大允许误差：±0.2mL 3.4电子秒表，最大允许误差：±0.1s 3.5 游标卡尺，（0~150）mm ，最大允许误差：±0.03mm 3.6 角度尺,(0~360)°，最大允许误差：±0.3° 4、简要描述主要计量项目的技术原理 4.1 试验电极检查 用游标卡尺和角度尺直接测量。 4.2试验电压 采用直接测量法，用数字高压表对被检试验仪的交流电压进行测量。 4.3 报警电流 采用直接测量法，用数字电流表对电流进行测量。 4.4 污染液流速 使用10ml量筒测量，调整流速在规定时间内记录量筒内污染液容量 4.5计时器 用电子秒表对定时器的定时时间进行测量。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 GB/T 6553-2014 《严酷环境条件下使用的电气绝缘材料 评定耐电痕化和蚀损的试验方法》规定了电线电缆耐电痕试验的术语和定义、试验设备、试验制备、试验程序、试验结果及评定和试验记录。本规范参考了GB/T 3048.7-2007中装置和试验程序中的相关技术要求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。