附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 新能源驱动电机控制器测试系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | R重点 £基础 |
| 主要起草单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王海军 |  |  | 联系电话 |  | 17622950675 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | 中汽研新能源汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 £节能 R环保 £自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； - 当前，新能源汽车行业发展迅速，针对新能源汽车的检测也快速兴起，其中新能源驱动电机控制器测试系统构成复杂，由多轴测功装置、温湿度环境仓、功率分析仪、电池模拟器、低压电源、水冷机等设备组成，该系统的校准涉及热学、电学、力学校准领域。该系统的测功装置转速极高，可达30000rpm，电压电流校准范围大，可达1000V，1000A，超出了常规设备的校准范围，按目前现行的校准规范与规程来说，没有完全匹配该套测试系统的校准需求。因此需要深入研究用户的使用需求与各设备间的关联来制定适宜的校准规范。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； - 通过制定适合新能源驱动电机控制器测试系统的校准规范，将测试系统里的各个设备联系起来，分析各个设备之间的关系，优化校准流程，实现符合用户需求的量值溯源，可实现降本增效。 - 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国内尚无关于新能源驱动电机控制器测试系统的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于新能源驱动电机控制器测试系统的校准。 - 以典型仪器或实验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； - 依据本公司用于新能源驱动电机控制器测试的，编号为NJ.18.04.4034的高速三轴测试系统提出如下指标 - 技术指标名称; - 测量范围; - 最大允许误差. - 环境温度示值误差; - （-40~150）℃; - ±1℃. - 环境湿度示值误差; - （20~90）%RH; - ±5%RH. - 测功装置扭矩; - （-5000~5000）N; - ±0.5%FS. - 测功装置转速; - （-20000~20000）rpm; - ±2rpm. - 交直流电压; - （0~1000）V; - 0.5%FS. - 交直流电流; - （0~1000）A; - 0.5%FS. - 流量示值误差; - （0~60）L/min; - ±1%. - 流量重复性; - （0~10）%; - 0.5%. - 温度示值误差; - （-50~100）℃; - ±1℃. - 温度波动度; - （-50~100）℃; - ±2℃. - 3.主要测量标准的技术指标； - 技术指标名称; - 测量范围; - 最大允许误差. - 温湿度巡检仪; - （-60~200）℃，（10~90）%RH; - ±0.1℃，±2%RH. - 标准砝码; - 按需配置; - M1级. - 标准力臂; - 按需配置; - ±0.1. - 转速表; - （0~50000）rpm; - 0.1%. - 数字多用表; - DCV:± (10mV~1000V) - DCI:±(100μA~20A) - ACI:(100μA~20A)/( 10Hz~100kHz) - ACV:(10mV~1000V)/(10Hz~100kHz); - DCV:(0.00015%~0.001%) - DCI:(0.0005%~0.001%) - ACI:(0.02%~0.04%) - ACV:(0.003%~0.03%). - 多功能校准源; - DCV:± (20mV~1000V) - DCI:±(100μA~20A) - ACV:(30mV~1000V)/(10Hz~100kHz) - ACI:(100μA~20A)/( 10Hz~100kHz); - DCV:(0.0011%~0.0058%) - DCI:(0.01%~0.12%) - ACV:(0.012%~0.82%) - ACI:(0.04%~4.6%). - 流量标准装置; - （0~60）L/min; - ±0.2%. - 温度计; - （-50~100）℃; - ±1℃. - 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 - 环境仓温湿度校准时，按实际工况选择布点位置，测功装置的扭矩采用间接溯源，通过力臂与砝码溯源到长度单位与质量单位，测功装置的转速采用直接测量方法。电压电流采用直接测量方法，大电流时使用线圈对标准电流进行放大处理。将流量与温度标准装置串联在水冷机介质循环管路中，直接测量出口处的流量与温度。校准条件应尽量贴合用户的典型使用场景。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； - 温湿度的校准参照《JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范》进行扭矩、转速校准参照《JJG653-2003测功装置检定规程》进行流量示值误差的校准参照《JJG1033-2007电磁流量计检定规程》进行电压、电流的校准参照《JJG1491-2014数字式交流电参数测量仪校准规范》、《JJF 1587-2016数字多用表校准规范》、《JJF 1597-2016直流稳定电源校准规范》进行。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； - 未发现相关问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。