抗震支吊架循环加载性能试验机校准规范

Calibration Specification for Cyclic Test Device of Seismic bracing for building

编制说明

标准编制组

2023年11月

《抗震支吊架循环加载性能试验机校准规范》

编制说明

一、工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

1.1任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）004-2023，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

随着国家对建筑抗震要求的不断提高，抗震支吊架的应用市场越来越大，从业企业已近万家，研发和测试需求也越来越大。抗震支吊架循环加载性能试验机能科学有效的对循环加载性能进行测试，在建筑机电抗震支吊架检测和生产行业具有较为广泛的使用，其示值的准确性直接关系到产品的质量，在实际工程应用中需要依据产品的荷载性能进行设计，因此示值的准确性还关系到产品的选型和设计。

本规范主要解决的问题是抗震支吊架循环加载性能试验机校准过程的统一规范，使得该设备通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。循环加载性能试验机的校准具有以下特点：

（1）抗震支吊架循环加载性能试验机采用往复循环递增方式进行加载，所需计量的点位多。

（2）循环加载试验机没有固定面，难以进行现场计量。

结合以上问题和计量校准行业情况，本校准规范在确定标准器、校准测量点的选择上进行对比，针对循环加载试验机没有固定面难以现场计量的问题提出解决方案，使计量方法适用于循环加载试验机及现场计量，有利于提高试验准确度、降低计量工作成本。

1.3主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2023年6月至2023年8月）

接受标准编制任务后，牵头单位及时与国内主要抗震支吊架生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

（2）标准草案的起草（2023年9月）

本标准起草小组在充分收集、认真研究国内外相关标准及资料的基础上，通过邮件、信函等方式向相关方广泛征询标准编制的意见建议。初步拟定抗震支吊架循环加载性能试验机校准规范初稿，确定了测试仪器应校准的参数和实验方法，校准设备及标准样品，为测试仪器的计量特性提供一种可复现的评价手段。初步规定校准证书应包含的内容及测量不确定度评估方法。

（3）标准讨论稿（2023年10月）

对标准讨论稿的使用范围、原理、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果反映形式及内容、复校时间间隔、校准不确定度示例等具体内容进行了修改及补充。

（4）标准讨论会（2020年11月）

召集了抗震支吊架生产企业、计量检测机构及相关单位专家，在北京召开了标准讨论会，会议中对标准讨论稿进行了认真审议，提出了修改意见。

（5）标准征求意见稿（2023年11月）

根据专家们提出的修改意见及进一步的实验验证，最终形成了标准征求意见稿。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为天津市贰拾壹站检测技术有限公司、北京建筑材料检验研究院股份有限公司、天津市计量监督检测科学研究院、中国建筑标准设计研究院有限公司。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

白静国：总体协调标准编制工作分工、资源和进度。

庞保雪：资料的收集和整理，标准文本的起草。

徐一飞：校准方法的验证。

王晓明：参与校准方法的验证，对标准文本提出修改建议。

张佳岩：资料的收集和整理。

于祖龙：参与校准方法的验证，对标准文本提出修改建议。

杨彪：参与校准方法的验证，对标准文本提出修改建议。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决抗震支吊架循环加载性能试验机校准过程的统一规范，使得抗震支吊架循环加载性能试验机通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB/T 37267 《建筑抗震支吊架通用技术条件》、CJ/T 476 《建筑机电抗震支吊架通用技术条件》的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国抗震支吊架循环加载性能试验实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

本规范的主要计量特性为：百分表位移示值误差与加载力值示值误差。

三、对产业发展的支撑作用

本规范的编制，能够引导更广泛的抗震支吊架循环加载性能试验机生产企业和使用企业应用此标准，从而规范检测仪器的校准过程，统一检测仪器的检测水平。本标准的实施能科学合理的给出抗震支吊架循环加载性能试验机的校准结果，给检测设备检测水平的判定提供量化依据。为抗震支吊架循环加载性能的测试提供有力检测保障，为企业抗震支吊架产品提供可比性依据，避免产品的不公平竞争，必将给相关行业带来良好的经济效果。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

抗震支吊架循环加载性能试验机是用于测量抗震支吊架循环加载性能的专用设备，设备对循环加载性能测量具有较好的性能就能满足行业要求，为了直观的反映设备的运行状况，以便更好的校准设备，将位移示值误差与加载力值示值误差作为计量特性。根据抗震支吊架行业的测量需求，充分考虑了当前行业的循环加载实际测量水平后，确定位移示值误差不超过±0.03mm，加载力值示值误差不超过±0.5%。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应为（15～35）℃，校准过程中温度波动不应大于2℃，相对湿度为≤80%。

4.2.2测量标准及其他设备

GB/T 37267标准中规定位移测量设备为百分表，针对百分表示值误差测量采用光栅式百分表检定仪，最大允许误差±2.4μm。对于加载力值示值误差的测量采用标准测力仪，测量范围（0～50000）N，0.1级。

4.3 校准方法的说明

4.3.1 位移示值误差及加载力值示值误差校准方法的说明

使用光栅百分表检定仪对百分表进行测量，每个点位测量3次，记录3次测量值。百分表的示值与光栅式百分表检定仪的示值之差作为位移示值误差。

使用标准测力仪对抗震支吊架循环加载性能试验机的加载力值进行测量，每个点位测量3次，记录3次的测量值。试验机测力系统显示的加载力示值与标准测力仪示值之间的差值作为加载力值的示值误差。

4.3.2 仪器示值误差不确定度的说明

应选用计算位移示值误差和加载力值示值误差时所对应的重复性数据来评定位移示值误差和加载力值示值误差的不确定度。并在附录C、附录D中给出了示值误差不确定度实例。

校准规范规定用标准测量设备来校准试验机的计量特性，故评定试验机校准的测量不确定度大小，需考虑试验机测量重复性引入的不确定度分量和标准测量设备引入的测量不确定度分量。前者的大小按JJF1059.1规定的A类评定方法获得；后者的大小根据上级计量校准单位提供的最大允许误差或扩展不确定度数据，按照JJF1059.1规定的B类评定方法来获得。最后，计算两不确定度分量的合成标准不确定度及其扩展不确定。

评定的测量不确定度大小是不仅依赖于试验机的测量重复性，也直接依赖于所选标准测量设备的不确定度大小，如果试验机自身的测量重复性及其制造的系统误差都得到很好控制，那么该不确定度的大小主要决定于所用的标准测量设备定值的不确定度。本规范附录C、附录D中所举实例，就属于这种情形。

五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2023年 11月