合成材料面层垂直变形测试装置

校准规范

Calibration Specification for Testing Devices of Vertical Deformation of Synthetic Material Surfaces

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2024年11月

《合成材料面层垂直变形测试装置校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）011-2023，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

《中国制造2025》发布以后，智能制造和“工业4.0”成为中国制造业发展的共同目标，追求绿色发展逐渐成为各大行业发展路上不可避免的一条路。合成材料行业作为严重影响环境的一大制造业，绿色制造的发展尤为可贵。

合成材料面层俗称塑胶跑道，是学校体育场馆，健身房中必不可少的建筑材料。合成材料的化学性质，以及产生的挥发性气体，对人体的损伤程度，以及材料的力学特性，缓冲效果，能量吸收特性，必须符合人机工程，保护人体。由于国家基础设施建设的快速发展，学校体育场馆的大量新建，有必要对其中使用的合成材料做全面的质量监控，其中最重要的力学特性的检测关乎人体运动的损伤，人体的安全性。在此背景下研发此设备。

随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，合成材料的原料，分子结构，化学组成部分、形式多种多样，因此对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，部分标准给出了比较详细的设备要求，但是大多数标准中对于测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

目前市场上合成材料的种类众多，测试合成材料的设备，试验方法，人员的技术经验，以及标准执行规范。对于实验室评审技术要求中“人机料法环测”中至关重要的一项，检测设备的合规性与准确度，直接影响到实验室的检测数据。如果没有可靠并规范的检测装置，实验室很难对实验数据进行保证。

该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有力值传感器、能量吸收弹簧、计数器、三角支撑架，数据采集系统等多个组成部分。目前针对该设备的力值传感器、能量吸收弹簧、计数器等单独组件没有相对应的检定规程。这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

另外此设备对合成材料面层对应的检定规程，对保证整个合成材料的冲击吸收值的准确性，各项试验指标的可靠性，进一步提升产品的质量有非常重要的意义。

为了能使实验室正确评价合成材料面层垂直变形性能指标，保证各实验室所使用的合成材料面层垂直变形测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该合成材料面层垂直变形测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2023年10月，成立技术规范起草工作组--合成材料面层垂直变形测试装置校准规范起草小组，起草小组以中国国检测试控股集团陕西有限公司为组长，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2023年10月—2024年5月，标准起草小组针对合成材料面层垂直变形测试装置方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2024年06月—2024年10月，进行必要的试验验证和比对，由中国国检测试控股集团陕西有限公司牵头编写征求意见稿草案，并且由其他参与编制的组员进行审批并提出意见，并共同对规范的不确定度进行编写。

2024年11月，完善校准规范征求意见稿草案。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位中国国检测试控股集团陕西有限公司，主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

标准起草组其他成员主要工作为确定计量特性、确定校准用设备以及进行主要的标准文本及相关资料的编写工作，确定计量特性、进行试验验证以及组织外部征求意见相关工作，组织讨论并确定校准方法，同时进行试验验证，不确定度评定的编制工作。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决合成材料面层垂直变形测试装置校准过程的统一规范，使得合成材料面层垂直变形测试装置通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB 36246 中小学合成材料面层运动场地。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国合成材料面层垂直变形性能实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

合成材料面层垂直变形测试装置作为合成材料面层垂直变形性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材行业的各大检测机构及企业的实验室。其主要由施力装置和测试系统组成，核心主要是变形量的测试，量值溯源最主要的也是变形量。

综合合成材料面层垂直变形测试装置测试的项目以及量值溯源的特性，本规范的主要计量特性定为：定位装置长度、下落重物质量、垂直变形示值误差、垂直变形示值重复性。

三、对产业发展的支撑作用

目前合成材料面层垂直变形性能所依据的现行国家标准为GB 36246 中小学合成材料面层运动场地，该标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的合成材料面层垂直变形测试装置并未进行详尽的要求。

合成材料面层垂直变形性能衡量塑胶跑道在承受压力时的弹性性能的重要指标。合成材料面层垂直变形测试装置作为合成材料面层垂直变形性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材行业的各大检测机构及企业的实验室。但目前所使用的设备由于没有统一的标准要求和整体的量值溯源。

目前针对合成材料面层垂直变形测试装置的量值溯源基本采用的是单个传感器的溯源，但对于合成材料面层垂直变形测试装置来说，是一个测试系统，经常会出现的情况是单个传感器的计量是符合相关要求的，但是集成为一个测试系统往往会出现测试数据的差异化。该问题一方面导致无法有效的对合成材料面层垂直变形性能性能进行评价，另一方面导致各质检机构的测试结果一致性较差，给生产企业和大众造成困扰。

为了能使实验室正确评价合成材料面层垂直变形性能，保证各实验室所使用的合成材料面层垂直变形测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该合成材料面层垂直变形测试装置制定整机校准规范具有非常重要的现实意义。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前合成材料面层垂直变形测试装置主要用于合成材料面层垂直变形性能性能的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为环境温度:（10～35）℃；相对湿度:不大于80%。

4.2.2校准器具

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0~200）mm | 最大允许误差±0.05mm | 定位装置长度 |
| 2 | 电子天平 | （0~32200）g | II级 | 下落重物质量 |
| 3 | 量块 | 1mm | 4等；测量不确定度：0.22μm | 垂直变形示值误差 垂直变形示值重复性 |
|  |  | 2mm |  |  |
|  |  | 3mm |  |  |
|  |  | 4mm |  |  |
|  |  | 5mm |  |  |

4.3 校准方法的说明

4.3.1校准前准备

a）检查外观，确定测试装置连接无松动、数据显示清楚。

b）确认螺旋弹簧符合GB/T 30832要求后再进行校准。

c）将5.2中电子天平可靠放置在工作现场，调整水平。

4..3.2定位装置长度

用游标卡尺在不同角度校准6次定位装置长度并记录游标卡尺读数L，按式（1）计算平均值。

L=j=1nLn…………………………………（1）

式中：

L——游标卡读数，mm；

L——游标卡尺读数平均值，mm；

n——测量次数，n=6。

4.3.3下落重物质量

用电子天平称重6次下落重物质量并记录电子天平示值M，每次称重前电子天平需清零并确保水平。按式（2）计算平均值。

M=j=1nM1000n…………………………………（2）

式中：

M——电子天平读数，g；

M——电子天平读数平均值，kg；

n——测量次数，n=6。

4.3.4垂直变形示值误差

将测试装置水平可靠的放置在平面上并按下述步骤进行校准：

- 将测试装置电子变形传感器下压与变形力传递装置接触并使测试装置垂直变形示值为（2±1）mm。

- 将测试装置垂直变形示值清零。

- 将量块平稳的放置在电子变形传感器与变形力传递装置之间。

- 记录测试装置垂直变形示值l及量块长度l'。

- 移走量块，测试装置不进行清零。

重复步骤c）~e）完成一次校准。单次垂直变形示值误差按式（3）计算。

Ej=l−l'l'×100%…………………………………（3）

式中：

l——测试装置垂直变形示值，mm；

l'——量块长度，mm；

Ej——单次垂直变形示值误差，%。

f）每个校准点测量6次。第i校准点垂直变形示值误差平均值按式（4）计算。

Ei=j=1nEijn………………………………………（4）

式中:

Eij——i校准点第j次垂直变形示值误差；%；

Ei——i校准点垂直变形示值误差平均值；%；

n——校准次数，n=6。

g)其它校准点按照a）～f）步进行，直到完成全部校准。

4.3.5垂直变形示值重复性

按6.2.4第i校准点垂直变形示值误差重复性si按式（5）计算。

si=j=1nEij'−Ein−12…………………………………（5）

式中：

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si——第i校准点垂直变形示值重复性，%。

4.3.6 不确定度的说明

不确定度按照附录C中示例方法确定；

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2024年11月