JJF（建材） ***-****

合成材料面层垂直变形测试装置

校准规范

Calibration Specification for Testing Devices of Vertical Deformation of Synthetic Material Surfaces

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

合成材料面层垂直变形

JJF（建材）***-****

测试装置校准规范

Calibration Specification for Testing Devices of Vertical Deformation of Synthetic Material Surfaces

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：浙江省轻工业品质量检验研究院

中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引 言	Error: Reference source not found

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果的表达	5

8 复校时间间隔	5

附录 A校准证书内页格式	6

附录 B校准数据原始记录	7

附录 C垂直变形示值误差校准不确定度评定实例	10

附录 D压力示值相对误差校准不确定度评定实例	13

引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

合成材料面层垂直变形测试装置校准规范

- 1 范围

本规范适用于合成材料面层垂直变形测试装置（以下简称测试装置）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 36246 中小学合成材料面层运动场地

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

阀门流量性能测试装置用于GB/T 30832中流量系数和流阻系数检测项目的测试。通过设定流经阀门的流量，测定阀门流量管段压差及阀门净压差来计算流量系数和流阻系数。

图1 阀门流量性能测试装置结构示意图

1—上游阀门；2—温度计；3—流量测量仪表；4—直管段取压孔；5—直管段差压测量仪表；

6—压力测量仪表；7—试验阀门管段差压测量仪表；8—上游取压孔；9—试验阀门；

10—下游取压孔；11—下游调节阀门

测试装置结构示意图见图1，通过设定阀门的流量，由控制系统控制，使流经阀门测量管段产生规定的压差，按照GB/T 30832测量并计算流量系数和流阻系数。根据工作需要，供水输出口可以是一个或多个，但多个供水输出口之间应独立供水及流量控制，互不影响。

- 4 计量特性

测试仪计量特性及技术要求见表1。

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位装置长度 | （120±0.25）mm |
| 2 | 下落重物质量 | （20±0.1）kg |
| 3 | 垂直变形示值误差 | ±0.5% |
| 4 | 垂直变形示值重复性 | ≤0.2% |
| 注：以上所有指标不用于合格判别，仅供参考。 |  |  |

- 5 校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度:（10～35）℃；

5.1.2相对湿度:不大于80%；

5.2校准用标准计量器具

校准使用的标准计量器具和校准项目见表2。

表2标准计量器具和校准项目

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0~200）mm | 最大允许误差±0.05mm | 定位装置长度 |
| 2 | 电子天平 | （0~32200）g | II级 | 下落重物质量 |
| 3 | 量块 | 1mm | 4等；测量不确定度：0.22μm | 垂直变形示值误差 垂直变形示值重复性 |
|  |  | 2mm |  |  |
|  |  | 3mm |  |  |
|  |  | 4mm |  |  |
|  |  | 5mm |  |  |

- 6 校准项目和校准方法

6.1校准项目

测试装置的校准项目包括：定位装置长度、下落重物质量、垂直变形示值误差、垂直变形示值重复性。

6.2校准方法

6.2.1校准前准备

a）检查外观，确定测试装置连接无松动、数据显示清楚。

b）确认螺旋弹簧符合GB/T 30832要求后再进行校准。

c）将5.2中电子天平可靠放置在工作现场，调整水平。

6.2.2定位装置长度

用游标卡尺在不同角度校准6次定位装置长度并记录游标卡尺读数L，按式（1）计算平均值。

L=j=1nLn…………………………………（1）

式中：

L——游标卡读数，mm；

L——游标卡尺读数平均值，mm；

n——测量次数，n=6。

6.2.3下落重物质量

用电子天平称重6次下落重物质量并记录电子天平示值M，每次称重前电子天平需清零并确保水平。按式（2）计算平均值。

M=j=1nM1000n…………………………………（2）

式中：

M——电子天平读数，g；

M——电子天平读数平均值，kg；

n——测量次数，n=6。

6.2.4垂直变形示值误差

将测试装置水平可靠的放置在平面上并按下述步骤进行校准：

- 将测试装置电子变形传感器下压与变形力传递装置接触并使测试装置垂直变形示值为（2±1）mm。

- 将测试装置垂直变形示值清零。

- 将量块平稳的放置在电子变形传感器与变形力传递装置之间。

- 记录测试装置垂直变形示值l及量块长度l'。

- 移走量块，测试装置不进行清零。

重复步骤c）~e）完成一次校准。单次垂直变形示值误差按式（3）计算。

Ej=l−l'l'×100%…………………………………（3）

式中：

l——测试装置垂直变形示值，mm；

l'——量块长度，mm；

Ej——单次垂直变形示值误差，%。

f）每个校准点测量6次。第i校准点垂直变形示值误差平均值按式（4）计算。

Ei=j=1nEijn………………………………………（4）

式中:

Eij——i校准点第j次垂直变形示值误差；%；

Ei——i校准点垂直变形示值误差平均值；%；

n——校准次数，n=6。

g)其它校准点按照a）～f）步进行，直到完成全部校准。

6.2.5垂直变形示值重复性

按6.2.4第i校准点垂直变形示值误差重复性si按式（5）计算。

si=j=1nEij'−Ein−12…………………………………（5）

式中：

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si——第i校准点垂直变形示值重复性，%。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 校准证书内页格式

| - 设备名称 |  |  |  | - 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 使用地点 |  |  |  | - 校准日期 |  |  |
| - 校准依据的技术文件 |  | - 合成材料面层垂直变形测试装置校准规范 |  |  |  |  |
| - 环境条件 |  | - 温度（℃） 湿度（%） |  |  |  |  |
| - 校准地点 |  |  |  |  |  |  |
| - 校准所用计量器具 |  |  |  |  |  |  |
| - 名称/型号 |  | - 准确度等级 |  | - 证书编号 |  | - 证书有效期 |
| - 外观、功能检查结果 |  |  |  |  |  |  |
| - 定位装置长度 |  |  |  |  |  |  |
| - 下落重物质量 |  |  |  |  |  |  |
| - 校准点 | - 垂直变形示值误差 |  | - 垂直变形示值误差测量不确定度 |  | - 垂直变形示值误差重复性 |  |
| - 1mm |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |
| - 2mm |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |
| - 3mm |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |
| - 4mm |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |
| - 5mm |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |

- 附录 B

- 校准数据原始记录

记录编号：

| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 标准器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  | 测试范围或标称值 |  |  |  | 分度值 |  |  |  |  | 溯源单位及证书号 |  |  |  |  | 有效期 |
| 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位装置长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L游标卡读数，mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L游标卡尺读数平均值，mm |  |  |
| 下落重物质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M电子天平读数，g； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M电子天平读数平均值，kg |  |  |
| 垂直变形示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | l测试装置垂直变形示值，mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l'量块长度，mm； | Ej单次垂直变形示值误差，%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eii校准点垂直变形示值误差平均值% |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直变形示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | Ej单次垂直变形示值误差，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eii校准点垂直变形示值误差平均值，% |  | si第i校准点压力示值相对误差重复性，% |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 C

- 垂直变形示值误差校准不确定度评定实例

C.1  概述

C.1.1 校准方法：按照6.2.4垂直变形示值误差校准方法

C.1.2 环境条件：温度:25℃，相对湿度:40%。

C.1.3 被校准设备：S2-055合成材料面层垂直变形测试装置。

C.1.4 不确定评定校准点：3mm。

C.1.5 标准计量器具：

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量块 | 3mm | 4等；测量不确定度：0.22μm |

C.2  数学模型

Ej=l−l'l'×100%…………………………………（C.1）

式中:

l——测试装置垂直变形示值，mm；

l'——量块长度，mm；

Ej——单次垂直变形示值误差，%。

C.3 不确定度来源分析

不确定度来源主要包括测试装置垂直变形示值误差测量重复性引入的标准不确定度分量，为A类评定；由量块引入的标准不确定度分量，为B类评定。其他影响因素可忽略不计。

C.4 在3mm下，不确定度分量评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1rel

在3mm校准点下，连续重复测量6次，得到测试装置垂直变形示值l数据列为3.02mm、3.01mm、3.02mm、3.03mm、3.02mm、3.01mm，采用A类方法评定：

示值平均误差：x=1ni=1nxi=3.02mm

单次试验标准差：s(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.0075mm

相对标准差：CV=s(x)x∗100%=0.25%

标准不确定度：u1rel=CVn=0.102%

C.4.3  标准器引入的标准不确定度分量u2rel

量块：3mm；4等；测量不确定度：0.22μm

u2rel=0.223×1000×100%=0.0073%

C.4.4 合成标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u1rel | 测量重复性引入的不确定度分量u1rel | 0.102% |
| u2rel | 标准器引入的标准不确定度分量量u2rel | 0.0073% |

C.4.5 合成标准不确定度

urel=u1rel2+u2rel2=0.102%

C.4.7 扩展不确定度U

取k=2，  则U=2urel=0.204%