JJF（建材） ***-****

阀门疲劳性能试验机校准规范

Calibration Specification for Fatigue Performance Testing Machine of Valve

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

阀门疲劳性能试验机

JJF（建材）***-****

校准规范

Calibration Specification for Fatigue Performance

Testing Machine of Valve

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引 言	Error: Reference source not found

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果的表达	5

8 复校时间间隔	5

附录 A校准证书内页格式	6

附录 B校准数据原始记录	7

附录 C流量示值相对误差校准不确定度评定实例	10

附录 D压力示值相对误差校准不确定度评定实例	13

引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

阀门疲劳性能试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于公称尺寸不大于DN160的阀门疲劳性能试验机（以下简称试验机）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 44580 热塑性塑料阀门 疲劳强度 试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

阀门疲劳性能试验机用于GB/T 44580中疲劳强度项目的测试。

图1 阀门疲劳性能试验机结构示意图

1—上游阀门；2—温度计；3—流量测量仪表；4—直管段取压孔；5—直管段差压测量仪表；

6—压力测量仪表；7—试验阀门管段差压测量仪表；8—上游取压孔；9—试验阀门；

10—下游取压孔；11—下游调节阀门

试验机结构示意图见图1，试验机提供疲劳强度测试所需要的温度、供水压力、流量、操作力、和循环次数。以此来评价阀门疲劳强度指标的优劣。

- 4 计量特性

试验机计量特性及技术要求见表1。

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转动速度 | ≤DN50 | （40±10）r/min |
|  |  | ＞DN50 | （20±10）r/min |
| 2 | 流量示值相对误差 | ±1.0% |  |
| 3 | 流量示值重复性 | ≤0.5% |  |
| 4 | 压力示值相对误差 | ±0.5% |  |
| 5 | 压力示值重复性 | ≤0.2% |  |
| 注：以上所有指标不用于合格判别，仅供参考。 |  |  |  |

- 5 校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度:（10～35）℃；

5.1.2相对湿度:不大于80%；

5.2校准用标准计量器具

校准使用的标准计量器具和校准项目见表2。

表2标准计量器具和校准项目

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | （0~300）s | ±0.4s | 转动速度 流量示值相对误差 流量示值相对误差重复性 |
| 2 | 数字指示称 | （0~100）kg | Ⅲ级，分度值不大于0.01kg | 流量示值相对误差 流量示值相对误差重复性 |
| 3 | 智能数字压力校验仪 | （0~2.5）MPa | 0.05级 | 压力示值相对误差 压力示值相对误差重复性 |

- 6 校准项目和校准方法

6.1校准项目

试验机的校准项目包括：转动速度、流量示值相对误差、流量示值相对误差重复性、压力示值相对误差、压力示值相对误差重复性。

6.2校准方法

6.2.1校准前准备

a）检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚且符合GB/T 44580要求后再进行校准。

b）现场需准备满足校准需求合适的盛水容器。

c）将5.2中数字指示称可靠放置在工作现场，调整水平，再把容器置于数字指示称之上去皮。

d）通过三通装置，将智能数字压力校验仪与试验机测试压力表同时连接在管路上，并将智能数字压力校验仪示值归零。

6.2.2转动速度

用秒表进行计时，观察并记录在T（T≥1min）时间内所完成的转动圈数R，按式（1）计算转动速度V。重复测量6次，并按式（2）求转动速度平均值V，若平均值符合表1的技术要求则继续进行校准，否则停止校准。

V=60RT… ……………………………（1）

V=j=1nVn… ……………………………（2）

式中：

T——转动速度测量时间，s；

R——在T时间内转动圈数，r；

V——转动速度，r/min；

V——转动速度平均值，r/min。

6.2.3流量示值相对误差

流量示值相对误差校准点分别为试验机标称流量测量范围的最小值、最大值和中间值，校准程序按下述步骤进行：

a）调节系统流量示值至校准点，关闭预留接口截止阀。

b）打开试验机预留接口截止阀，待试验机压力稳定后，往容器中进水，同时开始记时，经过30s，停止计时，关闭试验机预留接口截止阀，记录检测时间为t，读取试验机流量示值Q。

c）使用数字指示秤称取容器中水的质量，数字指示秤示值M。

d）将容器中的水清理赶紧，并再次在数字指示秤上去皮。

按上述步骤a）~d）完成1次校准。将数字指示秤称取的水的质量按式（2）转换成标准流量值Q'，水的密度ρ=1gcm3。单次流量示值相对误差按式（3）计算。

Qj'=Mjρtj… ……………………………（2）

Ej=Qj−Qj'Qj'×100%… ……………………………（3）

式中:

Qj'——标准流量值，L/min；

Qj——试验机流量示值，L/min；

tj——校准时间，s；

Mj——数字指示秤示值，kg；

ρ——水的密度，g/cm3；

Ej——单次流量示值相对误差，%。

e）每个校准点测量6次。第i校准点流量示值相对误差平均值按式（4）计算。

Ei=j=1nEijn………………………………………（4）

式中:

Eij——i校准点第j次流量示值相对误差；%；

Ei——i校准点流量示值相对误差平均值；%；

n——校准次数，n=6。

f)其它校准点按照a）～e）步进行，直到完成全部校准。

6.2.4流量示值相对误差重复性

按6.2.2第i校准点流量示值相对误差重复性si按式（5）计算。

si=j=1nEij−Ein−12…………………………………（5）

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si——第i校准点流量示值相对误差重复性。

6.2.5压力示值相对误差

压力示值相对误差校准点分别为压力试验机全量程的20%、40%、50%、60%、80%，校准程序按下述步骤进行：

- 设定试验机管路供水压力至对应的校准点，并保持稳定。

- 观察并记录智能数字压力校验仪示值P与试验机测试压力示值P1。校准点单次压力示值相对误差按式（6）计算。

Ej'=P1j−PjPj×100%………………………………………（6）

式中:

Ej'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Pj——智能数字压力校验仪示值；MPa；

P1j——试验机测试压力表示值；MPa；

- 完成一次校准后试验机泄压并重新加压。

- 重复步骤a）和c），每个校准点共进行6次校准。第i校准点压力示值相对误差平均值按式（7）计算。

Ei'=j=1nEij'n………………………………………（7）

式中：

Eij'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Ei'——i校准点压力示值相对误差平均值；%；

n——每个校准点的测量次数，n=6。

- 其它校准点按照a）～d）步进行，直到完成全部校准。

6.2.6压力示值相对误差重复性

按6.2.2第i校准点压力示值相对误差重复性si'按式（8）计算。

si'=j=1nEij'−Ei'n−12…………………………………（8）

式中：

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si'——第i校准点压力示值相对误差重复性。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 校准证书内页格式

| - 设备名称 |  |  |  |  | - 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 使用地点 |  |  |  |  | - 校准日期 |  |  |
| - 校准依据的技术文件 |  | - 阀门疲劳性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| - 环境条件 |  | - 温度（℃） 湿度（%） |  |  |  |  |  |
| - 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准所用计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 名称/型号 |  | - 准确度等级 |  |  | - 证书编号 |  | - 证书有效期 |
| - 外观、功能检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 转动速度 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准点 | - 流量示值相对误差 |  | - 流量示值相对误差测量不确定度 |  |  | - 流量示值相对误差重复性 |  |
| - 最小值 |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 中间值 |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 最大值 |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 校准点 | - 压力示值相对误差 |  | - 压力示值相对误差测量不确定度 |  |  | - 压力示值相对误差重复性 |  |
| - 20% |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 40% |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 50% |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 60% |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |
| - 80% |  |  | - U= ，k=2 |  |  |  |  |

- 附录 B

- 校准数据原始记录

记录编号：

| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试范围或标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溯源单位及证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字指示秤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子秒表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能数字压力校验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转动速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T转动速度测量时间，s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R在T时间内转动圈数，r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V转动速度，r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V转动速度平均值，r/min |
| 流量示值相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | 试验机流量示值Q L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准时间t s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字指示秤示值Ms kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水的密度ρ kg/L |  |  |  |  |  | i校准点第j次流量示值相对误差Eij % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i校准点流量示值相对误差平均值Ei% |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| - 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中间值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量示值相对误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | i校准点第j次流量示值相对误差Eij % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i校准点流量示值相对误差平均值Ei（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第i校准点流量示值相对误差重复性si（%） |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力示值相对误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | P1试验机测试压力表示值；MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P智能数字压力校验仪示值；MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i校准点第j次压力示值相对误差Eij' % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i校准点系统压力示值误差平均值Ei'% |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力示值相对误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | i校准点第j次压力示值相对误差Eij' % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i校准点系统流量示值相对误差平均值Ei'（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第i校准点系统流量示值相对误差重复性si'（%） |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 C

- 流量示值相对误差校准不确定度评定实例

C.1  概述

C.1.1 校准方法：按照6.2.2流量示值相对误差校准方法

C.1.2 环境条件：温度:25℃，相对湿度:40%。

C.1.3 被校准设备：S2-055阀门疲劳性能试验机。

C.1.4 不确定评定校准点：235L/min。

C.1.5 标准计量器具：

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字指示称 | （0~100）kg | Ⅲ级，分度值不大于0.01kg |
| 2 | 秒表 | （0~300）s | ±0.4s |

C1.6 校准时长：检测时间约为120s。

C.2  数学模型

Q'=Mρt… ……………………………（C.1）

E=Q−Q'Q'×100%… ……………………………（C.2）

式中:

Q'——标准流量值，L/min；

Q——试验机流量示值，L/min；

t——校准时间，s；

M——数字指示秤示值，kg；

ρ——水的密度，g/cm3；

E——单次流量示值相对误差，%。

C.3 不确定度来源分析

不确定度来源主要包括试验机流量示值相对误差测量重复性引入的标准不确定度分量以及秒表启停时间不同步引入的标准不确定度分量，为A类评定；由数字指示秤引入的标准不确定度分量，为B类评定。其他影响因素可忽略不计。

C.4 在235L/min下，不确定度分量评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1rel

在235L/min校准点下，连续重复测量6次，得到试验机流量示值Q数据列为235.12L/min、235.06L/min、235.08L/min、235.13L/min、235.23L/min、235.25L/min，采用A类方法评定：

示值平均误差：x=1ni=1nxi=235.14Lmin

单次试验标准差：s(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.078Lmin

相对标准差：CV=s(x)x∗100%=0.033%

标准不确定度：u1rel=CVn=0.014%：

C.4.2 测量时间不同步引起的不确定度分量u2rel

估计此值在±0.2s，检测时间约为120s，服从均匀分布，引起的不确定度为：

u2rel=0.23∗120∗100%=0.096%

C.4.3  标准器引入的标准不确定度分量u3rel

数字指示秤的最大允许误差为±0.01kg，测量值为21kg，服从均匀分布，k=3。

u3rel=0.013∗21∗100%=0.030%

C.4.4 合成标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u1rel | 测量重复性引入的不确定度分量u1rel | 0.014% |
| u2rel | 测量时间不同步引起的不确定度分量u2rel | 0.096% |
| u3rel | 标准器引入的标准不确定度分量u2rel | 0.030% |

C.4.5 合成标准不确定度

urel=u1rel2+u2rel2+u3rel2=0.102%

C.4.7 扩展不确定度U

取k=2，  则U=2urel=0.2%

- 附录 D

- 压力示值相对误差校准不确定度评定实例

D.1  概述

D.1.1 校准方法：按照6.2.4压力示值相对误差校准方法

D.1.2 环境条件：温度:25℃，相对湿度:40%。

D.1.3 被校准设备：S2-055阀门疲劳性能试验机。

D.1.4 不确定评定校准点：0.5MPa。

D.1.5 标准计量器具：智能数字压力校验仪，（0~2.5）MPa，0.05级。

D.2  数学模型

E=P1−PP×100%………………………………………（D.1）

Ei=j=1nEijn………………………………………（D.2）

式中：

Eij——i校准点第j次流量示值相对误差；%；

P——智能数字压力校验仪示值；MPa；

P1——试验机测试压力表示值；MPa；

Ei——i校准点系统流量示值相对误差平均值；%；

n——每个校准点的测量次数，n=6。

D.3 不确定度来源分析

不确定度来源主要包括试验机压力示值相对误差测量重复性引入的标准不确定度分量，为A类评定；由智能数字压力校验仪引入的标准不确定度分量，为B类评定。其他影响因素可忽略不计。

D.4 在0.5MPa下，不确定度分量评定

D.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1rel'

在0.5MPa校准点下，连续重复测量6次，得到试验机测试压力表示值P1数据列为0.524MPa、0.526MPa、0.524MPa、0.519MPa、0.522MPa、0.523MPa，采用A类方法评定：

示值平均误差：x'=1ni=1nxi'=0.523MPa

单次试验标准差：s(x')=i=1n(xi'−x')2n−1=0.0023MPa

相对标准差：CV'=s(x')x'∗100%=0.45%

标准不确定度：u1rel'=CV'n=0.18%：

D.4.3  标准器引入的标准不确定度分量u2rel'

智能数字压力校验仪的准确度：0.05级，服从均匀分布，k=3

u2rel'=0.053=0.029%

D.4.4 合成标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u1rel' | 测量重复性引入的不确定度分量u1rel' | 0.18% |
| u2rel' | 标准器的最大允许误差引入的不确定度u2rel' | 0.029% |

D.4.5 合成标准不确定度

urel'=u1rel2'+u2rel2'=0.19%

D.4.6 扩展不确定度U'

取k=2，  则U'=2urel'=0.37%