阀门疲劳性能试验机校准规范

Calibration Specification for Fatigue Performance Testing Machine of Valve

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2024年11月

《阀门疲劳性能试验机校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）012-2023，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

得益于近年来社会各行各业蓬勃发展，制造业建筑业等行业随着经济发展以及市场需求日益壮大，各行业产品部件如雨后春笋喷涌而出，随之而来的除了大规模制造业市场，还有各种类产品质量良莠不齐，各项技术指标参差不齐的严重问题，我国由制造业大国向高质量制造强国的转变迫在眉睫。

在竞争日益激烈的建筑业以及制造业领域，塑料阀门以其良好的流通性，稳定的使用性能等优点在行业市场中占得一席之地，相对与金属阀门而言，塑料阀门经济性，广泛性，耐腐蚀性等各方面远远优于金属阀门，随着工业材料的质量提升，塑料阀门在强度方面也丝毫不逊于金属阀门。

通用阀门作为一种广泛使用的长期性产品，其疲劳性能是检验产品是否合格的关键指标之一。在实际使用过程中，阀门疲劳性能具有重要参考意义，阀门疲劳性能较差，则会发生使用寿命低，需要频繁更换，维护成本高等问题，严重的可能会导致介质泄漏产生重大损失，合格的阀门应能承受一定压力条件下长期多次扭转启闭，并且不发生泄漏损坏失效等情况。因此，要严格把控产品质量，就要对阀门进行疲劳性能试验。

目前热塑性塑料阀门疲劳性能试验机的各方面性能主要依据国家标准GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《热塑性塑料阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》，上述标准对阀门疲劳性能试验提出了一定要求和试验方法，但是对于相关实验装置并未进行详尽要求。。

随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用阀门疲劳性能试验机，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

该阀门疲劳性能试验机作为一个非标试验机，设备包含有流量表、压力表等多个组成部分。目前针对该设备的流量计、压力表等单独组件有相对应的检定规程，但是对于阀门疲劳性能试验机整机的检定规程是缺失的。同时对于设备管路结构以及测试仪表的布局位置也没有整体的评价指标，这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

为了能使实验室正确评价阀门疲劳性能指标，保证各实验室所使用的阀门疲劳性能试验机检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该阀门疲劳性能试验机制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2023年10月，成立技术规范起草工作组--阀门疲劳性能试验机校准规范起草小组，起草小组以中国国检测试控股集团陕西有限公司为组长，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2023年10月—2024年5月，标准起草小组针对阀门疲劳性能试验机方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2024年06月—2024年10月，进行必要的试验验证和比对，由中国国检测试控股集团陕西有限公司牵头编写征求意见稿草案，并且由其他参与编制的组员进行审批并提出意见，并共同对规范的不确定度进行编写。

2024年11月，完善校准规范征求意见稿草案。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位中国国检测试控股集团陕西有限公司，主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

标准起草组其他成员主要工作为确定计量特性、确定校准用设备以及进行主要的标准文本及相关资料的编写工作，确定计量特性、进行试验验证以及组织外部征求意见相关工作，组织讨论并确定校准方法，同时进行试验验证，不确定度评定的编制工作。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决阀门疲劳性能试验机校准过程的统一规范，使得阀门疲劳性能试验机通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB/T 44580 热塑性塑料阀门 疲劳强度 试验方法。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国阀门疲劳性能实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

阀门疲劳性能试验机作为阀门疲劳性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材行业的各大检测机构及企业的实验室。其主要由供水系统和测试系统组成，核心主要是疲劳强度的测试，量值溯源最主要的也是流量值。

综合阀门疲劳性能试验机测试的项目以及量值溯源的特性，本规范的主要计量特性定为：转动速度、流量示值相对误差、流量示值重复性、压力示值相对误差、压力示值重复性。

三、对产业发展的支撑作用

目前阀门的疲劳性能所依据的现行国家标准为GB/T 44580 热塑性塑料阀门 疲劳强度 试验方法，该标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的阀门疲劳性能试验机并未进行详尽的要求。

阀门的疲劳性能衡量阀门使用寿命能力的重要指标。阀门疲劳性能试验机作为阀门的疲劳性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材行业的各大检测机构及企业的实验室。但目前所使用的设备由于没有统一的标准要求和整体的量值溯源。

目前针对阀门疲劳性能试验机的量值溯源基本采用的是单个传感器的溯源，但对于阀门疲劳性能试验机来说，是一个测试系统，经常会出现的情况是单个传感器的计量是符合相关要求的，但是集成为一个测试系统往往会出现测试数据的差异化。该问题一方面导致无法有效的对阀门的疲劳性能性能进行评价，另一方面导致各质检机构的测试结果一致性较差，给生产企业和大众造成困扰。

为了能使实验室正确评价阀门疲劳性能，保证各实验室所使用的阀门疲劳性能试验机检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该阀门疲劳性能试验机制定整机校准规范具有非常重要的现实意义。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前阀门疲劳性能试验机主要用于阀门疲劳性能性能的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为环境温度:（10～35）℃；相对湿度:不大于80%。

4.2.2校准器具

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | （0~300）s | ±0.4s | 转动速度 流量示值相对误差 流量示值相对误差重复性 |
| 2 | 数字指示称 | （0~100）kg | Ⅲ级，分度值不大于0.01kg | 流量示值相对误差 流量示值相对误差重复性 |
| 3 | 智能数字压力校验仪 | （0~2.5）MPa | 0.05级 | 压力示值相对误差 压力示值相对误差重复性 |

4.3 校准方法的说明

4.3.1校准前准备

a）检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚且符合GB/T 30832要求后再进行校准。

b）现场需准备满足校准需求合适的盛水容器。

c）将5.2中数字指示称可靠放置在工作现场，调整水平，再把容器置于数字指示称之上去皮。

d）通过三通装置，将智能数字压力校验仪与试验机测试压力表同时连接在管路上，并将智能数字压力校验仪示值归零。

4.3.2转动速度

用秒表进行计时，观察并记录在T（T≥1min）时间内所完成的转动圈数R，按式（1）计算转动速度V。重复测量6次，并按式（2）求转动速度平均值V，若平均值符合表1的技术要求则继续进行校准，否则停止校准。

V=60RT… ……………………………（1）

V=j=1nVn… ……………………………（2）

式中：

T——转动速度测量时间，s；

R——在T时间内转动圈数，r；

V——转动速度，r/min；

V——转动速度平均值，r/min。

4.3.3流量示值相对误差

流量示值相对误差校准点分别为试验机标称流量测量范围的最小值、最大值和中间值，校准程序按下述步骤进行：

a）调节系统流量示值至校准点，关闭预留接口截止阀。

b）打开试验机预留接口截止阀，待试验机压力稳定后，往容器中进水，同时开始记时，经过30s，停止计时，关闭试验机预留接口截止阀，记录检测时间为t，读取试验机流量示值Q。

c）使用数字指示秤称取容器中水的质量，数字指示秤示值M。

d）将容器中的水清理赶紧，并再次在数字指示秤上去皮。

按上述步骤a）~d）完成1次校准。将数字指示秤称取的水的质量按式（2）转换成标准流量值Q'，水的密度ρ=1gcm3。单次流量示值相对误差按式（3）计算。

Qj'=Mjρtj… ……………………………（2）

Ej=Qj−Qj'Qj'×100%… ……………………………（3）

式中:

Qj'——标准流量值，L/min；

Qj——试验机流量示值，L/min；

tj——校准时间，s；

Mj——数字指示秤示值，kg；

ρ——水的密度，g/cm3；

Ej——单次流量示值相对误差，%。

e）每个校准点测量6次。第i校准点流量示值相对误差平均值按式（4）计算。

Ei=j=1nEijn………………………………………（4）

式中:

Eij——i校准点第j次流量示值相对误差；%；

Ei——i校准点流量示值相对误差平均值；%；

n——校准次数，n=6。

f)其它校准点按照a）～e）步进行，直到完成全部校准。

4.3.4流量示值相对误差重复性

按6.2.2第i校准点流量示值相对误差重复性si按式（5）计算。

si=j=1nEij−Ein−12…………………………………（5）

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si——第i校准点流量示值相对误差重复性。

4.3.5压力示值相对误差

压力示值相对误差校准点分别为压力试验机全量程的20%、40%、50%、60%、80%，校准程序按下述步骤进行：

- 设定试验机管路供水压力至对应的校准点，并保持稳定。

- 观察并记录智能数字压力校验仪示值P与试验机测试压力示值P1。校准点单次压力示值相对误差按式（6）计算。

Ej'=P1j−PjPj×100%………………………………………（6）

式中:

Ej'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Pj——智能数字压力校验仪示值；MPa；

P1j——试验机测试压力表示值；MPa；

- 完成一次校准后试验机泄压并重新加压。

- 重复步骤a）和c），每个校准点共进行6次校准。第i校准点压力示值相对误差平均值按式（7）计算。

Ei'=j=1nEij'n………………………………………（7）

式中：

Eij'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Ei'——i校准点压力示值相对误差平均值；%；

n——每个校准点的测量次数，n=6。

- 其它校准点按照a）～d）步进行，直到完成全部校准。

4.3.6压力示值相对误差重复性

按6.2.2第i校准点压力示值相对误差重复性si'按式（8）计算。

si'=j=1nEij'−Ei'n−12…………………………………（8）

式中：

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si'——第i校准点压力示值相对误差重复性。

4.3.7 不确定度的说明

不确定度按照附录C及附录D中示例方法确定；

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2024年11月