阀门扭矩性能试验机校准规范

Calibration Specification for Valve Torque Performance Testing Machine

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2024年11月

《阀门扭矩性能试验机校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）013-2023，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

得益于现代社会高速发展，城镇化率不断提高，各种阀门的应用越来越普遍，在社会公共基础建设及企业生产加工过程中都有广泛应用，应用领域涵盖建材、石油、化工、冶金、电力、水利、城建、消防、机械、煤炭、食品等各行各业。阀门行业蓬勃发展，行业竞争日益激烈，对阀门质量的要求也越来越规范。

无随着当今社会的发展，阀门已无处不在，在实际生产生活使用过程中，阀门总会面临各种不稳定的工况，如果产品质量不好或是连接不稳定，就会发生连接处泄漏、阀门损坏甚至导致管路崩溃等严重后果，更有可能为家庭、企业和社会造成重大损失。

阀门扭矩过大或太小都会影响到产品最终的使用性能，扭矩过大不但会给使用者带来诸多不便，还会导致阀门内部原件磨损增大，减少其使用寿命，扭矩太小则有可能导致介质泄漏等安全事故，为保证管路正常运行，阀门的扭矩性能就十分重要了。质量好的产品应该具备合适的扭矩性能，长期使用下依然可以保持连接稳固，不泄露，不损坏，质量差的产品危险系数高，应被淘汰，不予合格出厂。因此对阀门的扭矩性能进行检验十分重要。

目前阀门扭矩性能试验机的各方面性能主要依据国家标准GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》，上述标准对阀门扭矩性能试验提出了一定要求和试验方法，但是对于相关实验装置并未进行详尽要求。

该阀门扭矩性能试验机作为一个非标阀门扭矩性能试验机，设备包含有流量表、压力表、扭矩传感器等多个组成部分。目前针对该设备的流量计、压力表、扭矩传感器等单独组件有相对应的检定规程，但是对于阀门扭矩性能试验机整机的检定规程是缺失的。同时对于设备管路结构以及测试仪表的布局位置也没有整体的评价指标，这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

为了能使实验室正确评价阀门扭矩性能指标，保证各实验室所使用的阀门扭矩性能试验机检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该阀门扭矩性能试验机制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2023年10月，成立技术规范起草工作组--阀门扭矩性能试验机校准规范起草小组，起草小组以中国国检测试控股集团陕西有限公司为组长，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2023年10月—2024年5月，标准起草小组针对阀门扭矩性能试验机方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2024年06月—2024年10月，进行必要的试验验证和比对，由中国国检测试控股集团陕西有限公司牵头编写征求意见稿草案，并且由其他参与编制的组员进行审批并提出意见，并共同对规范的不确定度进行编写。

2024年11月，完善校准规范征求意见稿草案。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位中国国检测试控股集团陕西有限公司，主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

标准起草组其他成员主要工作为确定计量特性、确定校准用设备以及进行主要的标准文本及相关资料的编写工作，确定计量特性、进行试验验证以及组织外部征求意见相关工作，组织讨论并确定校准方法，同时进行试验验证，不确定度评定的编制工作。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决阀门扭矩性能试验机校准过程的统一规范，使得阀门扭矩性能试验机通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB/T 44576  热塑性塑料阀门扭矩试验方法。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国阀门扭矩性能实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

阀门扭矩性能试验机作为阀门扭矩性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材行业的各大检测机构及企业的实验室。其主要由供水系统和测试系统组成，核心主要是扭矩的测试，量值溯源最主要的也是扭矩值。

综合阀门扭矩性能试验机测试的项目以及量值溯源的特性，本规范的主要计量特性定为：流扭矩示值相对误差、扭矩示值重复性、压力示值相对误差、压力示值重复性。

三、对产业发展的支撑作用

目前阀门的扭矩性能所依据的现行国家标准为GB/T 44576  热塑性塑料阀门扭矩试验方法，该标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的阀门扭矩性能试验机并未进行详尽的要求。

阀门的扭矩性能衡量阀门启闭性能的重要指标。阀门扭矩性能试验机作为阀门的扭矩性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。但目前所使用的设备由于没有统一的标准要求和整体的量值溯源。

目前针对阀门扭矩性能试验机的量值溯源基本采用的是单个传感器的溯源，但对于阀门扭矩性能试验机来说，是一个测试系统，经常会出现的情况是单个传感器的计量是符合相关要求的，但是集成为一个测试系统往往会出现测试数据的差异化。该问题一方面导致无法有效的对阀门的扭矩性能性能进行评价，另一方面导致各质检机构的测试结果一致性较差，给生产企业和大众造成困扰。

为了能使实验室正确评价阀门扭矩性能，保证各实验室所使用的阀门扭矩性能试验机检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该阀门扭矩性能试验机制定整机校准规范具有非常重要的现实意义。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前阀门扭矩性能试验机主要用于阀门扭矩性能性能的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为环境温度:（10～35）℃；相对湿度:不大于80%。

4.2.2校准器具

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准扭矩仪 | 根据待校扭矩传感器选择合适的量程 | 0.3% | 扭矩示值相对误差 扭矩示值重复性 |
| 2 | 智能数字压力校验仪 | （0~2.5）MPa | 0.05级 | 压力示值相对误差 压力示值重复性 |

4.3 校准方法的说明

4.3.1校准前准备

检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚且符合GB/T 44576要求后再进行校准。

4.3.2扭矩示值相对误差

扭矩示值相对误差校准点分别为试验机标称扭矩测量范围的20%、40%、50%、60%、80%，校准程序按下述步骤进行：

a)将试验机扭矩读数及标准扭矩仪读数均调至零点；

b)使用标准扭矩仪在对应校准点进行校准，记录标准扭矩仪读数T和试验机扭矩读数T1。

c）单次扭矩示值相对误差按式（1）计算，

Ej=T1j−TjTj×100%… ……………………………（1）

式中:

Tj——标准扭矩值，N·m；

T1j——试验机流量示值，N·m；

Ej——单次扭矩示值相对误差，%。

d）每个校准点进行6次校准，每次校准前试验机扭矩读数及标准扭矩仪读数均需调零。第i校准点扭矩示值相对误差平均值按式（2）计算。

Ei=j=1nEijn………………………………………（2）

式中:

Eij——i校准点第j次扭矩示值相对误差；%；

Ei——i校准点扭矩示值相对误差平均值；%；

n——校准次数，n=6。

e)其它校准点按照a）～d）步进行，直到完成全部校准。

4.3.3扭矩示值重复性

按6.2.2第i校准点扭矩示值重复性si按式（3）计算。

si=j=1nEij−Ein−12…………………………………（3）

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si——第i校准点扭矩示值重复性。

4.3.4压力示值相对误差

压力示值相对误差校准点分别为压力试验机全量程的20%、40%、50%、60%、80%，校准程序按下述步骤进行：

- 设定试验机管路供水压力至对应的校准点，并保持稳定。

- 观察并记录智能数字压力校验仪示值P与试验机测试压力示值P1。校准点单次压力示值相对误差按式（4）计算。

Ej'=P1j−PjPj×100%………………………………………（4）

式中:

Ej'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Pj——智能数字压力校验仪示值；MPa；

P1j——试验机测试压力表示值；MPa；

- 完成一次校准后试验机泄压并重新加压。

- 重复步骤a）和c），每个校准点共进行6次校准。第i校准点压力示值相对误差平均值按式（5）计算。

Ei'=j=1nEij'n………………………………………（5）

式中：

Eij'——i校准点第j次压力示值相对误差；%；

Ei'——i校准点压力示值相对误差平均值；%；

n——每个校准点的测量次数，n=6。

- 其它校准点按照a）～d）步进行，直到完成全部校准。

4.3.5压力示值重复性

按6.2.2第i校准点压力示值重复性si'按式（6）计算。

si'=j=1nEij'−Ei'n−12…………………………………（6）

式中：

n——第i校准点的校准次数，n=6；

si'——第i校准点压力示值重复性。

4.3.6 不确定度的说明

不确定度按照附录C及附录D中示例方法确定；

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2024年11月