JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）××—××××

建材产品气味评价用

负压采气箱校准规范

Calibration Specification for Vacuum Chamber

for Odour Assessment from Building Products

（征求意见稿）

××××-××-×× 发布           ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（建材）××—××××

建材产品气味评价用

负压采气箱校准规范

Calibration Specification for Vacuum Chamber for Odour Assessment from Building Products

归 口 单 位 ：中国建筑材料联合会

主要起草单位：

××—××××

参加起草单位：××—××××

××—××××

本规范主要起草人：

××—××××

××—××××

××—××××

参加起草人：

××—××××

××—××××

××—××××

目录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1 负压采气箱	1

3.2 气味	1

3.3 气味评价员	1

3.4 气味强度	1

4	概述	1

5	计量特性	2

6	校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2校准过程所需计量器具及配套设备	2

7	校准方法	2

7.1 背景气味	2

7.2 流量示值误差	2

7.3 流量重复性	3

7.4流量稳定性	3

7.5计时误差	3

8 校准结果	4

9复校时间间隔	4

附录A	5

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

本规范为首次制定。

建材产品气味评价用负压采气箱校准规范

- 范围

本规范适用于建材产品挥发物检测用环境测试舱的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 257-2007浮子流量计

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

JJF 1701-2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

3.1 负压采气箱

由箱体、流量控制系统、气泵等组成，具有受控的操作参数，用于将建材产品释放的气味样本采集的试验设备。

3.2 气味

嗅闻某些挥发性物质时，嗅觉器官所感受到的感官特性。

注：改写自GB/T 10221-2021，一般性术语5.18。

3.3 气味评价员

根据规定的方法进行气味测试的人员。

注：改写自GB/T 43353-2023，术语和定义3.4。

3.4 气味强度

气味造成嗅觉刺激的强烈程度。

注：改写自GB/T 43353-2023，术语和定义3.10。

- 概述

负压采气箱可以实现气味样本采集，能够保证气味样本不被污染。由舱体、气泵和流量控制系统等组成，结构图如图1所示。

标引序号说明：

1——气泵；

2——密封箱体；

3——气袋；

4——采气口。

图1 负压采气箱结构图

- 计量特性

仪器计量性能均应满足表1要求。

表 1 仪器计量性能要求

| 校准项目 | 计量性能要求 |
| --- | --- |
| 背景气味 | ≤0.5级 |
| 流量示值误差 | ±5% |
| 流量重复性 | ≤5% |
| 流量稳定性 | ≤5% |
| 计时误差a | ±0.2% |
| a没有计时功能的仪器，此项免检 |  |

- 校准条件

6.1 环境条件

温度：（15 ~ 35）℃，温度波动不超过2℃/h。

相对湿度：≤85%。

6.2校准过程所需计量器具及配套设备

皂膜流量计：工作范围（0~60）L/min，准确度等级不低于1.0级；

温度计：（0~ 50）℃，最大允许误差不超过±0.3℃；

秒表：分度值不大于0.1s。

- 校准方法

7.1 背景气味

7.1.1关闭箱盖，将负压采气箱置于温度(25士3)℃无异味的室内环境中，静置24小时。将桶盖微微打开，按照GB/T43353-2023中9.5规定的方法进行。

7.2 流量示值误差

对流量可调节的仪器在满量程范围内的80%、60%、30%附近选取3点流量值进行校准，对于只有一个流量值的仪器只校准该点流量。

将被检仪器的入气口与皂膜流量计的出气口相连。仪器稳定后，分别调节采样流量到相应校准点。计录三次皂膜流量计的工况流量QR，同时记录实验环境的气压和温度。

按公式（1）将QR换算为刻度状态下的负压采气箱采气流量QS为：

Qs=QRPTsPsT                  (1)

式中：

Qs——刻度状态下的负压采气箱采气流量，mL/min；

QR——皂膜流量计的工况流量，mL/min；

P——校准环境大气压，kPa；

PS——标准状态下的大气压，101.325kPa；

T——校准环境下的热力学温度，K；

TS——刻度状态下的热力学温度（273.15+t）K，t为刻度状态温度，℃。

每点测3次，取3次的算数平均值QS，按公式（2）计算校准点示值误差。取3个计算结果中绝对值最大值作为流量示值误差的校准结果。

δQ=Qy-QsQs×100%                  (2)

式中:

δQ——仪器检定点流量的示值误差,%;

Qy——仪器检定点的刻度流量示值，mL/min;

QS——仪器检定点换算为刻度状态下的实际流量的平均值，mL/min。

## 7.3 流量重复性

对于流量可调节的仪器选择满量程的60%附近点流量值，对于只有1个流量值的仪器选择该点流量值进行校准。

启动仪器，仪器稳定后，使用皂膜流量计测量仪器的采样流量。重复测量6次，按公式（3）计算流量重复性。

Sr=1QRi=1nQR，i-QR2n-1×100%         (3)

式中:

QR，i——第i次的测量结果，mL/min;

QR——检定点工况流量的算术平均值，mL/min;

n ——测量次数。

7.4流量稳定性

对于流量可调节的仪器选择满量程的60%附近点流量值，对于只有1个流量值的仪器选择该点流量值进行校准。

启动仪器，仪器稳定后，使用皂膜流量计测量仪器的采样流量。在不调节采样流量的情况下，连续工作1h，每10min测定1次，共6次。取6次测量数据中最大值和最小值，按公式（4）计算流量稳定性。

δ=Qmax-QminQR×100%            (4)

式中:

Qmax——检定点最大工况流量，mL/min；

Qmin——检定点最小工况流量，mL/min；

QR——检定点工况流量的算术平均值，mL/min;

7.5计时误差

将仪器的采样时间设置为固定值，同时启动秒表和仪器，待仪器到达设定时间时，停止计时。记录秒表显示时间，按公式（6）计算计时误差。

δt=t1-t2t2×100%           (5)

式中:

t1——仪器定时时间，s;

t2——秒表计时时间，s。

8 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。

由于复校时间间隔的长短是由设备的使用情况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

建材产品气味评价用负压采气箱校准记录参考格式

A.1基本情况

| 校准申请单位 |  |  |  | 申请单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 器具编号 |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  | 校准员 |  |  | 核验员 |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |
| 校准所用主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量参数 | 检测依据 | 校准器具/标准品 | 测量范围 | 编号 | 准确度等级/ 测量不确定度 |  | 证书号 | 有效期至 |
| 背景气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计时误差* |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

负压采气箱示值误差不确定度评定示例

B.1测量模型

B.1.1 仪器检定点流量的示值误差计算公式为：

δQ=Qy-QsQs×100%

式中:

δQ——仪器检定点流量的示值误差,%;

Qy——仪器检定点的刻度流量示值，mL/min;

QS——仪器检定点换算为刻度状态下的实际流量的平均值，mL/min。

B.1.2不确定度传播系数

由公式(C.1)式可得:

uc2=C12u2Qy+C22u2Qs

式中：

C1=1/Qs;C2=-Qy/Qs2

B.2不确定度分量评定

B.2.1负压采气箱示值的不确定度分量uQy

仪器检定点的刻度流量示值分辨力为1mL/min,服从均匀分布，现场测试以一个设定流量为800 mL/min 的负压采气箱的校准为例。引起的不确定度为：

uQy=13×800=0.07%

B.2.2负压采气箱刻度状态下的实际流量平均值的不确定度分量uQs

负压采气箱检定点换算为刻度状态下的实际流量计算公式为：

Qs=Qs1+Qs2+Qs33

其中：
Qs=QRPTsPsT

式中：

Qs——负压采气箱采气流量，mL/min；

QR——皂膜流量计的工况流量，mL/min；

P——校准环境大气压，kPa；

PS——标准状态下的大气压，101.325kPa；

T——校准环境下的热力学温度，K；

TS——刻度状态下的热力学温度（273.15+t）K，t为刻度状态温度，℃。

不确定度传导公式为：

uQs=C2QRu2QR+C2Pu2P+C2Tu2T+u2Er

其中CQR=1, CP=1,CT=-1

（1）标准装置引入的不确定度 uQR

标准装置引入的不确定度属于B类不确定度。流量测量标准装置采用皂膜流量计标准装置，准确度等级为1.0级，其扩展不确定度为1.0%，置信概率为95%，包含因子k=2，其相对标准不确定度：

uQR=1.0%2=0.5%

（2）环境温度测量的不确定度urTs

温度测量的不确定度属于B类不确定度，环境温度利用温度计进行测量，此次测量中温度计最大允许误差为±0.2℃，假设服从均匀分布，则温度测量引入的标准不确定度为:

uT=0.2（20.1+273）3×100%=0.040%

（3）大气压测量的不确定度uP

压力测量的不确定度属于B类不确定度，大气压利用压力表进行测量，此次测量中压力表的准确度等级为0.2级，假设服从均匀分布，则出口端压力测量引入的标准不确定度为:

uP=0.2%3=0.116%

(4)测量重复性的不确定度uEr

现场测试以一个设定流量为800 mL/min 的负压采气箱的校准为例。用于流量测量的皂膜流量计标准装置的准确度等级为1.0级。校准记录如下表所示:

由重复测量引入的不确定度属于A类不确定度。将负压采气箱测量3次，校准结果为:

| 校准 次数 | 皂膜流量计的工况流量QR, mL/min | 校准环境大气压P，kPa | 校准环境下的热力学温度T，K | 标准状态下的大气压PS，kPa | 刻度状态下的热力学温度T，K | 标准状态下的负压采气箱采气流量QS ,mL/min | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800.2 | 101.3 | 299.15 | 101.325 | 293.15 | 783.9 | 0.02 |
| 2 | 800.5 |  |  |  |  | 784.2 |  |
| 3 | 800.4 |  |  |  |  | 784.2 |  |

则由重复测量引入的不确定度为:

uEr=Ern=0.02%3=0.012%

（5）标准不确定度uQs

uQs=C2QRu2QR+C2Pu2P+C2Tu2T+u2Er=0.515%

B.3合成标准不确定度uC

uC=C12u2Qy+C22u2Qs=0.52%

B.4扩展不确定度U

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=2×0.52%=1.04%

------------------------------------以下空白---------------------------------