建材产品气味评价用

负压采气箱校准规范

Calibration specification for vacuum chamber for odour assessment

from building products

编制说明

标准编制组

2024年10月

# 《建材产品气味评价用负压采气箱校准规范》

# 编制说明

- 工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

  - 任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）009-2023，由中国建筑材料联合会归口，预计2025年完成。

  - 项目的必要性和解决的主要问题

《中国制造2025》战略任务和重点中指出，加强计量科技基础及前沿技术研究，建立一批制造业发展急需的高准确度、高稳定性计量基标准，提升与制造业相关的国家量传溯源能力；2016年，国务院决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领中国制造升级。此次提出的标准不仅可以填补负压采气箱校准规范的空白，加强负压采气箱计量科技基础及技术的研究，同时将对建筑材料行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

由于现有标准体系中并无负压采气箱的相关计量校准规范，各机构在使用负压采气箱时无法进行校准。在建材产品的测试方法中，负压采气箱的密闭性、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差等参数是影响彩旗准确性的关键参数，而这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的负压采气箱性能的优劣，从而导致负压采气箱产品性能参差不齐。为了规范建材产品用负压采气箱生产市场并促进其生产技术的进步，同时促进建材产品气味评价技术向更科学更准确方向发展产生积极的影响。，实现各负压采气箱用户机构数据可比，客观真实的反映建材产品的气味环保特性，同时规范负压采气箱的生产市场，急需制定负压采气箱校准规范。

本规范中将对建材产品用负压采气箱的关键特性参数进行综合考虑，建立一套适用于建材产品气味评价用负压采气箱的校准规范，校准规范中给出了负压采气箱背景气味、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差5个计量特性要求、校准条件、校准方法、校准结果表达方式和复校时间间隔。在附录中给出了环境测试舱校准记录参考格式。本标准不仅可以提前补充负压采气箱计量规范的空白，同时将对主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2023年8月至2023年10月）

接受标准编制任务后，牵头单位及时与国内外主要负压采气箱生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

（2）标准草案的起草（2023年10月至2023年12月）

本标准起草小组在充分收集、认真研究国内外相关标准及资料的基础上，通过邮件、信函等方式向相关方广泛征询标准编制的意见建议。初步拟定建材产品气味评价用负压采气箱校准规范初稿，确定了负压采气箱校准的参数和实验方法，校准设备，为测量仪器的计量特性提供一种可复现的评价手段。

（3）验证实验（2024年1月至2024年3月）

通过购买国内外相关设备和自主研发负压采气箱，并根据讨论稿的校准方法和校准项目对部分代表性产品进行了验证试验，结合验证实验对讨论稿进行了补充和修改。

（4）标准讨论会（2024年4月）

召开标准启动会，邀请相关行业专家对标准讨论稿的使用范围、原理、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果反映形式及内容、复校时间间隔、校准不确定度示例等具体内容进行了认真审议，根据意见对讨论稿进行了修改。

（5）标准征求意见稿（2024年4月至2024年10月）

根据启动会专家意见补充了部分验证实验，形成本校准规范征求意见稿和编制说明。

  - 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位见表1。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

表1标准主要参加单位及完成工作情况

| 序号 | 单位名称 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 文本起草编制，部分环境测试舱性能参数测试 |
| 2 | 北京市劳动保护研究所 | 文本编制，部分负压采气箱性能参数测试 |

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

  - 编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决建材产品气味评价用负压采气箱校准过程的统一规范，使得建材产品气味评价用负压采气箱通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

  - 技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）JJG 257-2007《浮子流量计》的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

  - 原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国负压采气箱实际生产水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

  - 主要计量特性

本规范的主要计量特性为：背景气味、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差。

- 对产业发展的支撑作用

负压采气箱性能优劣对建材产品气味评价具有重要作用。本规范的编制，能够更广泛引导的负压采气箱生产企业和计量校准机构应用此标准，从而规范负压采气箱的生产，以及规范计量校准机构校准过程，统一负压采气箱的检测水平。本标准的实施能科学合理的给出负压采气箱的各项性能的校准结果，有利于更准确进行建材产品的气味评价，为建材企业产品可比性提供依据，避免产品的不公平竞争，必将给建材行业带来良好的经济效果。

- 对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

  - 关键技术条款的说明

  - 校准条件的说明

环境条件：为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境条件要求温度为（15 ~ 35）℃，温度波动不超过2℃/h。相对湿度为≤85%。检测仪器周边应无明显机械振动，被校准仪器不被强光直射。

  - 校准方法的说明

4.3.1背景气味

4.3.1.1方法确定

关闭箱盖，将负压采气箱置于温度(25士3)℃无异味的室内环境中，静置24小时。将桶盖微微打开，按照GB/T43353-2023中9.5规定的方法进行。

4.3.1.2验证试验数据汇总

负压采气箱内壁应使用无味、惰性、非吸附性的材料制造，这主要是为了避免由于负压采气箱本底气味导致的气味干扰。负压采气箱材质须满足以下条件：（1）材料本身无气味；（2）材料本身化学惰性，不易吸附气味物质，且不与建材释放的气味物质发生反应。气味评价小组应对负压采气箱的背景气味进行校准测试。

表 2  不同品牌负压采气箱背景气味测试结果

| 气味评价员 | 品牌A设备 | 品牌B设备 | 品牌C设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| PJY-1/级 | 0 | 0 | 0 |
| PJY-2/级 | 1 | 0 | 0 |
| PJY-3/级 | 0 | 0 | 0 |
| PJY-4/级 | 0 | 1 | 0 |
| PJY-5/级 | 0 | 0 | 0 |
| PJY-6/级 | 0 | 1 | 0 |
| PJY-7/级 | 0 | 1 | 1 |
| PJY-8/级 | 0 | 1 | 0 |
| 背景气味/级 | 0 | 0.5 | 0 |

从以上结果可以看出，不同品牌负压采气箱的背景气味均能满足≤0.5级的要求。

4.3.2流量示值误差

4.3.2.1方法确定

流量示值误差按照JJG 956-2013中6.3.3中6.3.3.1规定的方法进行。

4.3.2.2验证试验数据汇总

负压采气箱中的流量会对采气结果的准确性产生影响。当误差较大时，采气结果会偏离真实值，导致采气结果不准确。因此，在应用过程中，需要对流量进行校准，以保证测量结果的准确性。随机选取不同品牌生产的市售产品，选取最大流量参数为2000mL/min的负压采气箱进行流量示值误差进行校准，校准结果统计如下：

表3 不同品牌负压采气箱计量测试结果

| 指标 | 品牌A设备 |  |  | 品牌B设备 |  |  | 品牌C设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值流量mL/min | 80%最大流量1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际流量测定值mL/min | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 1590.0 | 1580.0 | 1570.0 | 1580.0 | 1560.0 | 1570.0 | 1590.0 | 1590.0 | 1590.0 |
| 实际流量测定平均值mL/min | 1580.0 |  |  | 1570.0 |  |  | 1590.0 |  |  |
| 示值误差% | 1.3 |  |  | 1.9 |  |  | 0.6 |  |  |
| 示值流量mL/min | 60%最大流量1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际流量测定值mL/min | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 1190.0 | 1170.0 | 1150.0 | 1170.0 | 1150.0 | 1160.0 | 1190.0 | 1170.0 | 1180.0 |
| 实际流量测定平均值mL/min | 1170.0 |  |  | 1160.0 |  |  | 1180.0 |  |  |
| 示值误差% | 2.6 |  |  | 3.4 |  |  | 1.7 |  |  |
| 示值流量L/min | 30%最大流量600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际流量测定值L/min | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 590.0 | 570.0 | 580.0 | 590.0 | 590.0 | 590.0 |
| 实际流量测定平均值L/min | 580.0 |  |  | 580.0 |  |  | 590.0 |  |  |
| 示值误差% | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 1.7 |  |  |

从以上结果可以看出，不同品牌负压采气箱在最大流量的80%，60%，30%均能满足示值误差在±5%的范围内。

4.3.3流量重复性

4.3.3.1方法确定

流量重复性按照JJG 956-2013中6.3.3.1的方法连接后，按照6.3.4规定的方法进行。

4.3.3.2验证试验数据汇总

本项目是评价负压采气箱性能的一项重要指标，是评价测试结果准确性的重要参考。对流量可调节的负压采气箱选择最大流量60%附近点流量值进行校准。选取最大流量参数为2000mL/min的负压采气箱进行流量示值误差进行校准，校准结果统计如下：

表4不同品牌负压采气箱流量重复性测试结果

| 测定结果 | 品牌A设备 | 品牌B设备 | 品牌C设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/(mL/min) | 1200.2 | 1202.2 | 1204.0 |
| 2/(mL/min) | 1200.5 | 1200.0 | 1205.0 |
| 3/(mL/min) | 1201.0 | 1200.5 | 1200.0 |
| 4/(mL/min) | 1200.8 | 1202.0 | 1204.0 |
| 5/(mL/min) | 1201.0 | 1203.0 | 1203.0 |
| 6/(mL/min) | 1200.8 | 1200.5 | 1200.5 |
| 流量重复性/% | 0.03 | 0.09 | 0.17 |

从以上数据可以看出，不同品牌负压采气箱的流量重复性均能满足流量稳定性≤5%的要求。

4.3.4流量稳定性

4.3.4.1方法确定

流量稳定性按照JJG 956-2013中6.3.3.1的方法连接后，按照6.3.5规定的方法进行。

4.3.4.2验证试验数据汇总

对流量可调节的仪器选择最大流量的60%附近点流量值，在不调节采样流量的情况下，连续工作1h，每15min测定1次，共5次。

表5不同品牌负压采气箱流量稳定性测试结果

| 测定结果 | 品牌A设备 | 品牌B设备 | 品牌C设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/(mL/min) | 1200.0 | 1203.0 | 1204.0 |
| 2/(mL/min) | 1200.5 | 1200.5 | 1201.8 |
| 3/(mL/min) | 1202.0 | 1201.0 | 1202.6 |
| 4/(mL/min) | 1203.0 | 1202.5 | 1200.1 |
| 5/(mL/min) | 1200.5 | 1201.5 | 1200.0 |
| 流量稳定性/% | 0.25 | 0.21 | 0.33 |

从以上数据可以看出，不同品牌负压采气箱的流量重复性均能满足流量稳定性≤5%的要求。

4.3.5计时误差

4.3.4.1方法确定

计时误差按照JJG 956-2013中6.3.6规定的方法进行。

4.3.4.2验证试验数据汇总

负压采气箱可以实现定时采集，可以大幅度提升采气效率、减少人力成本、保证采气的科学性。

将仪器的采样时间设置为1h，同时启动秒表和仪器，待仪器到达设定时间时，停止计时，记录秒表显示时间，算计时误差。选取不同厂家的带计时功能负压采气箱进行流量示值误差进行校准，校准结果统计如下：

表6 不同品牌负压采气箱计时误差测试结果

| 测定结果 | 品牌A设备 | 品牌B设备 | 品牌C设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设定时间/s | 3600 |  |  |
| 计时时间/s | 3600.0 | 3600.5 | 3601.0 |
| 计时误差% | 0.00 | 0.014 | 0.028 |

根据以上数据可以看出，不同品牌负压采气箱的流量重复性均能满足计时误差±0.2%的要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

- 与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

- 其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2024年10月