建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范

Calibration specification for olfactometer of undiluted gaseous sample for odour determination of building products

编制说明

标准编制组

2024年10月

# 《建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范》

# 编制说明

- 工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

  - 任务来源

本标准于2023年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）010-2023，由中国建筑材料联合会归口，预计2025年完成。

  - 项目的必要性和解决的主要问题

《中国制造2025》战略任务和重点中指出，加强计量科技基础及前沿技术研究，建立一批制造业发展急需的高准确度、高稳定性计量基标准，提升与制造业相关的国家量传溯源能力；2016年，国务院决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领中国制造升级。此次提出的标准不仅可以填补气味评价相关辅助设备的校准规范的空白，加强气味评价辅助设备计量科技基础及技术的研究，同时将对建筑材料行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

随着工业发展和城市化进程的加快，建筑室内环境中气味污染问题日益严重，而长期处于气味污染环境中不仅会损害人类身体健康，还会导致不同程度的精神伤害。调查研究表明，大面积室内装饰装修材料的使用是室内气味污染的主要内源因素。由于大部分有毒有害化合物属于高活性致味物质，因此普遍存在建材产品有害物质含量或有害物质释放量符合产品标准要求但仍能感觉到较大的气味的情况。

国内外很多针对建材产品气味评价的指标，如气味强度、气味愉悦度、气味可接受度等，都需要气味评价员直接进行嗅闻然后评价。为了保证采集的气体在提供给气味评价员时尽可能减少人为操作以及环境带来的误差，目前采用原始气体嗅辨仪进行辅助嗅辨已经被广泛接受。原始气体嗅辨仪利用气压平衡原理，可以实现供气设备在不接触气味样本的前提下，进行定时定流量供气。随着建材产品的气味性能越来越受到消费者和厂家的关注，相关生产企业、科研院所和第三方检验机构都在配备气味相关评价设备。虽然目前还没有国内生产该设备的企业，但是气味评价相关市场需求量会越来越大，生产厂家可预见会大量增加。

对于气味污染的评价和控制需要借助科学的气体采样技术。负压采气箱可以实现定量定时采集，可以大幅度提升采气效率、减少人力成本、保证采气的科学性。

由于现有标准体系中并无负压采气箱的相关计量校准规范，各机构在使用负压采气箱时无法进行校准。在建材产品的测试方法中，负压采气箱的密闭性、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差等参数是影响彩旗准确性的关键参数，而这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的负压采气箱性能的优劣，从而导致负压采气箱产品性能参差不齐。为了规范建材产品用负压采气箱生产市场并促进其生产技术的进步，急需制定本计量校准规范。

根据ISO 16000-28：2020、ISO 1600-30：2014中对气味扩散装置的性能进行了规定，原始气体嗅辨仪是常见的气味扩散装置，性能指标主要有：输出流量和嗅辨杯开口角度。但是并没有规定计量校准方法，指标也不够全面，噪声、输出流量重复性、设备气味、等直接影响气味评价结果的关键参数并没有进行要求，且计量方法也没有规定。由于气味评价员在嗅闻过程中，与原始气体嗅辨仪距离较近设备本身的运行噪声、气味会对气味评价员造成影响。输出流量重复性则是保证每个气味评价员评价时的条件一致，排除稳定性干扰。这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的原始气体嗅辨仪的优劣，不利于建材领域气味评价的规范化。为了规范建材产品用原始气体嗅辨仪生产市场，急需制定本计量校准规范。

本标准中将对建材产品用原始气体嗅辨仪的关键特性参数进行综合考虑，规范中对嗅辨杯开口角度、运行噪声、气味、输出流量、输出流量稳定性等计量特性要求、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达方式和复校时间间隔。在附录中给出了校准记录参考格式、校准证书（内页）参考格式。本标准不仅可以提前补充原始气体嗅辨仪计量规范的空白，同时将对促进建材产品气味评价技术向更科学更准确方向发展产生积极的影响。

  - 主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2023年8月至2023年10月）

接受标准编制任务后，牵头单位及时与国内外主要原始气体嗅辨仪生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

（2）标准草案的起草（2023年10月至2023年12月）

本标准起草小组在充分收集、认真研究国内外相关标准及资料的基础上，通过邮件、信函等方式向相关方广泛征询标准编制的意见建议。初步拟定建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范初稿，确定了原始气体嗅辨仪校准的参数和实验方法，校准设备，为测量仪器的计量特性提供一种可复现的评价手段。

- 验证实验（2024年1月至2024年3月）

通过购买国内外相关设备和自主研发原始气体嗅辨仪，并根据讨论稿的校准方法和校准项目对部分代表性产品进行了验证试验，结合验证实验对讨论稿进行了补充和修改。

（4）标准讨论会（2024年4月）

召开标准启动会，邀请相关行业专家对标准讨论稿的使用范围、原理、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果反映形式及内容、复校时间间隔、校准不确定度示例等具体内容进行了认真审议，根据意见对讨论稿进行了修改。

（5）标准征求意见稿（2024年4月至2024年10月）

根据启动会专家意见补充了部分验证实验，形成本校准规范征求意见稿和编制说明。

  - 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位见表1。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

表1标准主要参加单位及完成工作情况

| 序号 | 单位名称 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 文本起草编制，原始气体嗅辨仪性能参数测试 |
| 2 | 北京市劳动保护研究所 | 文本编制，部分原始气体嗅辨仪参数测试 |

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

  - 编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准过程的统一规范，使得建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

  - 技术依据

（1）本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范参考了JJG 33-2002 《万能角度尺》、JJG 640-2016 《差压式流量计》、JJG 188-2017《声级计》、GB/T 43353-2023《建材产品的气味释放测试 环境测试舱法》的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

  - 原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国环境测试舱实际生产水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

  - 主要计量特性

本规范的主要计量特性为：嗅辨杯开口角度（单侧）、运行噪声、输出流量、气味等。

- 对产业发展的支撑作用

建材产品的气味评价需要依靠气味评价人员进行试验，人员在试验过程中，受到设备的影响会造成结果的偏离。因此气味评价设备在使用过程中的各项参数需要进行规范，如，输出流量、输出流量重复性、设备气味、设备噪音等是气味评价的关键因素。国内目前生产相关设备的较少，建材产品气味评价处于起步且快速发展阶段。因此，为了促进建材产品气味评价相关设备规范化发展，促进建材行业气味评价领域应用技术的进步，实现各建材产品气味评价数据的可比，客观真实的反映建材产品的环保特性，急需制定建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪的校准规范。

本次计量技术规范的编制目的是为规范建材行业气味评价领域气味评价用辅助设备的日常质控或定期校准工作，填补了原始气体嗅辨仪气味评价辅助设备计量规范的空白，加强气味评价辅助设备的计量科技基础及技术的研究，对规范建材产品气味评价设备生产市场，并对建筑材料行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

- 对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

  - 关键技术条款的说明

  - 校准条件的说明

4.2.1环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境条件要求温度为（15 ~ 35 )℃，相对湿度为≤85%。本规范对于被校准仪器的气味有要求，需要借助专业的气味评价人员进行评价，评价过程中环境噪声对于人员的嗅觉感受存在明显影响，因此环境噪声要求应≤45 dB(A)，检测仪器周边应无明显机械振动。

  - 校准方法的说明

4.3.1开口角度

4.3.1.1方法确定

原始气体嗅辨仪的嗅辨杯开口角度（单侧）可以通过使用万能角度尺进行直接测定，万能角度尺应符合JJG 33-2002的要求。

嗅辨杯的开口角度在ISO 16000-28和GB/T 43353-2023中均有明确要求，规定为12°，主要基于于优化嗅觉测试和气味物质分布的考虑，具体原因如下：

- 气味物质浓度分布控制：12°的开口角度有助于使气味样本在嗅辨杯内保持层流的流动形式，保证在嗅辨杯的不同位点浓度基本一致，从而提升嗅辨的准确性和一致性。

- 减少外界干扰：12°的角度设计可以有效减少外界空气对杯内气味的干扰，避免环境中空气对于气味样本的稀释。

- 符合人体工学：12°的开口角度符合人体鼻腔的嗅闻角度，使测试者在嗅闻时更加自然和舒适，从而减轻因为不适姿势导致的嗅觉误差或疲劳。

- 测试重复性和可靠性：标准化的12°角度有助于不同批次的气味测试结果具有更好的可重复性和可靠性，尤其是在涉及多个测试者或重复测试时。

目前国内外标准中对于原始气体嗅辨仪的流量要求，均为0.6L/s至1.0L/s，在该流量下，通过计算雷诺数(Re)可以判断流体的流动形式。

Re=ρ×υ×Dμ

其中：

ρ是气体的密度（单位：kg/m³）

υ是气体的流速（单位：m/s）

D是嗅辨杯的开口直径（单位：m）

μ是气体的动力粘度（单位：Pa·s 或 N·s/m²）

对于空气，常温下的气体密度ρ≈1.2 kg/m3，动力粘度μ≈1.8×10−5 Pa·s。国内外相关设备嗅辨杯高度一般为15cm至30cm，在开口角度（双侧）为12°的设计下，开口直径为：

Dmin​=2×0.15m×tan(6°)=0.052m

Dmax​=2×0.30m×tan(6∘)=0.104m

在0.6L/s至1.0L/s气体流量下的气体流速：

- υ=Qπ×D/22

当流量为 0.6 L/s 时，气流速度为 0.12 m/s，当流量为1.0 L/s 时，气流速度为0.20 m/s，以最大气流速度计算，12°开口角度下，开口直径在50cm至100cm之间的流体雷诺数（Re）为666.7至1333.3，Re＜2000时，气流形式为层流，图1为CFD模拟气流流动行为。可以保证气味样本均匀稳定的呈送给嗅辨员，因此该计量性能指标设置合理。

开口角度10°的计算方式相同，此处省略，也可满足层流的气流流动形式的要求。

图1.层流状态下嗅辨杯中的气流行为

4.3.1.2验证试验数据汇总

表2不同品牌1m3环境测试舱容积测试结果

| 原始气体嗅辨仪 | 国外品牌A设备 | 国外品牌B设备 | 国内品牌C设备 | 国内品牌D设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗅辨杯开口角度（双侧） | 11.9 | 10.7 | 12.0 | 11.8 |
| 偏差/° | -0.1 | -1.3 | 0 | -0.2 |

总结表2中数据，大部分品牌设备嗅辨杯开口角度均能控制在（10～12）°以内，经过计算在该开口角度下，气流形式呈层流状态。

4.3.2运行噪声

4.3.2.1方法确定

使用准确度等级为1级的声级计，并设置为“A”计权模式。开启原始气体嗅辨仪，并将声级计放置于距离原始气体嗅辨仪出气口（原始气体嗅辨仪与嗅辨杯接口处）上方沿垂直中心线40cm处，待读数稳定后，读取声级计显示的数据。

国内外相关气味评价标准如ISO 16000-28、ISO 16000-30、GB/T 43353、T/CBMF 119、HJ 865中均对气味评价开展的环境噪声有一定要求，需要避免实验过程中产生对结果评价有负面影响的噪声，本规范设置60分贝的噪声要求主要基于60dB(A)的噪声水平通常被认为是相对舒适的范围，接近于交谈或背景音乐。超过这个水平，可能会造成不适，从而影响操作人员的集中力和工作效率。另外由于气味评价人员开展工作时会在嗅辨杯的上方进行嗅闻，嗅辨杯的高度一般为(15～30)cm之间，因此本规范要求测量出气口（原始气体嗅辨仪与嗅辨杯接口处）上方沿垂直中心线40cm处的噪声。

4.3.2.2验证试验数据汇总

分别于不同噪声环境下，按照GB/T 43353中气味强度阶段法对500ug/m3正丁醇标准气体进行气味强度评价，并以34.4dB(A)环境下测试结果计算偏差，结果如下：

表3 噪声对气味强度的影响试验

| 环境噪声测量值/dB(A) | 34.4 | 41.5 | 52.7 | 60.5 | 75.1 | 80.6 | 102.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气味强度评价结果/级 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 偏差/级 | / | 0.0 | +0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.5 |

通过结果可以看出当在环境噪声60dB(A)以内的条件下，气味强度评价结果偏差可以控制在±0.5之内，精密度满足GB/T 43353、GB 36246等标准中气味强度结果精密度要求，当噪声大于60dB(A)，评价结果出现下降，偏差绝对值大于1.0，对于测试可靠性有显著影响。

随机选取不同国内外品牌生产的原始气体嗅辨仪产品，开启设备后，按照本规范方法进行噪声测量，分别测量2次，结果如下：

表4不同品牌1m3环境测试舱温湿度计量测试结果

| 原始气体嗅辨仪 | 品牌A设备 |  | 品牌B设备 |  | 品牌C设备 |  | 品牌D设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行噪声 | 54.8 | 55.1 | 50.1 | 49.5 | 53.2 | 53.6 | 54.9 | 54.8 |

可以看出，国内外大部分品牌产品均能满足运行噪声低于60dB(A)的要求。

4.3.3气味

4.3.3.1方法确认

由于本规范是针对气味评价用装置，设备本身可能会释放某些气味，这会干扰被测气味的准确评估，因此必须对此进行严格控制。在国内外相关标准（GB/T 43353-2023、T/CBMF 118.1、T/CBMF 120、ISO 16000-28、ISO 16000-30以及ISO 16000-44）中都要求使用原始气体嗅辨仪开展气味评价工作，但是对于设备本身的气味并没有进行规定，本规范的制定是对以上标准顺利开展的有效补充。原始气体嗅辨仪的工作环境温度一般要求为（23±2）℃或（25±3）℃，本标准选择较高的温度，在该环境温度下放置24h后，将桶盖微微打开，按照GB/T 43353-2023中9.5规定的方法进行气味强度的评价，需要由经过嗅觉筛选和训练的专业气味评价人员开展测试。该方法成熟可靠，精密度已经经过验证。

对于气味指标要求限值设置为0.5级的考虑主要是基于，本规范的目标是保证原始气体嗅辨仪本身气味不会影响测试过程，因此需要要求气味达到气味评价小组的阈值，即仅有50%的人能够识别到散发的气味，也就是一半的人员结果为0级，另外一般的人员结果为1级，统计计算即为0.5级。

4.3.3.2验证试验数据汇总

表5不同品牌环境测试舱回收率测试结果

| 原始气体嗅辨仪 | 国外品牌A设备 | 国外品牌B设备 | 国内品牌C设备 | 国内品牌D设备 | 国内品牌D设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 不锈钢 | 聚碳酸酯（PC） | 亚克力 | 食品级聚氯乙烯（PVC） | 食品级聚丙烯（PP） |
| 气味强度 | 0.5 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0 |

可以看出大部分品牌产品的气味可以满足本规范的要求，指标要求设置合理。

4.3.4输出流量及输出流量重复性

4.3.4.1方法确定

在GB/T 43353和ISO 16000-28中对于原始气体嗅辨仪的输出流量要求均为42L/min至60L/min的范围内，在该流量下，可以保证气味评价人员在吸入气味样本时，不会收到环境空气的影响，另外不会由于呼吸的深浅程度造成结果的偏差。通过规定统一的输出流量范围，可以进一步规范行业气味评价技术发展，对于结果的可比性和可靠性提升具有重要意义。

由于气味评价过程中，一般需要多名（5至15名）气味评价人员多次进行评价，因此装置的输出流量重复性对于结果的可靠性影响较大，因此本规范需要对其进行严格规定。

本规范选择使用差压式流量计，可适用于各流量段，当被测介质流经差压件时，在其两侧产生差压(当差压件一端直通大气且只有单一取压孔的特殊差压测量模块称为孔口测量模块)，由差压与流量的关系，通过测量差压确定流体的流量，并通过装置显示仪显示出来，选择准确度等级为0.5和1.0级的，符合JJG 640-2016《差压式流量计》的校准设备。

综合参考JJG 956-2013等采气或供气设备的计量校准规范，将规范中涉及方法汇总如下：

（1）将充有一定体积气体的气袋连接至原始气体嗅辨仪，取下嗅辨杯，按照图2原始气体嗅辨仪校准系统示意图进行连接，保证原始气体嗅辨仪差压达到额定要求。取压口到原始气体嗅辨仪的距离一般应不超过15cm，取压管的长度应尽量缩短以减少管线带来的压损。

图2 原始气体嗅辨仪校准系统连接示意图

（2）连接完成后在确定各连接处不漏气的情况下打开气源，将稳压气源的压力调节到与额定压力相近，再利用调压阀进行压力调节，保证被校表前压或差压达到额定压力，稳定一段时间后开始进行校准。校准过程中，温度和压力的波动需满足规范6.2.2 的要求。

（3）待流量稳定后记录流量测量标准装置的读数及各个测量仪表的数值。

（4）至少重复进行6次流量值的校准，然后计算流量平均值和重复性。

4.3.4.2验证试验数据汇总

表6 不同品牌产品输出流量及输出流量稳定性结果

|  | 输出流量测试结果/(L/min) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试次数 | 品牌A设备 | 品牌B设备 | 品牌C设备 | 品牌D设备 |
| 1 | 54.2 | 47.2 | 45.1 | 54.6 |
| 2 | 54.4 | 47.8 | 45.5 | 54.1 |
| 3 | 53.7 | 48.1 | 45.5 | 53.9 |
| 4 | 52.9 | 48.0 | 45.9 | 54.1 |
| 5 | 54.6 | 47.9 | 44.8 | 53.6 |
| 6 | 53.6 | 47.5 | 45.5 | 55.0 |
| 重复性结果 | 1.06% | 0.65% | 0.77% | 0.85% |

通过结果可以看出以上品牌设备在输出流量和输出流量重复性上均能满足本规范的要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

- 与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

- 其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2024年10月