JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）××—××××

建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范

Calibration Specification for Olfactometer of Undiluted Gaseous Sample for Odour Determination of Building Products

（征求意见稿）

××××-××-×× 发布           ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（建材）××—××××

建材产品气味评价用原

始气体嗅辨仪校准规范

Calibration Specification for Olfactometer of Undiluted Gaseous Sample for Odour Determination of Building Products

归 口 单 位 ：全国建材工业计量技术委员会

主要起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

参加起草单位：××—××××

××—××××

本规范主要起草人：

××—××××

××—××××

××—××××

参加起草人：

××—××××

××—××××

××—××××

目录

引言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 计量特性	2

6 校准条件	3

7 校准项目和校准方法	4

8 校准结果	5

9 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	10

附录C	12

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

建材产品挥发物检测用环境测试舱校准规范

- 范围

本规范适用于建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 33-2002 万能角度尺

JJG 640-2016 差压式流量计

JJG 188-2017声级计

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

JJF 1701-2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T 43353-2023建材产品的气味释放测试 环境测试舱法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 原始气体嗅辨仪

由嗅辨杯、箱体、流量控制系统、空气压缩机等组成，具有受控的操作参数，用于将建材产品释放的气味样本直接呈送给实验人员的试验设备。

3.1.2 气味

嗅闻某些挥发性物质时，嗅觉器官所感受到的感官特性。

注：改写自GB/T 10221-2021，一般性术语5.18。

3.1.3 气味评价员

根据规定的方法进行气味测试的人员。

注：改写自GB/T 43353-2023，术语和定义3.4。

3.1.4 气味强度

气味造成嗅觉刺激的强烈程度。

注：改写自GB/T 43353-2023，术语和定义3.10。

3.1.5输出流量

在规定环境条件下,原始气体嗅辨仪正常工作时，嗅辨杯与原始气体嗅辨仪腔体接口处的气体流量。

3.2 计量单位

3.2.1 流量：升每分钟，符号L/min；或毫升每分钟，符号mL/min。

3.2.2 时间：秒，符号s。

3.2.3 温度：摄氏度，符号℃。

3.2.4 噪声：分贝，符号dB。

- 概述

原始气体嗅辨仪可以将气味样本不经稀释、稳定地从样本容器输送给气味评价员，是由嗅辨杯、箱体、流量控制系统、空气压缩机等部件组成。原始气体嗅辨仪及嗅辨杯常见结构见图1和图2。

说明：

| 1——嗅辨杯 | 5——进气口 |
| --- | --- |
| 2——箱体 | 6——流量计 |
| 3——气袋接口 | 7——空气压缩机 |
| 4——气袋 |  |

图1 原始气体嗅辨仪示意图

图2嗅辨杯示意图

- 计量特性

仪器计量性能均应满足表1要求。

表 1 原始气体嗅辨仪要求

| 项目 | 计量性能要求 |
| --- | --- |
| 嗅辨杯开口角度（双侧） | （10～12）° |
| 运行噪声 | ≤60 dB(A) |
| 气味 | ≤0.5级 |
| 输出流量 | （42～60）L/min |
| 输出流量重复性 | ≤2% |

- 校准条件及设备

6.1 环境条件

温度：（15 ~ 35）℃；

相对湿度：≤85%；

环境噪声：≤45 dB(A)。

6.2 校准仪器及其他设备

6.2.1各计量特性参数使用设备及要求见表2。

表2 原始气体嗅辨仪各计量特性参数所用设备及要求

| 序号 | 计量特性 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开口角度（双侧） | 万能角度尺 | 分度值：5′,测量范围：0°～330°，符合JJG 33-2002《万能角度尺》 |
| 2 | 噪声 | 声级计 | 准确度等级：1级、A计权 |
| 3 | 输出流量、输出流量稳定性 | 差压式流量计 | 准确度等级：0.5或1.0级,符合JJG 640-2016《差压式流量计》 |
|  |  | 压力变送器 | 准确度等级优于0.2级 |
|  |  | 温度测量仪表 | MPE:±0.2℃ |
|  |  | 气压表（计） | MPE:+250Pa |

6.2.2装置的测量范围应满足被校准定流量发生器的测量能力，且压力发生设备的压力值应连续可调。装置在一次测量过程中压力波动应不大于0.5%:温度波动应不大于0.5℃。

- 校准项目和校准方法

7.1 开口角度（单侧）

准确测量嗅辨杯的开口角度。

7.2 噪声

将声级计设置为“A”计权模式。开启原始气体嗅辨仪，并将声级计放置于距离原始气体嗅辨仪出气口（原始气体嗅辨仪与嗅辨杯接口处）上方沿垂直中心线40cm处，待读数稳定后，读取声级计显示的数据。

7.3 气味

关闭箱盖，将负压采气箱置于温度(25±3)℃无异味的室内环境中，静置24小时。将桶盖微微打开，按照GB/T 43353-2023中9.5规定的方法进行。

7.4输出流量

7.4.1校准程序

- 将充有一定体积气体的气袋连接至原始气体嗅辨仪，取下嗅辨杯，按照图3原始气体嗅辨仪校准系统示意图进行连接，保证原始气体嗅辨仪差压达到额定要求。取压口到原始气体嗅辨仪的距离一般应不超过15cm，取压管的长度应尽量缩短以减少管线带来的压损。

图3 原始气体嗅辨仪校准系统连接示意图

（2）连接完成后在确定各连接处不漏气的情况下打开气源，将稳压气源的压力调节到与额定压力相近，再利用调压阀进行压力调节，保证被校表前压或差压达到额定压力，稳定一段时间后开始进行校准。校准过程中，温度和压力的波动需满足6.2.2 的要求。

（3）待流量稳定后记录流量测量标准装置的读数及各个测量仪表的数值。

（4）至少重复进行6次流量值的校准。

7.4.2校准输出流量的计算

7.4.2.1校准输出流量qv按照公式（1）进行计算。

|  | qv=PsTmPmTsqs | （1） |
| --- | --- | --- |

式中：

qv——原始气体嗅辨仪输出流量，L/min；

Ps——流量测量标准装置入口端的绝对压力，kPa；

Pm——原始气体嗅辨仪出口端的绝对压力，kPa；

Ts——流量测量标准装置入口端的热力学温度，K；

Tm——原始气体嗅辨仪出口端的热力学温度，K；

qs——流量测量标准装置测量的流量值，L/min。

7.4.2.2平均校准输出流量按照公式（2）进行计算。

|  | qv=1ni=16qvi | （2） |
| --- | --- | --- |

式中：

qv——原始气体嗅辨仪6次校准输出流量的平均值；

qvi——第i次测量原始气体嗅辨仪的校准输出流量值。

7.4.2.3重复性按照公式（3）进行计算。

|  | sr=1qvi=1nqvi−qv2n−1×100% | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：

sr——原始气体嗅辨仪校准输出流量的重复性；

qv——原始气体嗅辨仪6次校准输出流量的平均值；

qvi——第i次测量原始气体嗅辨仪的校准输出流量值。

- 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。

由于复校时间间隔的长短是由设备的使用情况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准记录参考格式

A.1基本情况

| 校准申请单位 |  |  |  | 申请单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 器具编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  | 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  | 相对湿度/% |  |  |  | 噪声/dB(A) |  |  |  |  |
| 校准所用主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量参数 | 检测依据 | 校准器具/标准品 | 测量范围 | 编号 |  | 准确度等级/ 测量不确定度 |  |  | 证书号 | 有效期至 |  |
| 嗅辨杯开口角度（双侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2校准结果

| 校准结果记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嗅辨杯开口角度（单侧）/° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 噪声/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 气味/级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准次数 | 被校仪器 |  |  | 标准装置 |  |  | 校准流量/（L/min） | 重复性/% | 平均校准流量/（L/min） | 相对扩展不确定度/% |
|  | 表前压力/kpa | 表后压力/kpa | 表后温度/℃ | 装置绝对压力 /kPa | 装置温度/℃ | 实测流量/（L/min） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

原始气体嗅辨仪输出流量不确定度评定示例

B.1测量模型

B.1.1 20℃下定流量发生器的校准流量计算公式为：

|  | qv=PsTmPmTsqs | （1） |
| --- | --- | --- |

式中：

qv——原始气体嗅辨仪输出流量，L/min；

Ps——流量测量标准装置出口端的绝对压力，kPa；

Pm——原始气体嗅辨仪出口端的绝对压力，kPa；

Ts——流量测量标准装置出口端的热力学温度，K；

Tm——原始气体嗅辨仪出口端的热力学温度，K；

qs——流量测量标准装置测量的流量值，L/min。

B.1.2不确定度传播系数

由公式(1)式可得:

| uqv=cr2Psur2Ps+cr2Tmur2Tm+cr2Pmur2Pm+cr2Tsur2Ts+cr2qsur2qs+ur2Er | （2） |
| --- | --- |

式中：crPs=1；crTm=1；crPm=−1；crTs=−1；crqs=1

B.2不确定度分量评定

以一个表前额定压力为400kPa，额定温度为20℃，标称流量为1.226 mL/min 的原始气体嗅辨仪的校准为例。用于流量测量的标准装置的准确度等级为1.0级。校准记录如下表所示:

（1）重复测量引入的不确定度urEr

由重复测量引入的不确定度属于A类不确定度。将原始气体嗅辨仪测量6次，校准结果为:

| 校准次数 | 被校仪器 |  |  | 标准装置 |  |  | 校准流量/（L/min） | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表前压力/kpa | 表后压力/kpa | 表后温度/℃ | 装置绝对压力 /kPa | 装置温度/℃ | 实测流量/（L/min） |  |  |
| 1 | 500.008 | 101.251 | 20.2 | 101.049 | 20.1 | 42.1 | 42.1 | 1.22 |
| 2 | 500.004 | 101.258 | 20.2 | 101.042 | 20.1 | 42.1 | 42.2 |  |
| 3 | 500.001 | 101.252 | 20.2 | 101.043 | 20.1 | 42.2 | 42.2 |  |
| 4 | 500.007 | 101.258 | 20.2 | 101.043 | 20.1 | 42.1 | 42.1 |  |
| 5 | 500.001 | 101.254 | 20.2 | 101.041 | 20.1 | 42.0 | 42.0 |  |
| 6 | 500.009 | 101.259 | 20.2 | 101.042 | 20.1 | 42.0 | 42.1 |  |

则由重复测量引入的不确定度为:

urEr=Ern=1.22%6=0.498%

- 标准装置出口端压力测量的不确定度urPs

标准装置出口端压力测量的不确定度属于B类不确定度，出口端压力利用压力变送器进行测量，此次测量中压力变送器的准确度等级为0.2级，假设服从均匀分布，则出口端压力测量引入的标准不确定度为:

urPs=0.2%3=0.116%

- 原始气体嗅辨仪出口端温度测量的不确定度urTm

原始气体嗅辨仪出口端温度测量的不确定度属于B类不确定度，出口端温度利用温度变送器进行测量，此次测量中温度变送器最大允许误差为+0.2℃，假设服从均匀分布，则定流量发生器出口端温度测量引入的标准不确定度为:

urTs=0.2（20.2+273）3×100%=0.040%

- 标准装置出口端压力测量的不确定度urPm

定流量发生器出口端压力测量的不确定度属于B类不确定度，出口端压力利用压力变送器进行测量，此次测量中压力变送器的准确度等级为0.2级，假设服从均匀分布，则出口端压力测量引入的标准不确定度为:

urPm=0.2%3=0.116%

- 标准装置出口端温度测量的不确定度urTs

标准装置出口端出口端温度测量的不确定度属于B类不确定度，出口端温度利用温度变送器进行测量，此次测量中温度变送器最大允许误差为±0.2℃，假设服从均匀分布，则标准装置出口端出口端温度测量引入的标准不确定度为:

urTs=0.2（20.1+273）3×100%=0.040%

- 标准装置引入的不确定度urqs

标准装置引入的不确定度属于B类不确定度。流量测量标准装置采用差压式气体流量标准装置，准确度等级为1.0级，其扩展不确定度为1.0%，置信概率为95%，包含因子k=2，其相对标准不确定度：

urqs=1.0%2=0.5%

B.3合成标准不确定度

urqv=cr2Psur2Ps+cr2Tmur2Tm+cr2Pmur2Pm+cr2Tsur2Ts+cr2qsur2qs+ur2Er

=1.2202+0.1162+0.0402+0.1162+0.0402+0.52=0.727%

B.4扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

URqv=2×0.727%=1.46%