- 《建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范》编制说明

- 建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范编制组

- 二零二五年二月

- 《建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范》编 制 说 明

- 一、任务来源

根据工业和信息化部办公厅（工厅科[2023]476号）要求，《建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范》（计划号JJFZ(建材)014-2023）已列入2023年制修订计划，由中国建筑设计研究院有限公司负责起草工作。

- 规范起草的背景、目的与意义

- 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局制定印发《指导意见》。充分发挥计量对基础零部件（元器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，服务质量强国和制造强国建设。

建筑防火问题日益受到社会的关注，直接关系到人们的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定，而建筑材料及制品的燃烧性能优劣直接影响到建筑防火安全。GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》作为判定外墙外保温系统防火性能的依据。GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》试验标准的实施将为相关防火规范的制修订、外墙外保温的工程应用、监督部门的监督及引导企业的产品研发提供技术依据，对降低火灾风险、减少火灾发生产生积极作用。

建筑外墙外保温系统防火性能装置主要适用于建筑外墙外保温系统防火的试验。测量水平准位上的外部热电偶和内部热电偶温度变化，气体分析、烟尘透光率。其测试设备主要由标准点火源、热点偶、数据采集系统、摄像机、风速仪、计时装置、电脑操作部份组成。建筑外墙外保温系统防火性能装置目前无相应的国家检定规程和校准规范。仪器主要依据GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》附录A中规定的热源进行校准，以硅酸钙板作为标准板，校准过程中可采用与木垛等热值的正庚烷，测试燃烧室开口宽度上的平均温度温度采用GB/T 18404《铠装热电偶电缆及铠装热电偶》进行校准，测试平均热辐射通量的热流计采用JJF 1572-2016《辐射热计校准规范》进行校准。目前国内的大多数试验检测机构主要参考GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》附录A中规定的校准程序等进行校准测试。而相对检定规程而言，校准规范更加突出了使用第一，用户至上的质量要求，更具有可操作性。

建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范的制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。

- 三、规范编制的原则和要求

本规范的编写格式是按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，并以JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草。本规范的计量特性要求和校准方法上参考了GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》的相关内容。

为了使规范既有先进性、又广泛适应实际使用情况，编制组在制定过程中，力求按照以下原则，完成规范的起草工作：

（1）力求与国际建议、国家检定规程、国家标准接轨，保证其具有先进性、法制性和一致性；

（2）在校准用计量标准器的选择上，综合考虑量值准确、便于量值溯源、现场适应性强、经济实用、性能可靠等因素；

（3）在校准方法的设计上，既要能体现出主要的技术指标，又力求实用、操作简便；

（4）在规范实施中要保证其具有可操作性和经济性。

在上述原则的基础上，考虑到建筑外墙外保温系统防火性能装置（以下简称“试验装置”）的特殊性，本规范对试验装置的外观检查、功能检查、稳定性校准、重复性校准、示值误差校准等计量特性和校准方法提出了合理的要求。

- 四、规范的构成

《建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规程》由八个章节和四个附录组成，它们分别是：1.范围；2.引用文件；3.概述；4.计量特性；5.校准条件；6.校准项目和校准方法；7.校准结果表达；8.复校时间间隔，以及附录A、附录B、附录C和附录D。

- 五、规范的编制过程

2023年9月成立了由中国建筑设计研究院有限公司牵头组成的编制组。编制组首先进行了大量的文献调研，搜集了许多国内相关试验装置有关的技术标准，包括国内部分生产厂家的技术说明书。在编制过程中又参考了相关国际建议、国家计量检定规程、国家标准的有关要求，经过了多方面细致的工作和研究讨论，于2024年8月拟定出校准规范的初稿。于2024年10月开展大量验证性试验工作，随后通过征求建筑材料试验装置生产厂家和使用单位对初稿的意见。于2025年2月形成《建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范》的征求意见稿。

- 六、主要内容编制说明

- 6.1  适用范围

规范适用于建筑外墙外保温防火性能试验装置计量性能的校准，其他具有类似型式的建筑外墙外保温防火性能试验装置的校准可参照此规范进行。

- 6.2  计量特性

本规范对建筑外墙外保温防火性能试验装置结果有较大影响的墙体和燃烧室结构、计时器时间偏差、燃烧室中的温度偏差、水平准位线1上的温度偏差、热辐射通量偏差进行了规定。

- 6.3  校准环境条件

对校准和使用有较大影响的校准环境的温度、湿度范围、通风条件进行了规定。

- 6.4 计量配套设备

考虑到量值溯源的可行性和一些相关测试配件的最大允许误差，要保证钢卷尺、标准电子秒表、热电偶、热流计等测试精度要满足GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》规定的要求。

- 6.5  校准项目

对可能影响建筑外墙外保温防火性能试验装置使用的墙体和燃烧室结构、计时器时间偏差、燃烧室中的温度偏差、水平准位线1上的温度偏差、热辐射通量偏项目进行校准。

- 6.6 校准方法说明

墙体和燃烧室结构、计时器时间偏差、燃烧室中的温度偏差、水平准位线1上的温度偏差、热辐射通量偏项目校准参照GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》规定的准程序方法。

- 6.7  复校时间间隔

根据目前国内计量校准的惯例，复校时间间隔建议为一年。

- 七、试验验证

在本规范的编制过程中，参考了GB/T 29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》规定的相关内容，中国建筑设计研究院有限公司牵头在国家建筑防火产品安全质量监督检验中心进行校准验证试验，并联合国家建筑工程质量监督检验中心、上海华慧检测技术有限公司等多家试验室以及环球（香港）科技有限公司、昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司、沈阳紫微机电设备有限公司、南京江宁分析仪器有限公司等多家国内外机构参加比对试验。

实验结果表明：

1.本规范提出的计量技术要求和校准结果满足建筑外墙外保温系统防火性能试验装置企业对计量校准的要求。

2.本规范校准规定的计量标准器及辅助的配备，能够复合大多数计量技术部门及建筑外墙外保温系统防火性能试验装置企业实际应用需求，并能非常便捷地满足量值溯源的要求。

3. 本规范规定的校准程序和测量不确定分析，在操作上可行。

4. 本规范规定的记录和校准结果表达方式，便于管理。

因此：本规范适用于现阶段建筑外墙外保温系统防火性能试验装置的校准。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

- 十、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

- 十一、其他应予说明的事项

无。

建筑外墙外保温系统防火性能装置校准规范编制组

2024年10月