《建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法 第1部分：红外光谱法》

编 制 说 明

（征求意见稿）

主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年11月

目录

1  工作简况	3

1.1 任务来源	3

1.2 主要工作过程	3

1.2.1 工作过程	3

2  标准编制原则和确定标准主要内容	3

2.1 标准编制原则	3

2.2 标准制订技术路线	4

2.3 标准主要内容的说明	4

3  主要试验验证情况分析	5

3.1 试验仪器设备	5

3.2 原理	5

3.3 试样前处理	6

3.4 试样测试	7

3.5 结果分析	7

4  标准中涉及专利情况	13

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	13

6  国外采标及对比情况	14

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系	14

8  重大分歧意见的处理经过和依据	14

9  标准性质的建议说明	14

10  贯彻标准的要求和措施建议	14

11  废止现行相关标准的建议	14

12  其它应予说明的事项	14

附件1  验证试验报告	15

1 树脂定性鉴别结果	15

2 实验室内不同方法比对	20

3 实验室间比对	20

1  工作简况

1.1 任务来源

根据“关于下达2024年第四批协会标准制修订计划的通知”（中建材联标发[2024]59号），由中国国检测试控股集团股份有限公司承担团体标准《建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法 第1部分：红外光谱法》（计划号：2024-51-xbjh）的编制工作。

1.2 主要工作过程

1.2.1 工作过程

本标准制定严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 1.2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行。

2024年7月~2024年10月，主编单位联合北京工商大学等相关参与单位共同成立了标准编制组，本标准归口单位为中国建筑材料联合会，着手深入调研行业现状，并收集典型塑料产品。

2024年10月，标准编制组对标准草案的主要内容、技术方案进行了讨论，并确定了本标准编制的主导思想、基本原则、技术路线和主要工作内容，以及后续工作进度计划和验证试验等工作。

2024年10月~2024年12月，编制组按计划开展了系列验证试验。

2025年1月，编制组组织召开内部会议，针对验证实验的技术方案和测试数据进行了探讨，对其中的不足进行了深入分析，并提出了改进意见。

2025年1月~2025年5月，编制组组织了主编单位、北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）、北京建筑材料检验研究院有限公司等3家实验室进行实验室间比对。

2025年6月，编制组组织召开内部会议，针对比对实验数据进行了汇总、探讨和分析。

2025年7月~2025年10月，编制组补充了部分验证实验，并对标准文本的内容和格式进行了修改完善，最终完成了征求意见稿和编制说明（征求意见）。

1.2.2 主要参加单位和编制组成员及其所做的工作

为了充分体现本项目的科学性和先进性，主编单位邀请了来自相关领域的科研机构、材料研发和生产单位等多方面的代表参加本项目的制定工作。为确保标准水平并考虑标准发布后的影响和声誉，被邀请的参与单位均是行业内享有较高声誉、具有良好社会形象、行业中能引领技术进步的高水平单位，参编单位主要情况及分工见表1。

表 1标准编制单位及其工作

| 序号 | 起草单位 | 起草人 | 主要负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 贾祺、徐晓元、郭子健、许丹、陈慧娟、刘丽娜、韩蔚、丁建军、郭中宝、关红艳 | 主要起草单位，全程负责样品的收集，分析方法的实验研究，样品测试结果的处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。 |
|  | 北京工商大学 | 刘昕彤、辛秀兰 | 为本标准提供测试样品与分析方法指导，负责标准相关文献及验证试验样品的搜集与分发，并对实验结果进行分析。 |

另外，本工作还得到了业内其他单位的积极响应和大力支持，进一步保障了标准编制组的技术实力。以上来自不同行业和领域的单位分别从不同角度为本标准的制定提供了强大的软、硬件支撑，为顺利完成标准制定工作奠定了基础条件。

2  标准编制原则和确定标准主要内容

2.1 标准编制原则

科学性：本标准建立了建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定的红外光谱测试方法，。该方法科学有效，在标准制定过程中，编制组开展了大量验证试验，对方法的全部内容进行了严格验证，确保方法的可靠性与准确性。

操作性：方法符合我国当前检测仪器设备、试剂及材料的供应现状，无需依赖特殊或稀缺资源，可依托国内现有检测条件正常开展，具备良好的操作可行性。

适用性：方法符合检测人员的技术水平，测试流程步骤清晰、可操作性强，能够满足国内分析实验室的日常检测需求并达到本标准规定的技术要求，具有普遍适用性，便于在国内相关检测领域推广应用。

2.2 标准制订技术路线

本标准按图4所示的技术路线进行。

图 1技术路线图

2.3 标准主要内容的说明

经梳理国内外相关标准可知，我国现行聚合物鉴定相关标准主要包括 GB/T 7764-2017《橡胶鉴定 红外光谱法》与 GB/T 39699-2020《橡胶 聚合物的鉴定 裂解气相色谱-质谱法》。上述标准分别采用红外光谱法、裂解气相色谱-质谱法对橡胶材料进行聚合物鉴定，但其适用范围不涵盖塑料、纤维及部分复合材料中的聚合物鉴定。红外光谱法是鉴定塑料种类的常用方法，但按照GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》进行测试时，常规的红外光谱法对塑料制品直接测试时往往会受到无机填料和有机助剂的干扰，无法对树脂种类进行准确的鉴定。开发一套针对建筑塑料制品中合成树脂种类鉴别的红外光谱法对生产厂家、科研院所提供方法依据等方面具有重要指导意义。

现阶段我国标准体系中缺乏红外光谱法对建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定，本标准通过红外光谱法鉴定其中合成树脂种类，明确了建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定方法的原理、试验设备、试验条件、试样制备、测试步骤及结果分析等内容。重点针对不同类型建筑塑料制品的前处理方法、合成树脂特征波长作出详细规定（具体信息见标准文本），可有效排除建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定过程中的干扰因素。

3  主要试验验证情况分析

编制组利用傅里叶红外光谱法对建筑材料合成树脂种类进行定性鉴别。已知常规的红外光谱法对塑料制品直接测试时往往会受到无机填料和有机助剂的干扰，无法对树脂种类进行准确的鉴定，下面介绍了针对不同试样进行不同的试样前处理，再利用红外光谱进行定性分析。

3.1 试验仪器设备

（1）傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）

傅里叶变换红外光谱仪主要由红外光源、光阑、干涉仪（分束器、动镜、定镜）、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成，波数范围为4000 cm-1~400 cm-1，光谱分辨率为4 cm-1或更高，配有反射晶体（例如金刚石、ZnSe、Ge）的ATR附件。在本标准中主要用于塑料制品中合成树脂种类的定性鉴别。

（2）压片机

带有加热附件，可用于塑料制品的热压成膜。

3.2 原理

（1）衰减全反射法（ATR）

本方法直接应用于塑料制品的分析，用于高吸收样品或样品表面的测定。红外光以大于临界角的角度入射到紧贴在样品表面的高折射指数晶体时，由于样品折光指数低于晶体，发生全反射，红外光只进入样品极浅的表层，只有某些频率被吸收，测量这一被衰减了的辐射即得到样品的衰减全反射光谱。增塑剂、阻燃剂或无机填料的存在可能影响衰减全反射法的光谱分析。

（2）透射分析法

本方法基于分子对红外光的选择性吸收特性，通过测量红外光穿过样品后不同频率光的透射强度变化得到样品的红外透射光谱，获取合成树脂高分子结构信息。适用于可经溴化钾压片、熔融制膜、溶剂涂膜等方式进行制样的塑料制品。

3.3 试样前处理

（1）机械分离

目视或将待测样品置于放大镜下，用针或刀片进行待测部位的剥离或分离。被分离出的待测部位，如附着灰尘或胶水等物，可用蒸馏水或有机溶剂清洗。试样经机械剥离后再用液氮液氮冷冻或机械破碎的方式碎成粉末，过筛后在研钵中与溴化钾混合，研磨均匀，使用压片装置，压制成透明片状，使用透射分析法进行测试。或者直接将样品待测的部位紧贴在ATR晶体上，使样品与晶体充分接触，再利用红外光谱的ATR附件进行定性测试。或者将试样进行热压成薄膜，使用透射分析法或ATR法进行分析测试。

（2）溶解分离

有丙酮、三氯甲烷等有机溶剂可以在一定条件下将塑料制品中的助剂和树脂组分溶解，经溶剂抽出、溶解等过程，通过离心和沉淀分离可得到含有待测树脂组分的溶液。试样经溶解分离法得到待测树脂组分的溶液，将其在溴化钾等具有红外透过性的窗片上，烘干后得到薄膜，或者将得到的待测树脂组分溶液中溶剂进行挥干，再利用红外光谱的ATR附件进行定性测试。

（3）热解分离

适用于含大量填料的塑料制品、固化的塑料制品等难以用常规方法分离的样品，可采用干馏法和控温热解法进行热解分离，得到的热解油再利用红外光谱的透射分析法进行定性测试。

3.4 试样测试

红外光谱仪的校正与测定操作按照GB/T 6040-2019中6.2和6.3的规定进行。检测参数参考条件如下：

分辨率：4 cm-1；

根据需要设置扫描次数，一般不低于16次；

扫描波数范围根据仪器性能和样品需测定的光谱范围而确定，一般衰减全反射法的扫描波数范围为4000 cm-1~600 cm-1，透射分析法的扫描波数范围为4000 cm-1~400 cm-1。

样品分离和制备的形态选择不同的测试方法进行试验，溴化钾压片和薄膜优先选择透射分析法进行测试。

3.5 结果分析

将待测试样的红外光谱图与相关树脂的标准红外光谱图进行对比，确定树脂的类型。

典型的建筑塑料制品常用树脂的红外光谱图及红外吸收特性分别如图2～图15。

试验验证情况具体见附件1《验证试验报告》。

图 2不饱和树脂红外光谱图

红外特征吸收波数：1730 cm-1、1280 cm-1、1130 cm-1、1076 cm-1、745 cm-1、705 cm-1。

图 3聚甲基丙烯酸甲酯的红外光谱图

红外特征吸收波数：1730 cm-1、1479 cm-1、1443 cm-1、1378 cm-1、1272 cm-1、1240 cm-1、1187 cm-1、1148 cm-1、844 cm-1、755 cm-1。

图 4环氧树脂红外光谱图

红外特征吸收波数：1600 cm-1、1460 cm-1、1510 cm-1、1246 cm-1、1112 cm-1、1040 cm-1、830 cm-1。

图5 聚乙烯红外光谱图

红外特征吸收波数：2917 cm-1、2848 cm-1、1465 cm-1、725 cm-1。

图6 聚丙烯红外光谱图

红外特征吸收波数：2953 cm-1、2917 cm-1、2873 cm-1、2840 cm-1、1459 cm-1、1377 cm-1、1165 cm-1、971 cm-1。

图7 聚氯乙烯红外光谱图

红外特征吸收波数：2970 cm-1、2911 cm-1、2850 cm-1、1429 cm-1、1330 cm-1、1254 cm-1、1100 cm-1、964 cm-1、690 cm-1。

图8 聚碳酸酯红外光谱图

红外特征吸收波数：1776 cm-1、1600 cm-1、1504 cm-1、1463 cm-1、1365 cm-1、1235 cm-1、1190 cm-1、1110 cm-1、830 cm-1。

图9 聚对苯二甲酸乙二醇酯红外光谱图

红外特征吸收波数：2960 cm-1、1714 cm-1、1610 cm-1、1580 cm-1、1503 cm-1、1455 cm-1、1265 cm-1、1110 cm-1、1021 cm-1、873 cm-1、727 cm-1。

图10 聚酰胺红外光谱图

红外特征吸收波数：3300 cm-1、2936 cm-1、2863 cm-1、1639 cm-1、1542 cm-1、1468 cm-1、1274 cm-1。

图11 聚苯乙烯红外光谱图

红外特征吸收波数：3080 cm-1、3060 cm-1、3025 cm-1、2922 cm-1、2850 cm-1、1600 cm-1、1580 cm-1、1490 cm-1、1450 cm-1、755 cm-1、700 cm-1。

图12 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物红外光谱图

红外特征吸收波数：3058 cm-1、3024 cm-1、2922 cm-1、2851 cm-1、2237 cm-1、1600 cm-1、1492 cm-1、1450 cm-1、1361 cm-1、1069 cm-1、1026 cm-1、966 cm-1、760 cm-1。

图13 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物红外光谱图

红外特征吸收波数：2925 cm-1、2854 cm-1、1738 cm-1、1460 cm-1、1370 cm-1、1242 cm-1、1020 cm-1、952 cm-1、721 cm-1、607 cm-1。

4  标准中涉及专利情况

标准起草工作小组未发现本标准及相关专利的内容，不存在涉及的相关专利问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准的实施，可实现对建筑塑料制品中合成树脂种类的快速、精准鉴定。从化学组成层面为甄别建筑塑料制品质量优劣提供技术依据，有效规范市场经营秩序，防范以次充好、假冒伪劣等行业乱象，切实维护消费者合法权益。也有利于推动产业升级，促进产品技术进步，引导产业健康有序发展。对规范我国建筑塑料制品行业的良性发展发挥重要的技术支撑和技术引领作用。本标准的制定将显著提升行业规范化水平，促进产品质量提升，推动产业高质量发展，并带来广泛的经济和社会效益。

6  国外采标及对比情况

无。

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

目前国内对于建筑塑料制品中合成树脂种类鉴定无相关测试标准，本标准提出了合成树脂种类鉴定的测试方法，与现有标准及制定中的标准均无冲突及重复，与现有标准是相互支撑的关系，总体是对现有标准体系有效补充和完善。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9  标准性质的建议说明

本标准建议作为推荐性国家标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布后6个月实施。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无

附件1  验证试验报告

项目组从收集的样品中遴选出12种不同的建筑塑料制品合成树脂样品，用于开展系列验证实验，具体样品信息见附表1。

附表 1验证实验样品信息

| 样品编号 | 样品名称 | 树脂类型 | 树脂缩写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 玻璃钢 | 不饱和聚酯 | UR |
| 2# | 树脂型人造石 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA |
| 3# | 结构胶粘剂 | 环氧树脂 | EP |
| 4# | PVC排水管 | 聚乙烯 | HDPE |
| 5# | PP-R管 | 聚丙烯 | PP |
| 6# | PVC排水管 | 聚氯乙烯 | PVC |
| 7# | PC耐力板 | 聚碳酸酯 | PC |
| 8# | PET薄膜 | 聚对苯二甲酸二乙酯 | PET |
| 9# | 尼龙扎带 | 聚酰胺 | PA66 |
| 10# | PS装饰线条 | 聚苯乙烯 | PS |
| 11# | ABS排水管件 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS |
| 12# | EVA板材 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | EVA |

## 1 试样不同前处理

（1）机械分离

对ABS塑料进行定性分析时，采用原样以及将原样进行热压成薄膜的方式制样，将制备好的样品分别进行透射法和ATR法测试。所得到的红外光谱图如下所示：

图1 ABS塑料红外光谱图与标准谱库中ABS的对比图

结果显示，当时用原样和热压成薄膜分别进行ATR法测试时，样品红外光谱图（ABS-ATR-原样、ABS-ATR-热压成膜）与标准红外谱库中ABS的匹配度较低，特征峰不明显；当使用热压成薄膜的样品进行透射法测试时，得到的红外谱图（ABS-透射法-热压成膜）与标准红外谱库中ABS的出峰位置相符，能很容易鉴定该塑料的成分。

（2）溶解分离

PVC地板中含有邻苯类增塑剂、无机填料、颜料等，直接进行红外光谱法测试，增塑剂、无机填料和颜料等会干扰树脂成分的鉴定，这时需要将试样用四氢呋喃溶剂进行溶解，离心除去下层沉淀（无机填料、颜料），上清液中此时含有增塑剂及PVC树脂成分，加入适量的沉淀剂，如甲醇，搅拌，析出物主要成分为PVC树脂，挥干，利用红外光谱法中的ATR附件进行树脂的定性鉴别。样品直接利用红外光谱法进行测试结果和样品经溶解分离前处理后进行红外光谱测试结果图3所示。

图2 PVC地板经过前处理、不经过前处理与聚氯乙烯红外标准谱图对比图

观察图2（样品没有经过前处理红外谱图）可知，当PVC地板直接使用ATR附件进行测试时，红外谱图与聚氯乙烯的红外光谱图不相符，此时主要受PVC地板中填料、助剂的影响，不能很好的对其主要树脂成分进行定性分析；当试样进行溶解分离的处理方式后，可观察图3（样品经过溶解分离前处理后红外谱图），处理后的样品红外谱图与聚氯乙烯的红外光谱图相符，特征峰一致。

（3）热解分离

将PP和PE管材直接利用ATR组件进行测试，以及利用控温热解法得到热解油，将其涂抹在溴化钾片上，再利用透射分析法进行测试。两种测试方式得到的红外光谱图与红外标准谱库中谱图进行对比，如图3和图4所示，发现利用不同前处理方式以及不同测试方法均能测出较好的红外光谱图，其结果均能鉴定出塑料的主成分。

图3 PP管材不同前处理测试谱图与聚丙烯红外标准谱图对比图

图4 PE管材不同前处理测试谱图与聚乙烯红外标准谱图对比图

## 2 树脂定性鉴别结果

树脂定性鉴别按照本标准红外光谱法（FTIR）进行试验，编制组分别对12种样品进行考察。将样品方红外光谱图与标准红外谱图进行对比分析。详细结果如附图1～附图12所示。

结果表明，12个样品的特征吸收峰与相应树脂的标准红外谱图出峰位置相符，且生产厂商提供的塑料树脂类型完全一致（附表1），证明了该方法的准确性。

附图 5样品#（上）与不饱和聚酯树脂标准谱图（下）对比

附图 6样品2#（上）与聚甲基丙烯酸甲酯标准谱图（下）对比

附图 7样品3#（上图）与环氧树脂标准谱图（下图）对比

附图 8样品4#（上图）与聚乙烯标准谱图（下图）对比

附图 9样品5#（上图）与聚丙烯标准谱图（下图）对比

附图10样品6#（上图）与聚氯乙烯标准谱图（下图）对比

附图11 样品7#（上图）与聚碳酸酯标准谱图（下图）对比

附图12样品8#（上图）与聚对苯二甲酸乙二醇酯标准谱图（下图）对比

附图13样品9#（上图）与聚酰胺标准谱图（下图）对比

附图14 样品10#（上图）与聚苯乙烯标准谱图（下图）对比

附图15样品11#（上图）与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物标准谱图（下图）对比

附图16样品12#（上图）与乙烯-乙酸乙烯酯共聚物标准谱图（下图）对比

附表 2 12种样品红外光谱法树脂鉴定结果

| 样品 | 红外光谱法 鉴别结论 | 生产方提供信息 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 不饱和树脂 | 不饱和树脂 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 4# | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
| 5# | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 6# | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 7# | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
| 8# | 聚对苯二甲酸乙二醇 | 聚对苯二甲酸乙二醇 |
| 9# | 聚酰胺 | 聚酰胺 |
| 10# | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
| 11# | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 12# | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |

## 3 实验室内不同方法比对

编制组分别采用红外光谱法（FTIR）和裂解-气相色谱质谱联用法（Py-GC/MS）对编制组收集的选出12种不同的建筑塑料制品合成树脂样品进行考察。

结果表明，12个样品的红外光谱法（FTIR）和裂解-气相色谱质谱联用法（Py-GC/MS）结果相符，且与生产方提供的树脂类型完全一致，证明了该方法的准确性。

表3 12种样品FTIR法和Py-GC/MS法树脂鉴定结果

| 样品 | 红外光谱法 鉴别结论 | Py-GC/MS法 鉴定结论 | 生产方提供信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 不饱和树脂 | 不饱和树脂 | 不饱和树脂 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 4# | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
| 5# | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 6# | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 7# | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
| 8# | 聚对苯二甲酸乙二醇 | 聚对苯二甲酸乙二醇 | 聚对苯二甲酸乙二醇 |
| 9# | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 聚酰胺 |
| 10# | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
| 11# | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 12# | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |

## 4 实验室间比对

主编单位联合实验室A和实验室B，针对3份样品，共同按照本标准方法进行了实验室间比对实验，结果如附表4所示。

结果表明，三家实验室针对3种不同的建筑塑料制品合成树脂样品，定性鉴别的结果一致，说明该方法可以在不同实验室进行应用。

附表4树脂定性鉴别实验室间比对结果

| 样品编号 | 国检集团 | 北京理化 | 北京建材检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 不饱和聚酯 | 不饱和聚酯 | 不饱和聚酯 |
| 2# | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 3# | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| 国检集团——中国国检测试控股集团股份有限公司 北京理化——北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心） 北京建材检验——北京建筑材料检验研究院股份有限公司 |  |  |  |