ICS 83.080.01

CCS Q 22

CBMF

中国建筑材料协会标准

T/CBMFXX—202X

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国建筑材料联合会   发布

建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定

第2部分：裂解气相色谱-质谱法

Identification of synthetic resin types in building plastic products

Part 2: Pyrolytic gas-chromatographic method using massspectrometric detection

（征求意见稿）

2025.11

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CBMF XX《建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定》的第2部分。T/CBMF XX已经发布了以下部分：

——第1部分：红外光谱法

——第2部分：裂解气相色谱-质谱法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 引  言

- 塑料是以合成树脂为主要成分，添加各种填料、增塑剂、润滑剂、稳定剂等辅助材料加工制成的高分子材料，树脂的性质通常决定了塑料的基本性质。以塑料为主的高分子材料在建筑材料领域中占比逐年增大。但随着塑料制品的种类和材料配方体系越来越复杂，对塑料制品的分析和鉴定越来越困难，对于建筑材料中合成树脂种类的鉴定需求难以实现。本系列标准的制定可高效准确的鉴定建筑塑料制品中合成树脂的种类，对建筑材料的成分分析、质量控制以及再生分类具有重要意义。

T/CBMF XX《建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定》是建筑塑料制品中合成树脂的种类鉴定方法的系列标准，为了保证文件的可用性，将文件编制成若干部分，拟由以下部分构成：

——第1部分：红外光谱法

——第2部分：裂解气相色谱-质谱法

本文件是T/CBMF XX的第2部分。本文件针对建筑塑料制品中合成树脂的种类鉴定，建立了通过裂解气相色谱-质谱法测试建筑塑料制品中合成树脂种类的分析方法，规定了该测试方法的相关技术要求。

# 建筑塑料制品中合成树脂种类的鉴定                                第2部分：裂解气相色谱-质谱法

范围

本文件中规定了使用裂解气相色谱-质谱法对建筑塑料制品中合成树脂种类进行鉴定的方法。

本文件适用于建筑塑料制品树脂种类的鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2035-2024 塑料术语及定义

GB/T 16288 塑料制品的标志

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

样品经制备后置于裂解装置中进行热裂解，热裂解产物进入气相色谱-质谱仪进行分析，通过对特定色谱峰的质谱图解析来进行结果分析，也可通过与已知样品或谱库比对，进行鉴定。

仪器设备与材料

裂解系统

树脂在高温下分解成可用色谱分析的挥发性产物。可以分别设置温度、时间等裂解参数，常见的类型有铂金丝裂解器、居里点裂解器和微型炉裂解器。

气相色谱质谱联用仪

配置质谱检测器（EI源）的气相色谱仪，可与热裂解器进行连接。

分析天平

感量0.01mg。

样品制备工具

剪刀、钳子、冷冻粉碎机等类似工具。

样品制备

依照分析目的和样品的状态等选择合适的样品的分离和制备方法，适当的分离和制样方法可以降低来自助剂、填料和非目标物树脂的干扰。

样品分离

机械分离

目视或将待测样品置于放大镜下，用针或刀片进行待测部位的剥离或分离。被分离出的待测部位，如附着灰尘或胶水等物，可用蒸馏水或有机溶剂清洗。

溶解分离

有丙酮、三氯甲烷等机溶剂可以在一定条件下将塑料制品中的助剂和树脂组分溶解，经溶剂抽出、溶解等过程，通过离心和沉淀分离可得到含有待测树脂组分的溶液。

热解分离

适用于含大量填料的塑料制品、固化的塑料制品等难以用常规方法分离的样品，可采用干馏法或控温热解法进行热解分离。

制样

选用合适的样品制备工具（5.4），将样品制成粒径1mm以下小片或粉末，混匀备用。

试验步骤

气相色谱条件设置

根据设定的操作条件，调整气相色谱仪参数，典型操作条件参见附录A。

热裂解条件

不同原理和型号的热裂解器参数设置有所不同，可通过程序升温以降低有机助剂对树脂裂解产物的干扰。

通常采用的裂解条件：

- 温度为550℃，裂解时间5s~20s。

- 程度升温：初始200℃，以20℃/min升至300℃，保持5min。以50℃/min升至550℃，保持0.1min。

样品测试

7.3.1 直接热解

    - 按照设备要求取适量样品，通常为0.1 mg左右。按照7.1和7.2仪器条件对空白和样品依次进行测试，记录试验数据。

7.3.2 有机碱热解

对于缩聚型塑料，其裂解过程存在酸性特征产物，易发生副反应，通过加入四甲基氢氧化铵可定向衍生甲酯化并抑制副反应发生。按照设备要求取适量样品，通常为0.1 mg左右，在称取样品后加入适量四甲基氢氧化铵与之混合。按照7.1和7.2仪器条件对空白和样品依次进行测试，记录试验数据。

结果分析

定性分析

通过确认一些特征分解产物以及与质谱谱库检索匹配，鉴定合成树脂种类，部分塑料的主要裂解产物见附录B。加入四甲基氢氧化铵的缩聚型塑料的主要裂解产物见附录C。也可通过与已知物进行对照分析来进行塑料树脂种类的检定。

结果表述

    - 对未知塑料的鉴定，应表述为：样品是或不是某种塑料。

    - 当不能确切表述为某种塑料时，应根据红外光谱信息提出可能是某种塑料的分析意见，结果表述为：检出XX类塑料或XX官能团。

试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

a）委托单位；

b）试样名称；

c）检测依据：本文件编号及具体方法；

d）检测结果；

e）与本方法的差异（如有）；

f）在试验中观察到的异常现象（如有）；

g）试验日期。

- （资料性）

- 气相色谱操作条件示例

不同型号的裂解-气相色谱质谱分析的参数设置有所不同，因此不可能给出裂解-气相色谱质谱

分析的通用参数。设定的参数应保证色谱质谱测定时各组分间能够得到有效的分离，下列给出的参数证明是可行的：

- 色谱柱：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷色谱柱，30m（柱长）×0.25mm（内径）×0.25μm（膜厚），或相当者；

- 柱温：初始温度50℃保持5min，10℃/min升至300℃，保持10min；

- 进样口温度：300℃；

- 载气及流速：氦气，1.0mL/min；

- 离子源：电子轰击离子源（EI）；

- 电离能量：70eV；

- 离子源温度：230℃；

- 质谱扫描方式：全扫描；

- 质谱扫描范围：29~600（m//z）。

（资料性）

部分塑料制品的特征裂解产物

部分塑料制品可以产生典型的特征裂解产物，常见建筑塑料制品中树脂的部分特征裂解产物见表B.1。

  - 常见建筑塑料制品的部分特征裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 |
| --- | --- |
| 邻苯型不饱和聚酯（UR） | 甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯、邻苯二甲酸酐 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 环氧树脂（EP） | 苯酚、4-异丙烯基苯酚、双酚A |
| 高密度聚乙烯（HDPE） | C6及以上烷烃、烯烃、二烯烃 |
| 聚丙烯（PP） | 丙烯、正戊烷、2-甲基-1-戊烯 |
| 聚氯乙烯（PVC） | 氯化氢、苯 |
| 聚碳酸酯（PC） | 苯酚、对甲酚、对乙烯基酚、双酚A |
| 聚己内酰胺（PA6） | ε-己内酰胺 |
| 聚己二酰己二胺（PA66） | 环戊酮、1,6-己二胺 |
| 聚苯乙烯（PS） | 甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS） | 1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯 |
| 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA） | 乙酸、C6及以上烷烃、烯烃、二烯烃 |
| 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（MBS） | 甲基丙烯酸甲酯、甲苯、4-乙烯基环己烯、苯乙烯 |

（资料性）

部分塑料制品有机碱裂解产物

部分加入有机碱热解的塑料制品可以产生典型的特征裂解产物，常见建筑塑料制品中树脂的有机碱分特征裂解产物见表C.1。

  - 常见加入有机碱热解建筑塑料制品的部分特征裂解产物

| 树脂类型 | 主要裂解产物 |
| --- | --- |
| 聚对苯二甲酸乙二酯（PET） | 甲氧基乙醇、乙基二甲基醚、对苯二甲酸二甲酯 |
| 聚对苯二甲酸丁二酯（PBT） | 1，4-二甲氧基丁烷，丁二醇甲醚，对苯二甲酸二甲酯 |
| 不饱和聚酯（UR） | 乙基二甲醚、苯乙烯、富马酸二甲酯、苯甲酸甲酯 |

参 考 文 献

[1] Tsuge,Shin.Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polyers: Pyrograms, Thermograms and MS of Pyrolyzates, Elsevier B.V.