| ICS | 23.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | CBMF. A82 |

中国建筑材料团体标准

T/CBMF XXXX—XXXX

半导体工业用光敏材料存储容器 金属离子迁移量测试方法

Containers of photosensitive materials for the semiconductor industry—Test method for the migration of metal ions

（本草案完成时间：2025.11）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 试剂和材料	1

6 仪器和设备	2

7 测试环境	2

8 测试步骤	2

9 结果计算	4

10 测试报告	4

附录A （规范性） 半导体工业用光敏材料中金属离子迁移速率计算方法	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

半导体工业用光敏材料存储容器 金属离子迁移量测试方法

范围

本文件规定了测试半导体工业用光敏材料存储容器中金属离子迁移量的方法原理、试剂和材料、仪器和设备、测试环境、测试步骤、结果计算、精密度和测试报告。

本文件适用于半导体工业用光敏材料存储容器中钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌等金属离子迁移量的测试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11446.1 电子级水

GB/T 25915.1 洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

SEMI C35 Specification and Guide for Nitric Acid

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

模拟提取剂 simulated extractant

用于模拟提取半导体工业用光敏材料储存容器中金属离子的介质。

提取比 extracting ratio

模拟提取剂与光敏材料存储容器内壁的接触面积（S）与模拟提取剂体积（V）的比值。

注：单位为dm2/L

方法原理

向待测样品中加入一定体积的模拟提取剂，在特定温度下进行静态提取。也可以将待测容器安装在恒温水浴振荡器上，设置振荡方式和频率，在特定温度下进行加速提取。按照设定的时间间隔，用电感耦合等离子体质谱仪测定提取液中待测金属离子的迁移浓度，计算迁移量。将迁移浓度与迁移时间作图、线性拟合，得到迁移斜率，结合提取比计算待测金属离子的迁移速率。

试剂和材料

超纯水：符合GB/T 11446.1中EW-Ⅰ级的要求。

高纯硝酸：符合SEMI C35中Tier B级的要求。

稀硝酸溶液(1+19)：使用超纯水(5.1）将高纯硝酸（5.2）稀释配制成（1+19）稀硝酸。

模拟提取剂：N-甲基吡咯烷酮（NMP）符合SEMI G3级的要求，丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）符合SEMI G3级的要求，或计划盛装的光敏材料和其它溶剂。

标准溶液：钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌元素混合标准溶液，10 μg/L。

气体：氢气、氦气、氩气，纯度（体积分数）应不小于99.999%，或其他仪器要求的气体。

仪器和设备

恒温水浴振荡器：温度范围（20～60）℃，控制精度±3℃。机械振荡频率（0～60）次/min，超声振荡频率（0～40）kHz。

PFA移液管及样品瓶：全氟烷氧基树脂材质。

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）：符合JJF 1159的规定，不限于四极杆电感耦合等离子体质谱仪，配备有机进样系统。

分析天平：精确至0.1 mg。

测试环境

温度：（23±2）℃。

相对湿度：（45±10）%。

洁净度：

——测试区域应达到或优于GB/T 25915.1中ISO 5级的要求；

——前处理和试剂配制区域应达到或优于GB/T 25915.1中ISO 4级的要求。

测试步骤

试样前处理

根据实验的目的，选取合适数量的待测容器。

- 将超纯水（5.1）注入待测容器内，静置2 min后震荡数次排出，去除容器内易剥离的污染性杂质颗粒；

- 将稀硝酸溶液（5.3）注入待测容器内，静置48 h后排出；

- 使用超纯水清洗待测容器，静置、震荡、排出，重复10次；

- 使用洁净区域内的鼓风设备，如百级洁净台自带鼓风装置或洁净的惰性气体，对待测容器进行干燥处理，密封待测。

试样提取

模拟提取剂空白测试

根据实验目的，可选取N-甲基吡咯烷酮（NMP）、丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）、计划盛装的光敏材料或其它溶剂（5.4）作为模拟提取剂。

按照8.3的方法对模拟提取剂进行测定，金属离子的浓度应不大于1 μg/L，或低于预期金属离子迁移浓度的10%，否则应重新选用更高纯度的提取剂。

模拟提取

向待测容器内加入选定的模拟提取剂，体积为待测容器容积的1/3～2/3。

对于圆柱状容器，测量待测容器外径及壁厚，精确至0.1mm，计算待测容器内半径；按公式（1）计算提取比。

(1)

式中：

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L；

S——提取剂与待测容器接触面积，单位为平方分米，dm2；

V——提取剂体积，单位为升，L；

r——待测容器内半径，单位为分米，dm；

h——提取剂的高度，单位为分米，dm。

将盛装模拟提取剂的待测容器放置于恒温环境，在特定温度下进行静态提取。

必要时，将盛装模拟提取剂的待测容器安装在恒温水浴振荡器（6.1）上，设定温度、振荡方式和频率、提取时间，进行机械和（或）超声波振荡提取。提取实验条件见表1。

提取实验条件

| - 参数 | - 提取温度 | - 机械振荡方式 | - 机械振荡频率 | - 超声波频率 | - 提取时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位 | - ℃ | - —— | - 次/min | - kHz | - day |
| - 范围 | - 10～40 | - 回旋、往复、双功能 | - 0～60 | - 0～40 | - 1～180 |

移取提取液

根据试验目的，在7 d、14 d、21 d或其他所需时间点移取提取液，用洁净的PFA移液管及样品瓶（6.2）移取和储存提取液，供仪器测试。采用光敏材料作为模拟提取剂时，必要情况下用NMP或PEGMA将待测溶液稀释一定倍数后进行测定。

每次取样后立即向待测容器内补充相同体积的模拟提取剂，当移取体积低于容器内提取剂总体积的1%时，可不补充提取剂。

仪器分析

仪器准备

      - 按仪器操作说明设定电感耦合等离子体质谱仪（6.3）工作条件，使其满足仪器正常工作的要求。在测试前选择相应的检测模式，并进行调谐，以达到最佳测试条件。

      - 待测元素质量数的选择参见表2。

待测元素质量数

| 待测元素 | 质量数 | 待测元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝（Al） | 27 | 镁（Mg） | 24 |
| 钙（Ca） | 40/44 | 锰（Mn） | 55 |
| 铬（Cr） | 52 | 钠（Na） | 23 |
| 铜（Cu） | 63、65 | 镍（Ni） | 58、60 |
| 铁（Fe） | 56 | 钾（K） | 39 |
| 钴（Co） | 59 | 锌（Zn） | 64、66 |

工作曲线法

根据被测定元素的浓度范围，将标准溶液（5.5）配制不同浓度的标准系列溶液，浓度范围应接近于估计的待分析元素的浓度。

在与样品溶液测定相同的条件下，测量标准溶液系列的离子计数值（cps），以待测元素浓度为横坐标，离子计数值（cps）为纵坐标，绘制工作曲线。

标准加入法

移取相同体积的提取液，至少4份。其中1份不加标准溶液，其余分别加入成比例的标准溶液，在相同的仪器条件下，分别测定离子计数值（cps）。以加入标准溶液质量浓度为横坐标，离子计数值（cps）为纵坐标，绘制曲线，将曲线反向延长与横轴相交，交点即为待测元素的质量浓度。可在同一份基体中，逐级加入浓度成比例的待测元素混合标准溶液。

仪器测定

使用电感耦合等离子体质谱仪依次测试标准系列溶液和提取液，通过工作曲线法或标准加入法测定待测元素的浓度。

至少做2份平行试验，其结果的相对标准偏差（RSD）应不大于10%，否则应重新进行测试。

记录测试结果，计算平均值。

结果计算

按公式（2）计算提取液中金属离子迁移浓度：

(2)

式中：

cit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移浓度，单位为微克每升，μg/L；

cit′——提取时间为t时提取液中金属离子i的测试浓度，单位为微克每升，μg/L；

ci0——模拟提取剂中金属离子i的浓度，单位为微克每升，μg/L。

按公式（3）计算试样中金属离子迁移量：

(3)

式中：

Mit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移量，单位为微克每平方分米，μg/dm2；

cit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移浓度，单位为微克每升，μg/L；

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L。

需要时，按照附录A计算待测容器中金属离子的迁移速率。

检出限

测定系列标准溶液时，同时连续10次测定空白溶液的浓度值，按照公式（4）计算检出限：

(4)

式中：

DL——检出限，单位为微克每升，μg/L；

c——加入标准溶液浓度的数值，单位为微克每升，μg/L；

S——空白溶液响应值标准偏差；

S1——加标后溶液响应值的平均值；

S0——空白溶液相应值的平均值。

提取液中待测元素浓度至少应为该元素检出限的3倍。

回收率

待测元素的回收率应控制在80%～120%。

测试报告

试验报告应包括下列内容：

- 样品信息；

- 测试环境；

- 仪器型号；

- 提取条件：模拟提取剂、提取比（S/V）、提取方式、提取温度、提取时间；

- 测试项目及结果；

- 与本文件试验条件的任何偏离。

（规范性）
半导体工业用光敏材料中金属离子迁移速率计算方法

线性拟合

分别记录不同迁移时间下待测金属离子的迁移浓度，以迁移时间为横坐标、迁移浓度为纵坐标作图。选取初始阶段迁移浓度随迁移时间呈线性递增的部分，做线性拟合，如图A.1所示，要求相关系数R2≥0.90。

线性拟合示意图

得到表达式（A.1）

(A.1)

式中：

cit——金属离子i在迁移时间为t时的迁移浓度，单位为微克每升，μg/L；

ki——金属离子i的迁移斜率，单位为微克每升每天，μg/(Ld)；

t——迁移时间，单位为天，d；

b——截距，单位为微克每升，μg/L。

迁移速率计算

待测容器中金属离子的迁移速率按公式（A.2）计算：

(A.2)

式中：

MRi——金属离子i的迁移速率，单位为微克每平方分米每天，μg/(dm2d)；

ki——金属离子i的迁移斜率，单位为微克每升每天，μg/(Ld)；

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L。