《半导体工业用光敏材料存储容器

金属离子迁移量测试方法》

编 制 说 明

（征求意见稿）

主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年11月

目录

1  工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2研究背景	1

1.3 主要工作过程	2

2  标准编制原则和确定标准主要内容	3

2.1 标准编制原则	3

2.2 标准制订技术路线	4

2.3 标准主要内容的说明	4

3  主要试验验证情况分析	10

4  标准中涉及专利情况	10

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	10

6  国外采标及对比情况	10

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系	10

8  重大分歧意见的处理经过和依据	10

9  标准性质的建议说明	10

10  贯彻标准的要求和措施建议	10

11  废止现行相关标准的建议	10

12  其它应予说明的事项	10

附件1  验证试验报告	11

1  工作简况

1.1 任务来源

为了开发一套科学、准确、可重复的测试流程，能够精确测定半导体工业用光敏材料存储容器中金属离子向光敏材料迁移量的标准试验方法，主编单位于2025年5月向中国建筑材料联合会提交申请，制定本标准。

2025年6月，根据“关于下达2025年第二批协会标准制订计划的通知”（中建材联标发[2025]35号），由中国国检测试控股集团股份有限公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司和玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司等为主要起草单位，承担团体标准《半导体工业用光敏材料存储容器 金属离子迁移量测试方法》（计划号：2025-06-xbjh）的编制工作。

1.2研究背景

当前，我国正在大力发展半导体产业，其中光敏材料是重点之一。半导体工业用光敏材料中金属离子杂质（铝、钙、铬、铜等）是影响其性能的重要因素，主要体现在：金属离子杂质吸收光子，导致曝光剂的密度不均匀，进而引发曝光图案的偏移；降低半导体工业用光敏材料的表面张力，使其无法紧密地贴附在制片表面，从而影响准确传递图案的能力；与曝光剂发生反应，形成固体颗粒，对性能造成损害。所以，在电子工业集成电路的制造中，对光敏材料中金属离子含量有极其严格的要求。这些杂质主要来自于生产及存储过程的污染。

随着近年来半导体和显示面板的产能转移，国内晶圆厂数量迅速增长，高世代面板生产线大量投产，以及光伏新增装机量逐年升高，下游厂商对半导体工业用光敏材料的使用需求大大增加。随着AI、云计算等新兴技术对算力和芯片需求叠加先进制程的发展，集成电路领域也对半导体工业用光敏材料需求量和等级提出更高要求；显示面板领域，有机发光二极管OLED、高世代线技术趋于成熟，推动半导体工业用光敏材料需求总量上升、结构升级，对光敏材料的洁净度提出了更高要求。

国际半导体设备和材料协会（SEMI）将光敏材料等湿电子化学品的洁净度分为G1~G5五个等级，成为区分不同级别湿电子化学品的主要标准，湿电子化学品的洁净度对电子元器件的成品率和可靠性有十分重要的影响。当出厂检验合格的光敏材料在灌装、储存、运输过程中，储存容器中的金属离子可能会析出迁移至光敏材料中，可能导致其到达下游使用厂家时难以保证与生产标准一致的洁净度。

当前，国内外针对半导体工业用光敏材料存储容器中金属离子迁移量的测试方法尚属空白，存储容器未经科学评价即投入使用，极易引起光敏材料在储存和运输过程中受到污染，造成不可估量的损失。所以十分有必要对光敏材料的储存容器进行金属离子析出量的评价，从而根据光敏材料的性质和洁净度要求选择适宜的储存容器。

本研究以半导体领域常用的玻璃、高密度聚乙烯（HDPE）、全氟烷氧基聚合物树脂（PFA）等不同材质的容器为研究对象，不同材质的容器具有不同的迁移特征和析出水平，可以满足不同洁净度光敏材料的储存要求。

1.3 主要工作过程

1.3.1 工作过程

本标准制定严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。

2025年6月，主编单位联合中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司等相关参与单位共同成立了标准编制组，通过前期调研行业现状，明确了建立有效评价光敏材料存储容器中金属离子迁移量的工作目标，建立统一标准，通过精准测试帮助半导体企业及时发现存储容器中金属离子对光敏材料质量的潜在影响，进而优化存储方案，提高产品质量稳定性，在此基础上形成了开题报告和标准编制方案。

2025年7月，标准编制组于北京组织召开第一次标准编制工作会议。编制组对标准草案的主要内容、技术方案进行了汇报，会议讨论并确定了本标准编制的主导思想、基本原则、技术路线和主要工作内容，以及后续工作进度计划和验证试验等工作。由中国国检测试控股集团股份有限公司作为主编单位负责半导体行业标准的调研、新方法的开发、方法验证等系列工作的开展，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司负责提供储存容器生产技术和技术指导，玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司、国创先进半导体材料(无锡)有限公司负责提供不同规格及工艺的储存容器和下游半导体企业应用反馈。

2025年7月～9月，标准编制组采用电感耦合等离子体质谱仪进行金属离子浓度测试，参考了SEMI C33（NMP）、SEMI 35（硝酸）、SEMI C41（异丙醇）、SEMI C72 （PGMEA）等化学品的规格和指南要求，建立了以高纯湿电子化学品作为模拟提取剂代替光敏材料测试金属离子迁移量的标准流程。在方法建立过程中，标准编制组先后召开了四次分析方法讨论会，最终确定了半导体工业用光敏材料存储容器金属离子迁移量测试方法并形成标准草案。

2025年9月召开内部第二次标准编制工作会议，总结分析了试剂洁净度及环境洁净度对金属离子迁移量的影响，并对标准草案和编制说明初稿进行了全面讨论。针对存在的问题，探讨提出了修改意见和建议。

2023年10月，标准编制组对标准中可能存在的影响因素进行了进一步的验证。编制组组织召开内部会议，针对验证实验的技术方案和测试数据进行了探讨，对其中的不足进行了深入分析，并提出了改进意见。补充了部分验证实验，并对标准文本的内容和格式进行了修改完善，最终完成了征求意见稿和编制说明（征求意见稿）。

1.3.2 主要参加单位和编制组成员及其所做的工作

为了充分体现本项目的科学性和先进性，主编单位邀请了来自相关领域的科研机构、材料研发和生产单位等多方面的代表参加本项目的制定工作。为确保标准水平并考虑标准发布后的影响和声誉，被邀请的参与单位均是行业内享有较高声誉、具有良好社会形象、行业中能引领技术进步的高水平单位，参编单位主要情况及分工见表1。

表 1标准编制单位及其工作

| 序号 | 起草单位 | 起草人 | 主要负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 贾祺、丁建军、郭子健、徐晓元、陈慧娟、韩蔚、郭中宝、关红艳 | 主要起草单位，全程负责样品的收集，分析方法的实验研究，样品测试结果的处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。 |
|  | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 石丽芬、王萍萍 | 为本标准提供储存容器生产技术和技术指导，负责标准相关文献及验证试验样品的搜集与分发，并对实验结果进行分析。 |
|  | 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 张冲、郑际杰 | 主要负责提供不同规格及工艺的储存容器和下游半导体企业应用反馈。 |
|  | 国创先进半导体材料(无锡)有限公司 | 陈淑勇、白龙韬 | 行业调研、标准文本和编制说明的修改完善。 |

另外，本工作还得到了业内其他单位的积极响应和大力支持，进一步保障了标准编制组的技术实力。以上来自不同行业和领域的单位分别从不同角度为本标准的制定提供了强大的软、硬件支撑，为顺利完成标准制定工作奠定了基础条件。

2  标准编制原则和确定标准主要内容

2.1 标准编制原则

科学性：本标准建立了一种半导体领域储存容器金属离子迁移量的标准化评价手段，检测方法科学有效，在制定过程中编制组进行了大量的验证试验，对方法的所有内容进行了严格的验证。

先进性：方法补充了目前半导体工业存储容器缺乏统一权威的金属离子迁移量测试标准的缺失。

操作性：方法符合我国目前检测设备仪器和试剂、材料的供应条件。

适用性：方法符合检测人员的技术水平，测试过程可操作性强，能被国内半导体分析实验室所使用并达到所规定的要求，具有普遍适用性，易于推广使用。

2.2 标准制订技术路线

本标准按图1所示的技术路线进行。

图1技术路线图

2.3 标准主要内容的说明

2.3.1 范围

本文件规定了测试半导体工业用光敏材料存储容器中金属离子迁移量的方法原理、试剂和材料、仪器和设备、测试环境、测试步骤、结果计算、精密度和测试报告。

本文件适用于半导体工业用光敏材料存储容器中钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌等金属离子迁移量的测试。

2.3.2术语和定义

该部分主要规定了“模拟提取剂”和“提取比”两项标准中的专用术语。

模拟提取剂是指用于模拟提取半导体工业用光敏材料储存容器中金属离子的提取剂。

提取比是指模拟提取剂与光敏材料存储容器内壁的接触面积（S）与模拟提取剂体积（V）的比值，单位为dm2/L。

2.3.3 方法原理

向待测存储容器中加入一定体积的模拟提取剂，在特定温度下进行静态提取一定的时间后，按照设定的时间间隔，用电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定提取液中待测金属离子的迁移浓度，计算迁移量。将迁移浓度与迁移时间作图、线性拟合，得到迁移斜率，结合提取比计算待测金属离子的迁移速率。必要时，亦可以将待测容器安装在恒温水浴振荡器上，设置振荡方式和频率，在特定温度下进行加速提取。

2.3.4 试剂和材料

在光敏材料存储瓶金属离子迁移量检测中，需要关注的金属离子浓度可能低于1.0 μg/L，因此对于试验过程中存储瓶的清洁、浸泡提取以及检测用超痕量标准溶液都有着严格要求，同时对于电感耦合等离子体质谱仪测试需要的高纯气体也有相应要求，具体要求如下：

（1）超纯水：符合GB/T 11446.1中EW-Ⅰ级电子级水的要求，待测金属离子质量浓度不大于0.02 μg/L。

（2）高纯硝酸：符合SEMI C35中Tier B级的要求，待测金属离子质量浓度不大于0.1 μg/L。

（3）稀硝酸溶液(1+19)：使用超纯水(5.1）将高纯硝酸（5.2）稀释配制成（1+19）稀硝酸。

（4）模拟提取剂：N-甲基吡咯烷酮（NMP）符合SEMI G3级的要求，异丙醇（IPA）符合SEMI G3级的要求，丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）符合SEMI G3级的要求，或计划盛装的光敏材料和其它溶剂。

（5）标准溶液：钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌元素混合标准溶液，10 μg/L。

（6）气体：氢气、氦气、氩气，纯度（体积分数）应不小于99.999%，或其他仪器要求的气体。

2.3.5 仪器和设备

本项目主要使用电感耦合等离子体质谱法进行提取剂中金属离子的测试，同时在加速提取时，需使用具有恒温、振荡和超声功能的恒温水浴振荡器。所需仪器和设备如下：

（1）电感耦合等离子体质谱仪：符合JJF 1159中第4章的规定，不限于四极杆电感耦合等离子体质谱仪，配备有机进样系统。

（2）恒温水浴振荡器：温度范围（20～60）℃，控制精度±3℃。机械振荡频率（0～60）次/min，超声振荡频率（0～40）kHz。

（4）全氟烷氧基树脂（PFA）试剂瓶、容量瓶。

（5）分析天平：精确至0.1 mg。

2.3.6 测试环境

综合考虑半导体工业用光敏材料的存储温度和使用温度，同时考虑进行金属离子浓度测试时适宜的环境温度，本文件规定测试环境温度（23±2）℃，相对湿度为（45±10）%。在模拟提取剂的灌装、转移和测试过程中，环境洁净度对于浓度在1.0 μg/L以下的金属离子测试有着显著影响，因此规定测试区域应达到或优于GB/T 25915.1-2021中ISO 6级的要求；制样区域和试剂配制区域应达到或优于GB/T 25915.1-2021中ISO 5级的要求。

2.3.7 测试步骤

该部分主要规定了存储容器金属离子析出量测试步骤的概述、清洗、试样提取、仪器分析等内容。

（1）概述

存储容器使用电子级超纯水和高纯硝酸溶液进行浸泡和反复清洗后，向待测样品中加入一定体积的模拟提取剂，在特定温度下进行静态提取。也可以将待测容器安装在恒温水浴振荡器上，设置振荡方式和频率，在特定温度下进行加速提取。按照设定的时间间隔，用电感耦合等离子体质谱仪测定提取液中待测金属离子的迁移浓度，计算迁移量。将迁移浓度与迁移时间作图、线性拟合，得到迁移斜率，结合提取比计算待测金属离子的迁移速率。

（2）前处理

根据实验的目的，选取合适数量的待测容器进行清洗。在洁净区内，将超纯水注入待测容器内，静置2min后震荡数次排出，去除容器内易剥离的污染性杂质颗粒。配制浓度为5%的硝酸溶液注满存储容器，静置48h后排出。再向存储容器反复注满超纯水，静置震荡排出，重复10次，在洁净区内静置晾干后密封待测。

（3）试样提取

空白评价：模拟提取剂中金属离子的初始浓度应不大于0.1 μg/L，或低于预期金属离子迁移量的10%，否则应重新选用更高纯度的提取剂。

模拟提取：向待测存储容器内加入选定的模拟提取剂，体积为待测容器容积的1/3～2/3。将盛装模拟提取剂的待测容器放置于恒温环境，在特定温度下进行静态提取。

对于圆柱状容器，测量待测容器外径及壁厚，精确至0.1mm，计算待测容器内半径；按公式（1）计算提取比。

(1)

式中：

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L；

S——提取剂与待测容器接触面积，单位为平方分米，dm2；

V——提取剂体积，单位为升，L；

r——待测容器内半径，单位为分米，dm；

h——提取剂的高度，单位为分米，dm。

必要时，将盛装模拟提取剂的待测容器安装在恒温水浴振荡器上，设定温度、振荡方式和频率、提取时间，进行机械和（或）超声波振荡提取。提取实验条件见表2。

表2 提取实验条件

| 参数 | 提取温度 | 机械振荡方式 | 机械振荡频率 | 超声波频率 | 提取时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | ℃ | / | 次/min | kHz | day |
| 范围 | 10～40 | 回旋、往复、双功能 | 0～60 | 0～40 | 1～180 |

移取提取液：根据试验目的和测试方法要求，在7d、14d、21d或其他所需时间点移取提取液，使用洁净的PFA吸管和容器移取和储存提取液，供仪器测试。采用光敏材料作为模拟提取剂时，用NMP或PEGMA将待测溶液稀释一定倍数后进行测定。

每次取样后立即向待测容器内补充同样体积的模拟提取剂，当移取体积低于容器内提取剂总体积的1%时，可不补充提取剂。

（4）仪器分析

仪器准备工作：打开通风系统，调节检测所需气体流量以及冷却循环系统压力，进行仪器开机预热准备，按仪器操作说明初步设定仪器工作条件，使其满足仪器正常工作的要求。在测试前电感耦合等离子质谱仪需要选择相应的检测模式，进行调谐，以达到最佳测试条件。

待测元素质量数的选择参见表3。

表3 待测元素质量数

| 待测元素 | 质量数 | 待测元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝（Al） | 27 | 镁（Mg） | 24 |
| 钙（Ca） | 40/44 | 锰（Mn） | 55 |
| 铬（Cr） | 52 | 钠（Na） | 23 |
| 铜（Cu） | 63、65 | 镍（Ni） | 58，60 |
| 铁（Fe） | 56 | 钾（K） | 39 |
| 钴（Co） | 59 | 锌（Zn） | 64、66 |

工作曲线法：根据被测定元素的浓度范围，配制不同浓度的标准系列溶液，制备的标准溶液浓度范围应接近于估计的待分析元素的浓度。在与样品溶液测定相同的条件下，测量标准溶液系列的离子计数值（cps），以待测元素浓度为横坐标，离子计数值（cps）为纵坐标，绘制工作曲线或计算回归方程。

标准加入法：移取相同体积的提取液，至少四份。其中一份不加标准溶液，其余几份分别加入成比例的标准溶液，在相同的仪器条件下，分别测定相应的离子计数值（cps）。以加入标准溶液质量浓度为横坐标，对应的离子计数值（cps）为纵坐标，绘制曲线，将曲线反向延长于横轴相交，交点即为待测元素的质量浓度。可在同一份基体中，逐级加入浓度成比例的待测元素混合标准溶液。

使用ICP-MS依次检测标准系列溶液和样品溶液，通过工作曲线法或标准加入法测定提取液中相应的待测元素的浓度。

至少做2份平行试验，其结果的相对标准偏差（RSD）不大于10%，记录平均值。

2.3.8 结果计算

按公式（2）计算提取液中金属离子迁移浓度：

(2)

式中：

cit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移浓度，单位为微克每升，μg/L；

cit′——提取时间为t时提取液中金属离子i的测试浓度，单位为微克每升，μg/L；

ci0——模拟提取剂中金属离子i的浓度，单位为微克每升，μg/L。

按公式（3）计算试样中金属离子迁移量：

(3)

式中：

Mit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移量，单位为微克每平方分米，μg/dm2；

cit——提取时间为t时试样中金属离子i的迁移浓度，单位为微克每升，μg/L；

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L。

需要时，参考附录A计算待测容器中金属离子的迁移速率。

2.3.9检出限

测定系列标准溶液时，同时连续10次测定空白溶液的浓度值，检出限以“DL”计，按照公式（4）计算：

(4)

式中：

c——加入标准溶液浓度的数值，单位为微克每升，μg/L；

s——空白溶液响应值标准偏差；

S1——加标后溶液响应值的平均值；

S0——空白溶液强度值的平均值。

试样溶液中待测元素浓度至少应为该元素检出限三倍。

2.3.10回收率

待测元素的回收率应控制在80%～120%。

3  主要试验验证情况分析

试验验证情况具体见附件1《验证试验报告》。

4  标准中涉及专利情况

标准起草工作小组未发现本标准及相关专利的内容，不存在涉及的相关专利问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准的实施可以快速、准确测定存储容器中金属离子向光敏材料的迁移量，为行业提供统一标准。帮助半导体企业及时发现存储容器对光敏材料质量的潜在影响，进而优化存储方案，提高产品质量稳定性。该测试方法的建立将促进半导体工业在材料存储技术上的创新，推动整个行业向更精细化、高质量方向发展，显著提升行业规范化水平，促进产品质量提升，推动产业高质量发展，并带来广泛的经济和社会效益。

6  国外采标及对比情况

无。

7  与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。与现有标准及制定中的标准均无冲突及重复，与现有标准是相互支撑的关系，总体是对现有标准体系有效补充和完善。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9  标准性质的建议说明

本标准建议作为推荐性标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布后6个月实施。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无

附件1  验证试验报告

标准编制组从光敏材料生产厂家、科研机构等不同渠道，分别收集了玻璃、高密度聚乙烯（HDPE）、全氟烷氧基聚合物树脂瓶（PFA）等不同材质的光敏材料存储容器作为研究对象（附表1），研究了不同材质的存储瓶中金属离子析出量水平，以及验证在不同金属离子析出水平的情况下，本项目建立的金属离子析出量测试方法的适用性，开展系列验证实验。

附表 1验证实验样品信息

| 样品材料 | 玻璃1# | 玻璃2# | HDPE | PFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品规格 | 1 Gal | 4 L | 4 L | 250 mL |
| 样品来源 | 中建材 | 德国默克 | 苏州晶瑞 | 苏州研材微纳 |

- 实验原料及仪器

仪器设备：电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS-7900#200，安捷伦科技(中国)有限公司，载气为氩气，s透镜，1.5mm石英同心雾化器，自吸式进样，PFA进样管（0.25mm），石英矩管（1.5mm）。；电子天平（XSR 105DU，梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司）；超净工作台；玻璃试剂瓶、HDPE试剂瓶、PFA试剂瓶（市售）。

硝酸基体29种元素混合溶液标准物质：GBW(E)082429，中国计量科学研究院；

硝酸：G4级，上海傲班科技有限公司；

硝酸：BV-Ⅲ级，北京化学试剂研究所有限责任公司；

提取剂A：电子级纯水（UPW），Milli-Q型纯水机自制，符合EW-1电子级水的要求；

提取剂B：3%（v/v）硝酸，用G4级硝酸和电子级纯水配制；

提取剂C：NMP（G4级）。

- 主要实验过程

本研究中的容器均来自市售的光敏材料存储容器，清洗和灌装过程均在符合ISO 5级的洁净环境中进行。试验前将原容器中溶剂清空，使用超纯水和稀硝酸溶液按照标准中8.1的步骤清洗以去除原容器内溶质。在ISO 4级（百级）洁净环境下重新注满提取液，在（23±1）℃下存储21天后取提取液进行测试。

标准溶液配制和仪器测试均在符合ISO 5级的洁净环境中进行。使用洁净的PFA容量瓶和分析天平配制不同质量浓度的系列标准溶液。取多元素混合标准溶液置于PFA容量瓶中稀释至浓度为50 μg/L。并取0.1 mL、0.25 mL、0.5 mL、1.0 mL、5.0 mL上述混合标准溶液置于5个PFA容量瓶中，用待测纯水样品稀释配制成浓度分别为0.1 μg/L、0.25 μg/L、0.5 μg/L、1.0 μg/L、5.0 μg/L混合标准溶液系列，采用标准加入法测试并绘制工作曲线，以X轴截距计算提取中金属杂质的含量。

PFA容器中提取液以标准加入法进行测试，其他容器中提取液通过将标准加入法工作曲线转化为外标曲线进行测试。使用调谐液对ICP-MS自吸进样系统进行强度和稳定性测定，保证7Li和59Co的背景强度达到稳定状态（3min内cps值基本保持不变）。

- 分析方法优化与评价

电感耦合等离子体质谱仪是通过对雾化气进行高压电离后，待测离子等离子化后通过四极杆质谱检测器进行测试。氩气在1500W的射频功率下，会导致氩化物离子的背景偏高，对超痕量水平的K、Ca等元素产生干扰，难以用常规模式进行准确测试。在纯水中超痕量元素的检测中，可以通过优化RF功率，避免氩化物离子对待测离子的干扰。本研究通过增加矩管中心管气流速（载气加补偿气流速为1.5 L/min），采用更大的采样深度18 mm，选择低温等离子体模式（射频功率600 W）等方式对提取液中以Na、Mg等为代表的碱金属元素进行测试。

附表2 在不同射频功率下的响应信号

| 射频功率 | 响应信号/cps |  |
| --- | --- | --- |
|  | 600W | 1500W |
| 39K | 1670 | 5998227 |
| 40Ca | 890 | 174783 |
| 56Fe | 266 | 47025356 |

附表2数据表明，保持相同的进样提升速度，在冷等离子模式下39K、40Ca、56Fe的背景响应信号远小于常规的热等离子体模式（1500W）。这是由于Ar电离能为15.76 eV，使用600W的冷等离子体模式会大幅降低Ar+、ArH+、ArO+等氩化物离子的生成，从而排除了氩化物离子对39K、40Ca和56Fe的干扰，冷等离子体模式适用于纯度高且基体简单的样品的痕量分析。Zn元素因本身电离能限制，采用常规等离子体模式测试。

以各元素的浓度为横坐标，响应信号（cps）为纵坐标，绘制工作曲线，所得各元素的工作曲线和相关系数见表3。将空白提取液重复进样11次，以测试结果的三倍标准偏差（3S/K）计算各元素的方法检出限（DL），以样品中各元素浓度为背景等效浓度（BEC）。在装有空白提取液的PFA瓶内加入已知浓度的混合标准工作溶液，在上述试验方法下对溶液中各金属离子浓度进行测定，并计算加标回收率，测定结果见附表3。

附表3 工作曲线、检出限和回收试验结果

| 质量数/元素 | 工作曲线 | 相关系数/ R | 检出限/（μg/L） | BEC/ （μg/L） | 回收率/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Na | Y=15862.89x+2356.93 | 0.9998 | 0.057 | 0.149 | 109.0 |
| 24 Mg | Y=7225.92x+2060.23 | 0.9997 | 0.053 | 0.285 | 103.1 |
| 27 Al | Y=3913.96x+390.02 | 0.9996 | 0.008 | 0.099 | 95.6 |
| 39 K | Y=8811.80x+1946.86 | 0.9994 | 0.065 | 0.221 | 98.3 |
| 40 Ca | Y=2776.74x+890.06 | 0.9993 | 0.075 | 0.321 | 94.9 |
| 52 Cr | Y=2662.60x+63.33 | 0.9998 | 0.039 | 0.023 | 102.3 |
| 55 Mn | Y=6171.29x+123.34 | 0.9999 | 0.012 | 0.020 | 97.9 |
| 56 Fe | Y=3088.28x+293.35 | 0.9991 | 0.012 | 0.011 | 104.4 |
| 59 Co | Y=2938.81x+100.00 | 0.9998 | 0.021 | 0.034 | 98.9 |
| 58 Ni | Y=1819.96x+93.33 | 0.9994 | 0.041 | 0.051 | 96.1 |
| 63 Cu | Y=1580.99x+43.31 | 0.9995 | 0.067 | 0.027 | 95.3 |
| 66 Zn | Y=40768.7x+7460.67 | 0.9993 | 0.087 | 0.183 | 101.4 |

附图1 不同元素标准曲线（0.1 μg/L~5.0 μg/L）

结果表明，各元素的回收率为94.9%～109.0%，各元素工作曲线在0.1μg/L~5μg/L范围内的相关系数均大于0.995，各元素检出限均小于0.1 μg/L，本项目可用于分析储存容器浸提液中金属离子迁移量低于0.1 μg/L的样品，可以满足G4及以上级别光敏材料存储容器可析出金属离子的评价要求。

- 前处理方式评价

分别采用稀硝酸浸洗和纯水浸洗两种处理方式进行前处理清洗。在相同的浸提液和储存条件下，稀硝酸浸洗和纯水浸洗处理的容器中检测到的金属离子差异较大，表明经过稀硝酸的预浸洗可以有效降低存储瓶内残留的金属离子。HDPE瓶中主要析出离子为Ca、Na、Mg、Al 和Zn，测试结果见附图2。

其中Ca离子析出量为0.81 μg/L，Na离子析出量为0.56 μg/L，表明该HDPE瓶可以用于G3级别（＜1 μg/L）光敏材料的储存。而纯水浸洗的HDPE瓶仅能满足G2（＜10 μg/L）光敏材料的储存要求。从测试金属离子迁移量的角度来看，应采用硝酸浸洗的方式对待测的存储容器进行清洗，以便于充分除去容器生产加工过程中引入的金属离子残留。

附图2  不同清洗方式HDPE瓶金属离子迁移浓度

- 迁移浓度测试

本项目分别在不同材质的储存容器中注入电子级纯水、稀硝酸溶液和NMP，经模拟提取后，按公式（2）计算提取液中金属离子迁移浓度，测试结果见附表4。

附表4金属离子迁移浓度测试结果（21d）

单位：μg/L

| 材质 | PFA |  |  | HDPE |  |  | 1#玻璃 |  |  | 2#玻璃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | UPW | 硝酸 | NMP | UPW | 硝酸 | NMP | UPW | 硝酸 | NMP | UPW | 硝酸 | NMP |
| 23 Na | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.56 | 0.67 | 0.42 | 0.72 | 0.82 | 0.52 | 5.93 | 6.36 | 5.21 |
| 24 Mg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| 27 Al | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.21 | 0.19 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 39 K | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.69 | 0.72 | 0.41 |
| 40 Ca | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.81 | 0.89 | 0.62 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.35 | 0.37 | 0.26 |
| 52 Cr | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 55 Mn | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 56 Fe | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 59 Co | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 60 Ni | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 63 Cu | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 66 Zn | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.54 | 0.46 | 0.27 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

测试结果表明，对于同一材质的容器，纯水和硝酸溶液的金属离子迁移浓度含量基本相当，降低储存介质的pH后不会从容器中额外浸出金属离子。其中PFA容器瓶21天内向纯水和稀硝酸中迁移浓度均小于0.1 μg/L，可以作为半导体领域G4级光敏材料存储容器或容器内衬材料。以NMP作为提取剂时，浸出的金属离子种类与纯水和稀硝酸的迁移种类一致，但金属离子迁移浓度均小于纯水和稀硝酸的迁移浓度。

从存储容器的不同材质看，玻璃瓶1#在经过不同溶剂浸提后，Na、K、Ca等离子的迁移浓度在0.1 μg/L以上，其余离子迁移浓度均低于0.1 μg/L，表明其可以用于G3级化学品的储存。玻璃瓶2#在经不同溶剂浸提后，Na的迁移浓度高达6.36 μg/L，其余金属离子的迁移浓度也明显高于玻璃瓶A，表明不同来源的玻璃瓶金属离子迁移浓度差异较大。这主要是因为不同厂商的玻璃瓶主要成分和脱碱工艺存在差异，溶剂对玻璃硅氧骨架的侵蚀叠加氢离子与碱金属的交换过程，导致钠离子的析出最为明显。但在半导体行业中玻璃瓶在光敏材料的存储和运输中更为常见，因此对于G4级甚至更高级别光敏材料的储存，对玻璃试剂瓶的生产厂家提出了更高的生产制造要求和脱碱工艺要求。对于半导体工业用光敏材料存储容器，以有机溶液NMP做为提取剂的金属离子迁移浓度明显低于以纯水和稀硝酸的迁移浓度，这是由于电感耦合等离子质谱仪测试的是提取剂中的溶解态元素，提取剂中金属离子主要来源于容器内表面和脱落颗粒物的溶解析出，在不同溶剂中的溶解度不同，所以不同类型提取剂的测试结果有所差异。在半导体工业用光敏材料存储容器金属离子迁移量的测试中，选择IPA、NMP、PEGMA等有机溶剂作为提取剂更符合实际使用情况。

- 迁移量和迁移速率试验

按照标准中公式（1）计算提取实验的提取比，计算结果如下：

附表5 不同容器提取比计算结果

| 容器 | 内半径（dm） | 提取剂体积（L） | 提取剂高度（dm） | 接触面积（dm2） | 提取比（dm2/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#玻璃 | 0.775 | 2.0 | 1.060 | 7.065 | 3.532 |
| 2#玻璃 | 0.725 | 2.0 | 1.211 | 7.186 | 3.593 |
| HDPE | 0.725 | 2.0 | 1.132 | 7.117 | 3.559 |
| PFA | 0.36 | 0.125 | 0.307 | 1.104 | 8.830 |

采用NMP作为提取剂，对2#玻璃瓶进行了模拟提取试验，提取条件为温度：（23±2）℃、放置方式：静置、提取时间：0~56d。按公式（3）计算试样中金属离子迁移量，按公式（A.2）计算试样中金属离子的迁移速率，结果见附表6。

附表6 2#玻璃瓶金属离子迁移量测试结果

| 元素 | 迁移量（μg/dm2） |  |  |  |  |  | 拟合曲线 | 迁移速率[μg/(dm2d)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7d | 14d | 21d | 28d | 45d | 56d |  |  |
| Na | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | y = 0.2093x + 1.085 R2 = 0.96 | 0.058 |
| Mg | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | y = 0.006x + 0.0546 R2 = 0.97 | 0.002 |
| K | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | y = 0.0139x + 0.135 R2 = 0.95 | 0.004 |
| Ca | 2.89 | 3.64 | 5.21 | 7.25 | 8.65 | 9.68 | y = 0.0074x + 0.1318 R2 = 0.93 | 0.002 |

附图3  2#玻璃瓶金属离子迁移量拟合曲线图

结果表明，对于玻璃存储瓶，Na、Mg、Al、Ca为玻璃瓶成分的主体元素，其中各元素在析出的50天内基本呈线性析出的规律（R2 >0.9）,钠元素是该玻璃瓶向外析出元素总量的90%，迁移速率为0.058μg/(dm2d)，其主要来源于溶剂对玻璃硅氧骨架的侵蚀叠加氢离子与碱金属的交换过程。采用迁移速率模拟的方式，可以有效预测光敏材料存储容器在长时间存放光敏材料后的金属离子析出情况，有助于存储容器生产厂家和使用者及时发现生产和使用问题，优化生产工艺和使用方式。