| ICS | 23.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | CBMF. A82 |

中国建筑材料团体标准

T/CBMF XXXX—XXXX

半导体工业用光敏材料存储容器 颗粒物

析出量测试方法

Containers of photosensitive materials for the semiconductor industry—Test method for the precipitation of particles

（本草案完成时间：2025.11）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 试剂和材料	1

6 仪器和设备	2

7 测试环境	2

8 测试步骤	3

9 结果计算	4

10 精密度	5

11 测试报告	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

半导体工业用光敏材料存储容器 颗粒物析出量测试方法

范围

本文件规定了测试半导体工业用光敏材料储存容器中颗粒物析出量的方法原理、试剂和材料、仪器和设备、测试环境、测试步骤、结果计算、精密度和测试报告。

本文件适用于半导体工业用光敏材料储存容器中颗粒物析出量的测试，颗粒物粒径范围为0.1 μm～1.0 μm。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11446.1-2013 电子级水

GB/T 25915.1-2021 洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

SEMI C35 Specification and Guide for Nitric Acid

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

模拟提取剂 simulated extractant

用于模拟提取半导体工业用光敏材料储存容器中颗粒物的提取剂。

提取比 extracting ratio

模拟提取剂与光敏材料存储容器内壁的接触面积（S）与模拟提取剂体积（V）的比值。

单位为dm2/L。

方法原理

向待测容器中加入一定体积的模拟提取剂，在特定温度下进行静态提取。也可以将待测容器安装在恒温水浴振荡器上，设置振荡方式和频率，在特定温度下进行加速提取。按照设定的时间间隔，用光散射法液体颗粒计数器对提取液中的不同粒径颗粒物进行定量分析，计算得到颗粒物析出浓度、析出量、平均析出速率。

光散射法液体颗粒计数器测试原理如图1所示。

光散射法液体颗粒计数器测试原理

试剂和材料

超纯水，符合GB/T 11446.1中EW-Ⅰ级的要求。

高纯硝酸：符合SEMI C35中Tier B级的要求。

稀硝酸溶液(1+19)：使用超纯水(5.1）将高纯硝酸（5.2）稀释配制成（1+19）稀硝酸。

模拟提取剂：N-甲基吡咯烷酮（NMP）符合SEMI G3级的要求，丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）符合SEMI G3级的要求，或计划盛装的光敏材料和其它溶剂。

高纯氮气：纯度不低于99.999 %。

样品瓶：高密度聚乙烯树脂（HDPE）材质，容量不低于100 mL。

仪器和设备

液体颗粒计数器：检测方式为激光散射法，颗粒物粒径检测通道至少包含0.1 μm、0.2 μm、0.3 μm、0.4 μm、0.5 μm和1.0 μm。

恒温水浴振荡器：温度范围（20～60）℃，控制精度±3 ℃。机械振荡频率（0～60）次/min，超声振荡频率（0～40） kHz。

手持式气体颗粒计数器：微粒粒径检测通道至少装载不低于0.3 μm。

测试环境

温度：（22±2）℃。

相对湿度：（45±10）%。

洁净度：

——测试区域应达到或优于GB/T 25915.1中ISO 4级的要求；

——前处理和试剂配制区域应达到或优于GB/T 25915.1中ISO 5级的要求。

测试步骤

试样前处理

根据实验的目的，选取合适数量的待测容器。

- 将超纯水（5.1）注入待测容器内，静置2 min后震荡数次排出，去除容器内易剥离的污染性杂质颗粒；

- 将稀硝酸溶液（5.3）注入待测容器内，静置48 h后排出；

- 使用超纯水清洗待测容器，静置、震荡、排出，重复10次；

- 使用洁净区域内的鼓风设备，如百级洁净台自带鼓风装置或高纯氮气（5.5），对待测容器进行干燥处理，密封待测。

试样提取

模拟提取剂空白测试

根据实验目的，可选取N-甲基吡咯烷酮（NMP）、丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）、计划盛装的光敏材料或其它溶剂（5.4）作为模拟提取剂。

- 将液体颗粒计数器（6.1）取液管置入模拟提取剂中，打开蠕动泵，设置流速为40 mL/min，润洗时间不低于2 min；

- 打开数据采集模式，以10 mL/min流速采集模拟提取剂，最少采集3次；

- 读取结果，计算平均值。

- 模拟提取剂中颗粒物浓度应符合表1的要求，否则应重新选用更高纯度的提取剂。

- 模拟提取剂中颗粒物浓度要求

| 粒径 | ≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度要求 | ＜200 Pc/mL | ＜30 Pc/mL | ＜10 Pc/mL | ＜3 Pc/mL |

模拟提取

向待测容器内加入选定的模拟提取剂，体积为待测容器容积的1/3～2/3。

对于圆柱状容器，测量待测容器外径及壁厚，精确至0.1 mm，计算待测容器内半径；按公式（1）计算提取比。

(1)

式中：

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L；

S——提取剂与待测容器接触面积，单位为平方分米，dm2；

V——提取剂体积，单位为升，L；

r——待测容器内半径，单位为分米，dm；

h——提取剂的高度，单位为分米，dm。

将盛装模拟提取剂的待测容器放置于恒温箱或恒温室内，在特定温度下进行静态提取。

必要时，将盛装模拟提取剂的待测容器安装在恒温水浴振荡器（6.2）上，设定温度、振荡方式和频率、提取时间，进行机械和（或）超声波振荡提取。提取实验条件见表2。

- 提取实验条件

| - 参数 | - 提取温度 | - 机械振荡方式 | - 机械振荡频率 | - 超声波频率 | - 提取时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位 | - ℃ | - —— | - 次/min | - kHz | - day |
| - 范围 | - 10～40 | - 回旋、往复、双功能 | - 0～60 | - 0～40 | - 1～180 |

移取提取液

根据试验目的，在7 d、14 d、21 d或其他所需时间点使用样品瓶（5.6）移取提取液100 mL，供仪器测试。

每次取样后立即向待测容器内补充相同体积的模拟提取剂。

仪器测试

环境确认

使用手持式气体颗粒计数器（6.3），对液体颗粒计数器放置区域颗粒物进行监测，要求0.3 μm及以上粒径的颗粒物浓度应不大于1020 Pc/m3，并应确保洁净环境长期稳定。如出现洁净度波动，应停止实验，待洁净度恢复后继续测试。

仪器准备

按仪器操作说明设定液体颗粒计数器工作条件，使其满足正常工作的要求。

将取液管置入超纯水中，打开蠕动泵，冲洗管路不少于2 min，监测颗粒物浓度。取样系统在1 min内颗粒物浓度稳定不变后，开始测试。

提取液测试

将液体颗粒计数器取液管置入提取液中，按照8.2.1的条件进行测试，得到不同粒径颗粒物的浓度。

至少做3份平行试验，其结果的相对标准偏差（RSD）应不大于20%，否则应重新进行测试。

记录测试结果，计算平均值。

结果计算

按公式（2）计算提取液中颗粒物析出浓度：

(2)

式中：

ct——提取时间为t时试样中颗粒物析出浓度，单位为个每毫升，Pc/mL；

ct′——提取时间为t时提取液中颗粒物测试浓度，单位为个每毫升，Pc/mL；

c0——模拟提取剂中颗粒物浓度，单位为个每毫升，Pc/mL。

按公式（3）计算试样中颗粒物析出量：

(3)

式中：

Et——提取时间为t时试样中颗粒物析出量，单位为个每平方分米，Pc/dm2；

ct——提取时间为t时颗粒物析出量，单位为个每毫升，Pc/mL；

L——提取比，单位为平方分米每升，dm2/L。

按公式（4）计算试样中颗粒物平均析出速率：

(4)

式中：

ERt——提取时间为t时试样中颗粒物平均析出速率，单位为个每平方分米每天，Pc/(dm2d)；

Et——提取时间为t时试样中颗粒物析出量，单位为个每平方分米，Pc/dm2；

t——提取时间，单位为天，d。

精密度

在相同条件下同一样品进行3次平行测试，相对标准偏差应不大于30%。

测试报告

试验报告应包括下列内容：

- 样品信息；

- 测试环境；

- 仪器型号；

- 提取条件：模拟提取剂、提取比（S/V）、提取方式、提取温度、提取时间；

- 测试项目及结果；

- 与本文件试验条件的任何偏离。