CBMF

中国建筑材料联合会     发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

空气净化材料气味净化性能感官评价方法

Sensory evaluation method for odor purification performance of materials for air purification

（征求意见稿）

2025.08

T/CBMF XXX—202X

中国建筑材料协会标准

ICS 13.040.01

CCS Q 10

版权保护文件

本标准适用于空气净化材料气味净化性能的检测。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

前  言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 气味净化性能等级划分	2

5 材料和设备	2

6 气味评价实验室要求	2

7 气味评价小组要求	3

8 试验方法	3

9 试验报告	3

附录A（规范性）试样制备方法	4

附录B（规范性）气味净化性能试验方法	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

空气净化材料气味净化性能感官评价方法

警告——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施。

- 范围

本文件规定了空气净化材料气味净化性能感官评价方法的术语和定义、气味净化性能等级划分、材料和设备、气味评价实验室要求、气味评价小组要求、试验方法和试验报告。

本文件适用于空气净化材料的气味净化性能评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43353-2023 建材产品的气味释放测试 环境测试舱法

GB/T 18883 室内空气质量标准

JC/T 1074-2021 室内空气净化功能涂覆材料净化性能

JJF（建材）240-2025 建材产品气味评价用负压采气箱校准规范

JJF（建材）241-2025 建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范

- 术语和定义

GB/T 43353-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

空气净化 air purification

减少室内环境中影响空气品质的污染物，使空气洁净的行为。

[来源：JC/T 1074-2021 3.1]

气味净化性能 odour purification ability

在规定的试验条件下，试样对空气气味的改善能力。

气味强度 odour intensity

OI

气味造成嗅觉刺激的强烈程度。

[来源：GB/T 43353-2023，3.10]

- 气味净化性能等级划分

空气净化材料气味净化性能等级划分见表1。

表1 空气净化材料气味净化性能等级划分

| 气味净化性能等级 | 指标要求 |
| --- | --- |
| N级 | ΔOI＜1.0 |
| A级 | ΔOI≥1.0 |
| AA级 | ΔOI≥2.0 |
| AAA级 | ΔOI≥3.0 |

- 材料和设备

5.1 样本容器：符合GB/T 43353-2023中5.1和JJF（建材）240-2025的要求。

5.2 负压采气箱：符合GB/T 43353-2023中5.2和JJF（建材）241-2025的要求。

5.3 原始气体嗅辨仪：符合GB/T 43353-2023中5.3的要求。

5.4 电子天平：精度为0.01g。

5.5 微量注射器：量程5μL，分度值为0.1μL。

5.6 试验舱系统：符合JC/T 1074中对于试验舱的要求。

5.7 正丁醇：分析纯及以上，纯度≥99%。

5.8 壬醛：分析纯及以上，纯度≥99%。

5.9 乙酸：分析纯及以上，纯度≥99%。

5.10 乙酸正丁酯：分析纯及以上，纯度≥99%。

6  试验方法

6.1 气味评价实验室要求

- 气味评价实验室应满足GB/T 43353-2023中5.7气味评价实验室和恢复室的要求。其中嗅辨室温度应维持在（23±2）℃，相对湿度应维持在（50±10）%。

6.2 气味评价小组要求

气味评价小组应满足GB/T 43353-2023中8气味评价小组的要求。

6.3 试样制备

每个样品平行制备4份试样，试样制备按照附录A的规定执行，也可以按产品说明书中的规定制备试样，但应在测试报告中说明。

6.4 试样前处理

试样养护条件为温度（23±2）℃和相对湿度（50±10）%。

对于涂覆类产品、板状及片状产品、卷状产品，应将试样放置于洁净通风的环境中养护7d；对于喷剂类产品，应将试样放置于洁净通风的环境中养护24h；对于粉状及颗粒状产品无需进行养护。

如果养护过程有特殊的要求，也可以按照具体的产品要求增加处理步骤（如紫外线照射，高温固化），但应在结果报告中指明。

6.5 模拟气味溶液制备

按照表2配制成10mL模拟气味混合溶液，并于常温、避光条件下保存。

表2 模拟气味混合原液

| 气味物质 | CAS号 | 体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 正丁醇 | 71-36-3 | 5.0 |
| 正壬醛 | 124-19-6 | 1.0 |
| 乙酸 | 64-19-7 | 1.0 |
| 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 3.0 |

根据实际需求，也可测试试样对其他典型气味污染物的净化能力，但应在报告中指出。其他典型气味物质及制备方法可参考附录B。

6.6 试验舱要求

温度应保持在（23±2）℃，相对湿度应保持在（50±10）%，也可根据相应产品标准或实际应用环境要求，选择试验舱测试条件，并在结果报告中说明。

试验舱内应无气味且总挥发性有机化合物（TVOC）浓度应小于等于0.020 mg/m3，单一VOC的背景浓度（以甲苯计）应小于等于0.002 mg/m3，测试方法按照GB/T 18883规定执行。

若无法满足要求，则应采取有效的清洁措施直至符合要求方可开展试验。

6.7 气味净化性能测试

6.7.1 试验舱选择

应选择两台满足要求的试验舱，一台作为样品舱，另一台作为参比舱。

6.7.2 试样放置

试样养护完成后，放置于样品舱中心位置；在参比舱内放置相同尺寸的试样基材。将两台试验舱与气体发生器连接，并保持舱体密闭。

6.7.3 模拟气味发生

同时开启样品舱和参比舱的搅拌风扇，转速设定为(15±1)r/s。使用5 μL的微量注射器，移取(3±0.1) μL污染物，注入气体发生器内，开启气体发生器并开始计时，2h后关闭气体发生器，24h后关闭搅拌风扇。

6.7.4 气味样本采集

使用负压采气箱（5.2）同时采集样品舱和参比舱气味样本各至少30L。

6.7.5 气味强度评价

将采集到的气味样本分别通过原始气体嗅辨仪（5.3）呈送给气味评价小组进行气味强度测试，气味强度评价方法参照GB/T 43353-2023中9.5阶段法的规定执行，样品舱和参比舱的气味强度结果分别计为OIS和OIR。

6.8 结果计算

样品舱与参比舱气味样本的气味强度差值ΔOI按照公式（1）进行计算。

|  | ∆OI=OIR−OIS | （1） |
| --- | --- | --- |
| 式中： | ∆OI—参比舱与样品舱气味强度的差值，级； OIR—参比舱气味样本气味强度值，级； OIS—样品舱气味样本气味强度值，级； |  |

- 试验报告

试验报告至少应包括下述内容：

a）测试时间、地点及测试依据；

b）试验样品名称、生产单位及批号；

c）试验样品的养护时间及条件；

d）测试所用模拟气味溶液中气味物质的化学物质名称及CAS号；

e）测试结果包括测试得到的参比试验舱和试验舱的气味强度差值；

f）任何偏离本文件的操作或者有可能影响测定结果的可变环境因子。

# 附录A
(规范性)
试样制备方法

A.1 材料和设备

A.1.1 基材

无味且化学惰性，如玻璃、聚四氟乙烯、不锈钢材质的平板，平板尺寸为500mm×500mm。

A.1.2 涂布工具

能够使液态样品均匀平整的涂刷于基材上，可以选择刷子、喷枪、滚轮等工具。

A.1.3 试样皿

试样皿材质为聚四氟乙烯、不锈钢等惰性材料，底部尺寸为500mm×500mm。

  - 试样皿示意图

A.1.4 钢直尺或卷尺

分度值为1 mm。

A.2 涂覆类产品

单组份产品混匀后直接取样，多组份产品应按产品说明书中规定的配比或实际使用时的配比混合各组分至均匀后取样。若其中任一组分的使用量为某一范围时，应按照最小使用量进行配比混合。

按照生产商提供的涂覆量，使用涂布工具（A.1.2）将待测试样均匀涂刷在基材（A.1.1）上，如无法提供，涂覆量按照（250±2）g/m2执行。

A.3 喷剂类产品

按照产品说明进行操作取样，应至少弃去喷出的前10g样品。

按照生产商提供的单位面积喷涂量，将产品喷涂于试样皿中，如无法提供，涂覆量按照（60±2）g/m2执行。

A.4 粉状及颗粒状产品

按照生产商提供的单位面积样品量，将待测样品尽可能平铺在试样皿（A.1.3）中，如无法提供，按照（1±0.1）kg/m2的样品量进行。

A.5 板状及片状产品

按照0.25m2的试样面积，沿样品的长度方向，在中心部分选取试样，垂直于样品表面进行剪切，所有试样的四边应用铝箔胶带包覆。

对于经涂饰、贴面后直接使用的双饰面样品，试样面积应按双面计算。

对于经涂饰、贴面后直接使用的单饰面样品，试样面积应按单面计算，背面应用铝箔胶带包覆，也可以把试样“背靠背”处理。

对于需要拼装的样品，应将试样拼在一起后再进行包覆。

A.6 卷状产品

按照0.25m2的试样面积，从样品中间选择适当的区域取样，对于成卷产品（如壁纸），距离短边边缘至少50cm取样。将试样的下表面放置在基材（A.1.1）上，使用铝箔胶带将四周边缘封闭，或将试样“背靠背”组合，用铝箔胶带密封边缘。

# 附录B
(资料性)
其他气味模拟溶液制备方法

B.1 概述

本附录给出用于材料气味净味评价用的气味模拟溶液配制与计算方法。

B.2 试验舱目标浓度

B.2.1 试验舱中气味物质的目标浓度宜按该气味物质的空气气味阈值（Cod）的10倍设置，计算公式见式（B.1）。

|  | Ct=10×Cod | （B.1） |
| --- | --- | --- |
| 式中： Ct——试验舱中气味物质的目标浓度，ug/m3; Cod——气味物质在空气中的气味阈值，ug/m3。 |  |  |

B.2.2 当开展单一气味模拟时，10倍阈值浓度如果高于该物质的时间加权平均阈限值浓度（TLV–TWA）或国家/行业职业接触限值（OEL）时，目标浓度应以两者中较低者为上限，且试验过程中不得超过该上限。

B.2.3 当开展混合气味模拟时，各组分的目标浓度宜分别控制在其（5～10）倍气味阈值浓度范围内，且混合物中任何组分浓度不得超过相应的TLV—TWA或OEL值。

B.2.4 物质的气味阈值可查询相关文献报道，也可按GB/T43353-2023中9.7的规定进行稀释因子的测定。该物质在1m3空气中的质量浓度除以稀释因子即为该物质的气味阈值。

B.2 气味模拟溶液配制

B.2.1 向试验舱中的投加量按照公式B.2进行计算。

|  | Vadd=Ct×Vchamberω×ρ | （B.2） |
| --- | --- | --- |

式中：

Vadd——向试验舱中投加的气味模拟溶液体积，uL；

Ct——试验舱中气味物质的目标浓度，ug/m3;

Vchamber——试验舱舱内体积，m3;

ω——质量分数，对于纯物质取1;

ρ——溶液密度，ug/uL。

B.2.2 如果计算得到的投加量过小，无法通过微量注射针进行投加，应先以无嗅溶剂（如液体石蜡、丙二醇、蒸馏水）配制稀释液，再注入试验舱。

B.3典型气味模拟溶液及配制示例

B.3.1 通过查询文献可获得物质的阈值信息，结果见表B.1。

表B.1气味物质阈值查询结果

| 序号 | 物质 | CAS号 | 空气中阈值（ug/m3） | 代表性环境 | 数据来源a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 7664-41-7 | 1100 | 卫生间 | Nagata |
| 2 | 2-壬烯醛 | 18829-56-6 | 0.39 | 养老院 | L.J.van Genert |
| 3 | 异戊酸 | 503-74-2 | 0.33 | 健身房 | Nagata |
| 注a：文献来源见本文件参考文献部分。 |  |  |  |  |  |

B.3.2 根据表B.1和公式（B.2）可以计算活得模拟气味溶液的配制浓度和向环境舱中的投加量，结果见表B.2。

表B.1典型气味模拟溶液

| 序号 | 化学物质 | 储备液（w/w） | 密度（g·mL-1） | 稀释倍数 | Vadd(uL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 25%氨水溶液 | 0.90 | 不稀释 | 4.9 |
| 2 | 2-壬烯醛 | 4.6%液体石蜡溶液 | 0.85a | 100倍 | 1.0 |
| 3 | 异戊酸 | 3.2%丙二醇溶液 | 1.04a | 100倍 | 1.0 |
| 注a：由于质量分数较低，可按溶剂密度进行计算。 |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] Gemert L J V. Odour Thresholds: Compilations of Odour Threshold Values in Air[J]. Water and other media, 2011.

[2] Nagata Y, Takeuchi N. Measurement of odor threshold by triangle odor bag method[J]. Odor measurement review, 2003, 118: 118-127.